- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Diazepam dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Diazepam sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 389 – 390;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 15. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 16. | #### Penjepit Cawan |  |
| 3. | Cawan Pijar | 17. | Pipa Kapiler |  |
| 4. | #### Chamber TLC | 18. | Pipet Seukuran |  |
| 5. | #### Desikator | 19. | Pipet Tetes |  |
| 6. | #### Furnace | 20. | Pipet Ukur |  |
| 7. | #### Gelas Kimia | 21. | #### Spektrofotometer IR |  |
| 8. | #### Gelas Ukur | 22. | #### Syringe Filter 0,2 μm |  |
| 9. | #### HPLC | 23. | #### Tabung Nessler |  |
| 10. | #### Inductively Coupled Plasma | 24. | #### Tabung Reaksi |  |
| 11. | #### Kolom L1 ; 4,6 mm x 15 cm ; 5 μm | 25. | #### Timbangan Analitik |  |
| 12. | #### Labu Ukur | 26. | #### TLC Scanner |  |
| 13. | #### Melting Point | 27. | #### TLC Silika Gel 60 RP-2 F254 (Silanized) |  |
| 14. | #### Membran Filter 0,2 μm |  |  |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | 9. | Etil Asetat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asam Nitrat | 10. | Fosfor Pentoksida |  |
|  | Asam Sulfat | 11. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |  |
|  | Aseton | 12. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
|  | Asetonitril | 13. | Kloroform |  |
|  | Baku Kerja Diazepam | 14. | Metanol |  |
|  | Baku Kerja Nordazepam | 15. | n-Heptan |  |
|  | Etanol |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diazepam (S-QC-01-019).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diazepam (S-QC-01-019).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diazepam (S-QC-01-019).

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Diazepam dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Metode KLT)

- Cairan Pengembang

Buat campuran Etil Asetat : n – Heptan (1 : 1), kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 25 mg Baku Kerja Diazepam, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan ± 3 ml Aseton P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Aseton P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan ± 3 ml Aseton P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Aseton P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 5 mg/ml)

- Metode Penetapan

Fase Diam		: TLC Silika Gel 60 RP-2 F254 (Silanized)

Fase Gerak		: Etil Asetat : n – Heptan (1 : 1)

Jarak Elusi		: 15 cm

Jarak antar noda	: ± 2 cm

Volume Penotolan	: 10 µl

Detektor		: UV 254 nm

- Prosedur

- Totolkan masing-masing 10 μl Pelarut, Larutan Baku, dan Larutan Uji pada plat KLT dengan jarak penotolan 2 cm.

- Biarkan totolan mengering.

- Masukkan cairan pengembang yang tidak dijenuhkan ke dalam chamber.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Harga Rf bercak utama Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diazepam (S-QC-01-019).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diazepam (S-QC-01-019).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada di dalam botol timbang.

- Siapkan gelas kimia 1000 ml berisi Fosfor Pentoksida P, masukkan ke dalam Oven Vacuum dengan suhu 60 ± 2°C.

- Tempatkan botol timbang yang berisi zat uji di atas Fosfor Pentoksida P.

- Keringkan zat uji dalam hampa udara selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP = Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) |
| Wb | = | Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) |
| Wo | = | Berat botol timbang kosong (gram) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diazepam (S-QC-01-019).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600°C ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600°C ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa Pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diazepam (S-QC-01-019).

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml secara kuantitatif.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5%.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Kesesuaian Sistem

Read Time			: 8 s

Rinse Time			: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time			: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diazepam (S-QC-01-019).

    - Cara Kerja :

- Fase Gerak

- Buat campuran larutan Asetonitril P : Air : Metanol (2 : 2 : 1)

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Stok Baku Diazepam

- Timbang saksama 10 mg Baku Kerja Diazepam, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

- Larutan Stok Baku Nordazepam

- Timbang saksama 5 mg Baku Kerja Nordazepam, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan ± 3 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 1 ml Larutan Stok Baku Diazepam dan 1 ml Larutan Stok Baku Nordazepam, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 10 mg Baku Kerja Diazepam, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Diazepam : 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Diazepam : 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L1 ; 4,6 mm x 15 cm ; 5 μm

Flow Rate		: 1 ml/min

Detektor		: UV 254 nm

Volume Injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Waktu Retensi (rt) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 5000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 4,0 antara puncak Nordazepam dan Diazepam |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT Nordazepam dan Diazepam berturut-turut adalah lebih kurang 0,76 dan 1,0. |

    - Perhitungan :

C=LuLs×WsWu×100%(100%-SP)× B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Diazepam yang telah diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Diazepam pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Diazepam pada Larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diazepam (S-QC-01-019).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-016 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli :  SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA