- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Fruktosa (HFS 55%) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Fruktosa (HFS 55%) sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 11. | Pipet Ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Refraktometer | 12. | #### Vial Coklat |  |
| - 3 | Furnace | 13. | Gelas Kimia |  |
| - 4 | #### Cawan Pijar | 14. | pH Meter |  |
| - 5 | #### Desikator | 15. | Piknometer |  |
| - 6 | Gelas Ukur | 16. | Hot Plate |  |
|  | Kertas saring | 17. | Syringe Filter |  |
|  | Inductively Coupled Plasma | 18. | Membrane Filter |  |
|  | Labu Ukur | 19. | Sarung tangan anti panas |  |
|  | Penjepit cawan |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 3. | ICP Multi-element Standard Solution IV |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Iodium | 4. | #### Asam Nitrat |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

- Gunakan 10 – 20 ml zat uji, masukkan ke dalam vial coklat.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Pipet 5,0 ml H2SO4 0,02 N; masukkan ke dalam tabung nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 2,0 zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan HNO3 P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml HCl 3 N dan 3 ml Barium Klorida 12%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 10 menit.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Kadar Abu

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 2 - 3 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan ± 25 ml Air Murni panas lalu saring melalui kertas saring bebas abu.

- Pijarkan sisa residu dan kertas saring dalam cawan yang sama pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

KA=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

KA	        = Kadar Abu (%)

Wo	        = Berat cawan kosong (gram)

Wa	        = Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	        = Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Amilum

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 gram zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 50 ml Air Murni, panaskan sampai mendidih selama 1 menit.

- Dinginkan lalu pipet 1 ml larutan.

- Tambahkan 0,05 ml Iodium 0,005 M.

- Lakukan pemanasan selama beberapa saat, lalu dinginkan.

- Amati, tidak terjadi perubahan warna larutan menjadi biru tua atau ungu.

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ=(Wb-Wo)V

Keterangan :

BJ	= Berat Jenis (g/ml)

Wo	= Bobot piknometer kosong (gram)

Wb	= Bobot piknometer + zat uji (gram)

V	= Volume air (ml)

  - Logam Berat

    - Syarat :

# Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

  - Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 0,2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan Asam Nitrat 2,5%

- Saring larutan dengan kertas Whatman No. 42.

- Siapkan sample tube untuk pemeriksaan ICP-OES.

- Saring larutan uji menggunakan Syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sample tube ICP.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			:1,2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow			: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Panjang Gelombang Cadmium	: 214,439 nm

Panjang Gelombang Arsen	: 188,890 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

  - Pemeriksaan Raksa (Hg)

- Larutan Deret Standar

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Reduktan

- Timbang saksama masing – masing 1,5 g Natrium Borohidrida dan 1 g Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 100 |
| 2 | 2,00 | 100 |
| 3 | 3,00 | 100 |
| 4 | 4,00 | 100 |
| 5 | 5,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan dan filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

  - Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

# Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266).

    - Cara Kerja :

# Lakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-270 | 00 | 23 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-270 | 01 |  | - Perubahan tujuan - Perubahan penanggung jawab - Perubahan referensi - Perubahan alat dan bahan - Perubahan instruksi kerja - Perubahan daftar distribusi dokumen | Mengikuti Perubahan Terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA