- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 43 NF 38 (2020);

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Batang Pengaduk | 14. | Pipet Seukuran |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 15. | Pipet Tetes |
| 3. | Gelas Ukur | 16. | Pipet Ukur |
| 4. | HPLC | 17. | Pompa Vacuum |
| 5. | Karl Fishcer | 18. | Sentrifugas |
| 6. | Kolom L10 ; 4,6 mm x 15 cm ; 5 μm | 19. | Spektrofotometer IR |
| 7. | Kolom L51 ; 4,6 mm x 25 cm ; 5 μm | 20. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 8. | Labu Erlenmeyer | 21. | Tabung Nessler |
| 9. | Labu Ukur | 22. | Tabung Reaksi |
| 10. | Magnetic Stirrer | 23. | Tabung Snetrifugas |
| 11. | Membran Filter 0,2 µm | 24. | Timbangan Analitik |
| 12. | Oven | 25. | Ultrasonicbath |
| 13. | pH Meter |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. |  | Heptana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Amonium Hidroksida | 10. |  | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |  |
| 3. | Asam Fosfat | 11. |  | Kalium Fosfat Monobasa |  |
| 4. | Asam Nitrat | 12. |  | Metanol |  |
| 5. | Asetonitril | 13. |  | Perak Nitrat |  |
| 6. | Baku Kerja Sitagliptin Phosphate Monohydrate |  | 14. |  | Reference Standard Sitagliptin System |  |
| 7. | Dietilamina |  |  |  | Suitability Mixture |  |
| 8. | Etanol Anhidrat |  | 15. |  | Sodium Stearyl Fumarate |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate (S-QC-01-355)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate (S-QC-01-355)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol Anhidrat

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol Anhidrat P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heptana

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Heptana dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate (S-QC-01-355)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Sitagliptin Phosphate Monohydrate dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Metoda HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter Identifikasi Metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar.

- Uji Identifikasi C (Identifikasi Fosfat)

- Timbang saksama 400 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Perak Nitrat 0,1 N : terbentuk endapan kuning yang larut dalam Asam Nitrat 2 N atau Amonium Hidroksida P.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate (S-QC-01-355)

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate (S-QC-01-355)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Timbang saksama 13,6 g Kalium Fosfat Monobasa P (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 1000 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 2,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan Asetonitril P : Larutan Dapar (15 : 85).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Asam Fosfat Encer

- Pipet 1 ml Asam Fosfat P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran lartutan Asetonitril P : Larutan Asam Fosfat Encer (5 : 95).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 20 mg Baku Kerja Sitagliptin Phosphate Monohydrate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L10 ; 4,6 mm x 15 cm ; 5 μm

Suhu Kolom		: 30°C

Flow Rate		: 1,0 ml/menit

Detektor		: UV 205 nm

Volume Injeksi		: 20 μl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0,73% |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 0,73% |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

C =LuLs×WsWu×100 %(100 % - KA)× B %

Keterangan :

| C | = | Kadar Sitagliptin Phosphate yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Sitagliptin Phosphate pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Sitagliptin Phosphate pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Kemurnian Kromatografi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate (S-QC-01-355)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar

- Timbang saksama 13,6 g Kalium Fosfat Monobasa P (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 1000 ml Air Murni.

- Atur pH hingga 2,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan Asetonitril P : Larutan Dapar (15 : 85).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Asam Fosfat Encer

- Pipet 1 ml Asam Fosfat P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran lartutan Asetonitril P : Larutan Asam Fosfat Encer (5 : 95).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang saksama masing-masing 10 mg zat uji, 1 mg Sodium Stearyl Fumarate, dan 1 ml Air Murni, masukkan ke dalam vial disolusi.

- Tutup vial dan panaskan pada suhu 80°C selama 30 jam.

- Pindahkan ke dalam labu ukur 100 ml, bilas vial dengan larutan Pengencer.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, aduk menggunakan stirrer selama 1 jam.

- Ambil 50 ml larutan, setrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2000 rpm.

- Pisahkan lapisan bening, saring dengan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Baku

- Timbang saksama 20 mg Baku Kerja Sitagliptin Phosphate Monohydrate, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi : 0,0001 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang saksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L10 ; 4,6 mm x 15 cm ; 5 μm

Suhu Kolom		: 30°C

Flow Rate		: 1,0 ml/menit

Detektor		: UV 205 nm

Volume Injeksi		: 20 μl

- Kriteria Penerimaan Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0 % |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0 % |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 1,5 antara puncak Sitagliptin dengan Fumarate Adduct |
| Waktu Retensi Relatif (RRT) | RRT Sitagliptin dan Fumarate Adduct berturut-turut adalah lebih kurang 1,0 dan 1,2 |

Catatan : Abaikan puncak yang kurang dari 0,05%.

    - Perhitungan :

Cr = LiLk×WsWu×200200000× B %

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing puncak cemaran pada larutan uji |
| Lk | = | Luas area puncak Sitagliptin Phosphate pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 200200000 | = | Faktor Pengenceran |
| B% | = | Kadar Baku Kerja (%) |

  - Kemurnian Enansiomer (S-enansiomer)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate (S-QC-01-355)

    - Cara Kerja :

- Larutan Fase Gerak

- Buat campuran larutan Etanol Absolut : n-Heptana : Dietilamina : Air Murni (600 : 400 : 1 : 1).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,2 menggunakan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan Pengencer

- Buat campuran lartutan Metanol : Air Murni (9 : 1).

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang saksama 4 mg Reference Standard Sitagliptin System Suitability Mixture, masukkan ke dalam vial HPLC.

- Tambahkan 500 µl pelarut, larutkan hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang saksama 80 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi: 8 mg/ml)

- Larutan Sensitivitas

- Pipet 1 ml larutan Uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 0,5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan larutan Pengencer hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,0001 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L51 ; 4,6 mm x 25 cm ; 5 μm

Suhu Kolom		: 35°C

Flow Rate		: 0,8 ml/menit

Detektor		: UV 268 nm

Volume Injeksi		: 10 μl

- Kriteria Penerimaan Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0 % |
| Waktu Retensi (rt) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0 % |
| Tailing Factor (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 1,5 antara puncak Sitagliptin dengan S-enansiomer |
| Signal to Noise | ≥ 10 untuk puncak Sitagliptin pada Larutan Sensitivitas |

    - Perhitungan :

Cr =LurLt× 100%

Keterangan :

| Cr | = | Kemurnian Enansiomer Sitagliptin Phosphate Monohydrate (%) |
| --- | --- | --- |
| Lur | = | Luas area puncak S-enansiomer pada larutan uji |
| Lt | = | Total luas area puncak Sitagliptin dan S-enansiomer pada larutan uji |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sitagliptin Phospate Monohydrate (S-QC-01-355)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-355 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli:  SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA