- Tujuan

Untuk memastikan tata cara penanganan alat (instrumen) Laboratorium dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan Instruksi Kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di Bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa Instruksi Kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk melaksanakan Instruksi Kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Alat (instrumen) laboratorium adalah alat yang digunakan di laboratorium, terdiri dari alat gelas dan alat selain gelas yang berfungsi baik sebagai alat ukur maupun alat bantu pengukuran.

  - Alat (instrumen) Laboratorium dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu alat yang terkalibrasi dan alat yang tidak terkalibrasi.

  - Alat (instrumen) yang tidak terkalibrasi adalah alat yang tidak perlu dikalibrasi sebelum digunakan.

  - Alat (instrumen) gelas volumetrik adalah alat gelas yang volumenya terukur secara akurat, biasanya digunakan untuk analisa kuantitatif.

  - Alat (instrumen) ukur adalah alat yang digunakan untuk memeriksa/menentukan ukuran suatu zat seperti absorban, % area, volume, temperatur, kelembaban, panjang, waktu, kecepatan putaran.

  - Alat (instrumen) bantu pengukuran adalah alat yang digunakan sebagai alat pendukung suatu analisa dan bukan untuk memeriksa/menentukan ukuran suatu zat, seperti gelas kimia, erlenmeyer, cawan petri, dll.

  - Alat (instrumen) yang sensitif adalah alat yang penyimpanannya di ruangan yang terkendali seperti HPLC, Spektrofotometer, FTIR, ICP, GC.

  - Alat (instrumen) laboratorium yang rusak adalah alat yang tidak dapat digunakan (tidak berfungsi), baik disebabkan oleh kerusakan yang permanen maupun masih dapat diperbaiki lagi.

  - Limbah alat (instrumen) laboratorium adalah alat laboratorium yang sudah tidak dapat digunakan lagi secara permanen, seperti alat yang pecah, bocor, retak, patah, dll.

  - Air yang digunakan untuk mencuci adalah air baku

  - Kualifikasi Instalasi (KI)

  - Kualifikasi Opeasional (KO)

  - Kualifikasi Kinerja (KK)

  - Bukti Terima Barang Sementara (BTBS)

  - System and Application Procedure (SAP)

- Referensi

PT. Kimia Farma Tbk.

- Alat dan Bahan

-

- Instruksi Kerja

  - Penerimaan Alat Gelas

    - Periksa kesesuaian alat yang baru datang dengan PR meliputi :

      - Nama alat

      - Jumlah alat

      - Ukuran alat

    - Periksa fisik alat secara visual, kemudian bandingkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

    - Jika hasil pemeriksaan kesesuaian sudah sesuai, masukkan data penerimaan ke dalam SAP untuk dibuat GR

    - Serahkan GR ke bagian Pembelian.

    - Registrasi penerimaan alat pada drive registrasi PR dan PO.

    - Kelompokkan alat yang harus dikalibrasi dengan yang tidak perlu sesuai dengan daftar alat Laboratorium terkalibrasi pada Formulir (F-I-QC-00-185-01).

    - Catat alat laboratorium dalam formulir Registrasi alat Laboratorium (F-I-QC-00-185-03).

    - Jika alat yang datang cacat, rusak atau tidak sesuai spesifikasi, kembalikan barang tersebut disertai dengan GR ke Bagian Pembelian.

    - Khusus untuk alat (instrumen) yang sensitif lakukan langkah-langkah berikut :

      - Beritahu Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi untuk melakukan kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional dan kualifikasi kinerja.

      - Lakukan instalasi alat tersebut, dilakukan oleh Pemasok untuk alat yang baru atau dilakukan oleh personil kualifikasi internal untuk alat dari plant lain.

      - Lakukan uji fungsi alat diikuti oleh pemasok alat, petugas kualifikasi & kalibrasi dan pengguna alat.

      - Catat alat dalam formulir Registrasi alat Laboratorium (F-I-QC-00-185-03).

  - Kalibrasi Alat

    - Kegiatan kalibrasi bisa dilakukan oleh internal maupun oleh pihak ketiga dari Lembaga kalibrasi yang terakreditasi.

    - Serahkan alat yang harus dikalibrasi ke Supervisor Kualifikasi & Kalibrasi disertai Memo Permintaan Kalibrasi (F-PBJ-22-38).

    - Untuk alat (instrumen) yang sensitif, lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

      - Setiap bagian yang mempunyai alat ukur yang harus dikalibrasi harus memberikan informasi kepada tim kalibrasi menggunakan Memo Permintaan Kalibrasi (F-PBJ-22-38).

      - Pastikan petugas kalibrasi mengkalibrasi alat sesuai dengan Parameter penggunaan alat.

      - Pastikan petugas kalibrasi menempelkan label kalibrasi untuk alat yang sudah dikalibrasi.

  - Pemakaian Alat

    - Pastikan alat yang akan digunakan dalam keadaan bersih.

    - Pastikan alat yang harus terkalibrasi sudah dilakukan kalibrasi.

    - Pastikan alat yang akan digunakan berfungsi dengan baik.

    - Gunakan alat sesuai dengan penggunaannya masing-masing.

    - Untuk alat (instrumen) yang sensitif lakukan langkah-langkah berikut :

      - Pastikan pada alat yang akan digunakan terdapat label identitas meliputi :

- Label Identitas Alat (F-I-QC-00-185-11)

- Label kalibrasi, untuk alat yang perlu dikalibrasi.

- Label “Tidak dikalibrasi”, untuk alat yang tidak dikalibrasi (contoh pada oven untuk mengeringkan alat gelas) sesuai label identitas status alat Laboratorium (F-I-QC-00-185-05).

- Khusus untuk alat timbangan, label persyaratan minimum dan maksimum penimbangan, ketelitian timbangan.

      - Operasikan alat sesuai dengan Instruksi Kerja masing-masing alat.

      - Untuk alat yang dioperasikan lebih dari 30 menit, beri identitas status alat sesuai label identitas status alat Laboratorium (F-I-QC-00-185-05).

      - Pastikan semua formulir yang berhubungan dengan pemakaian alat tersebut sudah diisi sesuai dengan prosedur tetap masing-masing alat.

    - Catat pemakaian pada Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-I-QC-00-185-06).

    - Untuk alat yang memiliki lampu detector seperti HPLC, Spektrofotometer dan TOC Analyzer, maka pencatatan pemakaian dilakukan pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pengecekan Lampu Detektor pada Alat/Instrumen Laboratorium (F-I-QC-00-185-12) serta lakukan pengecekan masa pakai lampu detector sebelum dan sesudah alat digunakan

    - Untuk alat yang parameter suhu dan auto Relative Humudity (RH) tetapi rekaman datanya tidak dapat diambil secara digital maka lakukan pencatatan suhu dan kelembaban pada Formulir Pencatatan Suhu dan Kelembaban Alat (F-I-QC-00-185-13).

    - Untuk alat yang memiliki parameter suhu dan auto Relative Humudity (RH) dan rekaman data dapat diambil secara digital maka lakukan pengambilan data setiap bulan dan disimpan di komputer secara terorganisir.

  - Pembersihan dan Pemeliharaan Alat

    - Alat Gelas Non Volumetrik

      - Alat gelas secara umum

- Cuci peralatan gelas dengan air  yang dicampur dengan teepol.

- Sikat kotoran yang melekat pada alat gelas.

- Bilas dengan air.

- Ulangi pencucian hingga alat bersih.

- Keringkan alat gelas dengan cara menyimpannya pada rak dengan posisi terbalik.

- Simpan pada tempat alat gelas bersih di ruang Clean Equipment.

- Beri identitas label bersih pada wadah yang sudah dibersihkan (F-I-PR-00-078-01).

Catatan	: Jika alat gelas non-volumetrik sudah terlihat kusam dan buram rendam pada larutan NaOH teknis pekat 8N selama 3-4 jam, kemudian cuci bersih

      - Alat gelas untuk mengukur volume Suspensi dan Cairan di bagian In Process Control (IPC)

- Cuci peralatan gelas dengan air  yang dicampur dengan deterjen.

- Sikat kotoran yang melekat pada alat gelas.

- Keringkan alat gelas menggunakan kertas hisap.

- Simpan alat gelas dengan posisi terbalik pada rak.

- Simpan pada tempat alat gelas bersih di ruang Clean Equipment.

      - Alat pemeriksaan Mikrobiologi

- Alat yang berisi media positif terhadap mikroorganisme

- Bungkus alat yang berisi media positif terhadap mikroorganisme dengan Plastik tahan panas.

- Sterilisasi dalam autoclave pada temperatur 121oC selama 15 menit.

- Buang media yang terdapat dalam alat ke dalam kantong plastik kemudian serahkan ke Bagian Occupational, Health, & Safety, Environment untuk dilakukan pemusnahan sesuai Instruksi Kerja Penanganan Limbah B3 (I-HS-02-021).

- Cuci alat dengan air sabun.

- Sikat kotoran yang melekat pada alat menggunakan sikat atau spons.

- Beri identitas label bersih pada wadah yang sudah dibersihkan (F-I-PR-00-078-01).

- Bilas alat dengan air  hingga bersih, tiriskan. Simpan di ruang staging clean equipment

- Jika alat dibutuhkan dalam keadaan steril, bungkus dengan kertas perkamen Kemudian sterilisasi menggunakan autoclave pada temperatur 121oC selama 15 menit.

- Simpan alat steril di tempat yang telah disediakan di ruang staging sterile media & equipment, beri identitas label steril pada alat yang sudah disterilkan (F-I-QC-00-185-04).

- Alat yang berisi media negatif terhadap mikroorganisme

- Buang media yang terdapat dalam alat ke dalam kantong plastik kemudian serahkan ke Bagian Occupational, Health, & Safety, Environment untuk dilakukan pemusnahan sesuai Instruksi Kerja Penanganan Limbah B3 (I-HS-02-021).

- Cuci alat dengan air sabun.

- Sikat kotoran yang melekat pada alat menggunakan sikat atau spons.

- Bilas alat dengan air  hingga bersih, tiriskan. Simpan di ruang staging clean equipment

- Jika alat dibutuhkan dalam keadaan steril, bungkus dengan kertas perkamen kemudian sterilisasi menggunakan autoclave pada temperatur 121oC selama 15 menit.

- Simpan alat steril di tempat yang telah disediakan di ruang staging sterile media & equipment, beri identitas label steril pada alat yang sudah disterilkan (F-I-QC-00-185-04).

    - Alat Gelas Volumetrik

- Cuci peralatan gelas dengan air  yang dicampur dengan teepol.

- Bilas dengan air.

- Ulangi pencucian hingga alat bersih.

- Keringkan alat dengan cara menyimpannya pada rak dengan posisi terbalik.

- Khusus untuk pencucian buret yang berlemak, alat direndam dengan larutan segar Kalium bikromat (K2Cr2O7) 20% dalam asam sulfat pekat selama ± 24 jam,lakukan kembali langkah 1 s/d 5.

- Simpan pada tempat alat gelas bersih di ruang Clean Equipment.

- Beri identitas label bersih pada wadah yang sudah dibersihkan (F-I-PR-00-078-01).

    - Alat selain gelas secara umum

      - Alat yang digunakan untuk analisa kimia

- Cuci peralatan dengan air yang dicampur dengan deterjen/sabun.

- Sikat kotoran yang melekat pada alat.

- Bilas dengan air.

- Ulangi pencucian hingga alat bersih.

- Biarkan hingga kering.

- Simpan pada tempat alat gelas bersih di ruang Clean Equipment.

- Beri identitas label bersih pada wadah yang sudah dibersihkan (F-I-PR-00-078-01).

      - Alat yang digunakan untuk analisa fisik.

Bersihkan alat sesuai dengan prosedur masing-masing alat.

    - Alat pengambilan contoh (Alat Sampling) bahan baku dan produk

Lakukan pembersihan Alat Sampling Bahan Baku dan Produk sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Sampling Bahan Baku dan Alat Sampling Produk (I-QC-00-023).

    - Alat (Instrumen) yang sensitif

- Bersihkan alat sesuai dengan prosedur tetap masing-masing alat.

- Catat pemakaian pada Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-I-QC-00-185-06) atau pada Formulir Pemakaian Pembersihan dan Pengecekan Lampu Detektor pada Alat/Instrumen Laboratorium (F-I-QC-00-185-12)

  - Penyimpanan Alat

    - Simpan alat yang bersih di tempat yang tertutup yang telah ditentukan.

    - Beri identitas pada lemari/ wadah yang berisi alat tersebut.

    - Masa simpan alat hasil pembersihan yaitu sebagai berikut :

| Kategori | Masa Simpan |
| --- | --- |
| Alat gelas volumetrik | 1 bulan |
| Alat gelas non volumetrik | 1 bulan |
| Alat gelas steril | 1 bulan |
| Alat non gelas | 1 bulan |
| Alat sampling bahan baku | 1 minggu |
| Alat sampling produk | 1 minggu |

    - Masa simpan alat setelah digunakan, sebelum dibersihkan total adalah sebagai berikut :

| Kategori | Masa Simpan |
| --- | --- |
| Alat sampling bahan baku | 1 hari |
| Alat sampling produk | 1 hari |

    - Lakukan pencucian ulang (pembilasan) sebelum alat digunakan, untuk alat-alat yang melebihi masa simpan.

    - Untuk alat non gelas yang digunakan untuk analisa fisik, simpan di tempat yang telah ditentukan.

    - Khusus untuk alat (instrumen) yang sensitif lakukan langkah-langkah berikut :

      - Simpan alat di ruangan yang terkendali sesuai dengan persyaratan suhu dan kelembaban yang telah ditentukan.

      - Ruangan tempat penyimpanan harus memiliki suhu dan kelembaban yang terpantau.

  - Penanganan Alat Rusak

    - Apabila terjadi kerusakan alat atau instrument laporkan segera ke panggung jawab dan Supervisor terkait untuk dilanjutkan dengan pembuatan Surat Permintaan Perbaikan - Pembelian Teknik secara system e-kfpb.

    - Catat alat/instrument rusak pada Aplikasi Alat dan Instrument seperti pada Instruksi Kerja Pengoperasian Aplikasi Alat dan Instrument (I-QC-00-152).

    - Pencatatan di lakukan pada tanggal alat/instrument tersebut rusak kemudian beri label status alat laboratorium alat rusak (F-I-QC-00-185-05) selama alat tersebut dalam perbaikan.

    - Jika alat sudah selesai dalam perbaikan internal atau eksternal maka informasikan kepada bagian kalibrasi untuk melakukan kalibrasi ulang dengan mengisi Formulir Permintaan Kalibrasi (
F-PBJ-22-38), khusus alat yang diperlukan kalibrasi.

- Penanganan Limbah Alat Laboratorium

    - Pisahkan alat laboratorium yang sudah rusak seperti alat gelas yang pecah, filler yang tidak berfungsi dll.

    - Pisahkan alat gelas dengan alat non gelas.

    - Masukkan ke dalam wadah khusus (box).

    - Jika alat yang rusak adalah alat yang terkalibrasi, beritahu petugas Kalibrasi dengan mengirimkan salinan registrasi alat laboratorium yang rusak ke Supervisor Kualifikasi dan Kalibrasi.

    - Beri identitas pada wadah (box) sesuai dengan label limbah alat laboratorium (F-I-QC-00-185-08).

    - Kirimkan box yang berisi limbah alat laboratorium dengan ketentuan sebagai berikut :

      - Limbah alat gelas & non gelas yang digunakan untuk analisa kimia, kirim ke Bagian Occupational, Health, & Safety, Environment  disertai memo penyerahan Limbah alat laboratorium (F-I-QC-00-185-09).

      - Alat (instrumen) laboratorium yang rusak selain yang disebutkan pada langkah sebelumnya, laporkan ke bagian inventarisasi alat Perusahaan.

- Penanggung jawab alat

Setiap Personel/analis bertanggungjawab atas alat/instrument yang ada di laboratorium, catat penanggung jawab alat dalam daftar penanggungjawab alat/instrument (F-I-QC-00-185-10)

Tugas dan tanggung jawab alat sebagai berikut :

- Memastikan dokumen alat/instrument lengkap dan masih dalam rentang 3 tahun tanggal efektif (misal : IK, Catatan Pemakaian Alat, Laporan Kalibrasi jika ada)

- Memastikan pemakaian dan pemeliharaan alat/instrument sesuai protap.

- Memastikan para operator/Analis mengisi catatan pemakaian.

- Melakukan backup data setiap bulan untuk alat instrument yaitu HPLC, ICP, GC, FTIR, Spektrofotometer UV-Vis.

- Bertanggung jawab terhadap umur lampu detector.

- Mendokumentasikan riwayat penggantian spare part dan kerusakan alat.

- Bertanggung jawab terhadap kebersihan alat.

- Memastikan alat masih dalam rentang kalibrasi.

- Mengaktifkan kembali silica gel setiap berubah warna (menjadi merah) untuk penanggung jawab spektrofotometer.

- Mengisi paraf PJ alat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium (F-I-QC-00-185-06) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah alat digunakan.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-QC-00-185-01/00 | Daftar Alat Kalibrasi |  |
| 2 | F-I-QC-00-185-02/00 | Daftar Alat Sampling |  |
| 3 | F-I-QC-00-185-03/00 | Registrasi Alat Laboratorium |  |
| 4 | F-I-QC-00-185-04/00 | Label Steril Pada Alat |  |
| 5 | F-I-QC-00-185-05/00 | Label Alat Status Laboratorium |  |
| 6 | F-I-QC-00-185-06/00 | Formulir Pemakaian, Pembersihan, dan Pemeliharaan Alat/Instrumen Laboratorium |  |
| 7 | F-I-QC-00-185-07/00 | Registrasi Alat Laboratorium yang Rusak |  |
| 8 | F-I-QC-00-185-08/00 | Label Limbah Alat Laboratorium |  |
| 9 | F-I-QC-00-185-09/00 | Memo Penyerahan Limbah Alat Laboratorium |  |
| 10 | F-I-QC-00-185-10/00 | Daftar Penanggung Jawab Alat/Instrument |  |
| 11 | F-I-QC-00-185-11/00 | Label Identitas Alat/Instrumen |  |
| 12 | F-I-QC-00-185-12/00 | Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pengecekan Lampu Detektor pada Alat/Instrumen Laboratorium |  |
| 13 | F-I-QC-00-185-13/00 | Formulir Pencatatan Suhu dan Kelembaban Alat |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-185 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| F-PBJ-22-38 | Memo Permintaan Kalibrasi |
| F-I-PR-00-078-01 | Label Bersih |
| I-HS-02-021 | Instruksi Kerja Penanganan Limbah B3 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy

| 1. | AMPM | 8. | SOVMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPBB | 9. | SPPP |
| 3. | SPAR | 10. | AMUT |
| 4. | SPML | 11. | SKK |
| 5. | SSCP | 12. | AMPR |
| 6. | SPBK | 13. | SPMP |
| 7. | SPPP |  |  |