- Tujuan

Untuk memberikan deskripsi yang dilakukan oleh Pemeriksaan Produk Antara dan Ruahan mengenai pemeriksaan fisik produk sediaan tablet atau kaplet, sirup, suspensi, serbuk dan kapsul sesuai dengan yang telah ditentukan.

- Ruang Lingkup

Seluruh produk tablet atau kaplet, sirup, suspensi, serbuk, dan kapsul yang diproduksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu bertanggung jawab memeriksa dan menyiapkan instruksi kerja ini.

  - Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggungjawab memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI Tahun 2020

  - CPOBAB Tahun 2021

  - Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2019

  - PT. Kimia Farma Tbk.

- Alat dan Bahan

    - Alat

| a. | Jangka sorong | h. | Gelas Kimia |
| --- | --- | --- | --- |
| b. | Hardness tester | i. | Cawan petri |
| c. | Timbangan Analitik | j. | Gelas ukur |
| d. | Disintegration tester | k. | Viskometer Spindle Lamy Rheology |
| e. | Friability tester | l. | Piknometer |
| f. | Kuas | m. | pH meter |
| g. | Kain kasa |  |  |

    - Bahan

Sampel yang akan diuji

- Instruksi Kerja

  - Pemeriksaan Fisik Tablet atau Kaplet

    - Pemerian

      - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

Periksa pemerian pada setiap tablet atau kaplet yang meliputi :

- Bentuk tablet atau kaplet

- Penandaan bagian muka atas

- Penandaan bagian muka bawah

- Warna

    - Dimensi

      - Diameter

- Syarat  :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

- Cara kerja :

- Ambil 10 tablet atau kaplet

- Ukur diameter tiap tablet atau kaplet menggunakan alat jangka sorong.

- Catat nilai yang tertera pada alat tiap satu tablet atau kaplet.

- Setelah melakukan pemeriksaan, catat nilai maksimal diameter pada lembar kerja.

      - Tebal

- Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

- Cara kerja :

- Ambil 10 tablet atau kaplet.

- Ukur tebal tablet atau kaplet menggunakan alat hardness tester sesuai dengan instruksi kerja pengoperasian alat hardness tester (I-QC-00-067).

- Setelah melakukan pemeriksaan, catat nilai maksimal tebal pada lembar kerja.

      - Panjang

- Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

- Cara kerja :

- Ambil 10 kaplet.

- Ukur panjang tiap kaplet menggunakan alat jangka sorong.

- Catat nilai yang tertera pada alat tiap satu kaplet.

- Setelah melakukan pemeriksaan, catat nilai maksimal panjang pada lembar kerja.

      - Lebar

- Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

- Cara kerja :

- Ambil 10 kaplet.

- Ukur lebar tiap kaplet menggunakan alat jangka sorong.

- Catat nilai yang tertera pada alat tiap satu kaplet.

- Setelah melakukan pemeriksaan, catat nilai maksimal lebar pada lembar kerja.

    - Bobot

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Pisahkan 20 tablet atau kaplet.

- Timbang secara statistik tiap tablet atau kaplet menggunakan timbangan analitik.

- Print hasil pemeriksaan.

- Setelah melakukan pemeriksaan, catat rata-rata pada lembar kerja.

    - Keseragaman Bobot (Khusus Produk Herbal)

      - Syarat :

Dari 20 Tablet atau kaplet tidak lebih dari 2 Tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari pada nilai yang ditetapkan dalam kolom A dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari nilai yang ditetapkan dalam kolom B, yang tertera pada daftar berikut:

| Bobot rata-rata | Penyimpangan terhadap bobot rata-rata |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| 25 mg atau kurang | 15% | 30% |
| 26 mg sampai 150 mg | 10% | 20% |
| 151 mg sampai 300 mg | 7,5% | 15% |
| Lebih dari 300 mg | 5% | 10% |

      - Cara kerja :

- Ambil 20 tablet atau kaplet.

- Timbang tiap tablet atau kaplet menggunakan timbangan analitik.

- Print hasil pemeriksaan.

- Setelah melakukan pemeriksaan, hitung penyimpangan terhadap bobot rata-rata.

    - Kekerasan

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Ambil 10 tablet atau kaplet.

- Ukur tiap kekerasan tablet atau kaplet menggunakan alat hardness tester.

- Pengujian mengikuti Instruksi Kerja pengoperasian Alat Hardness Tester (I-QC-00-067).

- Setelah melakukan pemeriksaan, catat rata-rata pada lembar kerja.

    - Waktu Hancur

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk tablet atau kaplet inti dan tablet atau kaplet salut bukan enterik.

      - Cara kerja :

- Masukkan 1 tablet atau kaplet pada masing-masing 6 tabung dari keranjang, kemudian masukkan 1 cakram pada tiap tabung.

- Jalankan alat sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Disintegrasi Tester (I-QC-03-009).

- Gunakan akuades bersuhu 37oC ± 2oC sebagai media kecuali dinyatakan menggunakan cairan lain dalam masing-masing instruksi kerja produk.

- Angkat keranjang dan amati semua tablet atau kaplet, semua tablet atau kaplet harus hancur sempurna.

- Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna dari 6 tablet, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya, dengan syarat tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna.

    - Keragaman Bobot (KB) (Untuk zat aktif kapsul ≥ 25 mg atau ≥ 25% dari bobot tablet atau kaplet teoritis)

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Keragaman Bobot

- Timbang saksama 10 tablet atau kaplet satu per satu.

- Hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet atau kaplet yang dinyatakan dalam persen sesuai dengan hasil penetapan kadar masing-masing tablet :

Bobot Tablet Bobot Teorotis  x % Kadar

- Hitung nilai penerimaan dalam tabel nilai penerimaan

      - Tabel Nilai Penerimaan

| Variabel | Kondisi | Rumus |
| --- | --- | --- |
| T ≤ 101,5 % | Jika Hasil x̄ KB : 98,5% ≤ x̄ ≤ 101,5% | K × SD |
|  | Jika Hasil x̄ KB : x̄ < 98,5% | 98,5 – x̄ + (K × SD) |
|  | Jika Hasil x̄ KB : x̄ > 101,5 % | x̄ – 101,5 + (K × SD) |
| T > 101,5 % | Jika Hasil x̄ KB : 98,5% ≤ x̄ ≤ T | K × SD |
|  | Jika Hasil x̄ KB : x̄ < 98,5% | 98,5 – x̄ + (K × SD) |
|  | Jika Hasil X > T | x̄ – T + (K × SD) |

Keterangan :

| x̄ | : | Rata-rata dari masing-masing kandungan yang dinyatakan dalam % dari jumlah yang tertera pada etiket. |
| --- | --- | --- |
| K | : | Konstanta penerimaan 2,4 (Jika sampel yang di lakukan pengujian 10 tablet) 2,0 (Jika sampel yang di lakukan pengujian 30 tablet) |
| SD | : | Simpangan baku sampel |
| T | : | Nilai kandungan tiap satuan pada saat produksi, dinyatakan sebagai % dari jumlah yang tertera pada etiket. Untuk penggunaan pada kompendial kecuali dinyatakan lain pada spesifikasi T adalah 100%. Untuk tujuan produksi T adalah nilai yang disetujui oleh industri pada saat produksi. |

    - Keregasan

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Bersihkan tablet dari debu dengan menggunakan kain kasa.

- Timbang tablet dengan ketentuan sebagai berikut:

- 20 tablet untuk tablet dengan bobot ≤ 600 mg

- 10 tablet untuk tablet dengan bobot > 600 mg

- Masukkan tablet yang telah di timbang ke dalam friability tester.

- Operasikan alat dengan putaran 100 kali dengan kecepatan 25 rpm.

- Keluarkan tablet dan bersihkan tablet dari debu dengan menggunakan kain kasa.

- Timbang tablet yang telah diregaskan dan catat hasilnya.

- Hitung persentase Keregasan.

Perhitungan :

Keterangan :

F      :    Persentase Keregasan (%)

Wo   :    Bobot tablet sebelum diuji

Wf    :    Bobot tablet setelah diuji

  - Pemeriksaan Sirup Dan Suspensi

    - Pemerian

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Ambil ±10 ml sediaan, masukkan kedalam gelas kimia.

- Aduk ±  1 menit.

- Pindahkan kedalam cawan petri.

- Amati warna, aroma dan rasa sediaan.

    - Volume Terpindahkan

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Ambil 10 wadah sediaan.

- Tuang perlahan isi tiap wadah ke dalam gelas ukur 100 mL/250 mL/500 mL (sesuai dengan volume larutan) tidak lebih dari dua setengah kali volume yang diukur dan telah dikalibrasi.

- Tuang secara hati-hati untuk menghindarkan pembentukan gelembung udara pada waktu penuangan.

- Diamkan selama 30 menit untuk wadah dosis ganda, 5 menit untuk wadah dosis tunggal.

- Jika telah bebas dari gelembung udara, ukur volume dari tiap campuran.

- Untuk sediaan volume kecil yang dikemas dalam wadah dosis tunggal, volume dapat dihitung sebagai berikut:

- Keluarkan isi dari wadah ke dalam wadah yang sesuai dan telah di tara (biarkan mengalir sampai tidak lebih dari 5 detik).

- Tentukan bobot isi dari wadah.

- Hitung volume setelah penetapan bobot jenis.

    - Kekentalan

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Siapkan sampel yang akan diuji kekentalannya.

- Pilih spindle yang tepat untuk pengukuran sampel.

- Ukur menggunakan alat viskometer sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Viskometer Spindle Lamy Rheology (I-QC-03-019).

    - Berat Jenis

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Bersihkan piknometer dengan akuades, bilas dengan etanol 95% biarkan kering.

- Timbang piknometer kosong (W1).

- Isi piknometer dengan akuades bebas CO2 hingga berlebih.

- Tutup piknometer, bersihkan bagian luar piknometer hingga kering.

- Timbang piknometer yang telah berisi akuades (W2).

- Buang akuades dari piknometer.

- Bilas menggunakan sampel yang akan diuji.

- Isi piknometer dengan sampel yang akan diuji hingga berlebih.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga suhu 25oC.

- Bersihkan bagian luar piknometer dengan zat uji hingga berlebih, kemudian piknometer ditutup.

- Timbang piknometer yang berisi zat uji (W3).

- Hitung berat jenis zat uji.

*Catatan 	: Jika pada instruksi kerja tertera suhu yang berbeda dari 25oC, piknometer yang telah diisi harus diatur hingga mencapai suhu yang diinginkan sebelum ditimbang.

Perhitungan :d20=W3-W1W2-W1

d=W3-W1W2-W1

Keterangan :

d	:	Berat jenis zat uji

W1	:	Bobot piknometer kosong (gram)

W2	: 	Bobot piknometer berisi akuades (gram)

W3	:	Bobot piknometer berisi zat uji (gram)

    - pH

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Siapkan sampel yang akan diuji pH.

- Ukur menggunakan pH meter sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian pH Methrom (I-QC-00-039).

- Print hasil pH.

    - Keragaman Bobot

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Siapkan Erlenmeyer 100 mL yang bersih dan kering sebanyak 10 buah.

- Masukkan Erlenmeyer 100 mL ke dalam timbangan, kemudian [TARE].

- Tuangkan isi sampel uji ke dalam Erlenmeyer 100 mL, klik [+] hasil penimbangan.

- Lakukan penimbangan bobot isi sebanyak sepuluh kali.

- Hitung bobot rata-ratanya.

      - Perhitungan :

KB=Berat isi tiap sampelBerat rata-rata sampel×B%

Keterangan :

KB 	: Keragaman Bobot

B% 	: Kandungan zat aktif yang diperoleh dari %kadar

  - Pemeriksaan Serbuk

    - Pemerian

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Amati secara visual estetika sase.

- Amati secara visual untuk bentuk dan warna sediaan.

- Amati aroma dan rasa sediaan

    - Berat Rata – Rata

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Ambil sebanyak 5 sase produk.

- Setting timbangan sesuai dengan protap pemakaian alat timbangan semi mikro dengan ketentuan :

- Max n → 5

- Jumlah per sase → 4.1 gram (untuk oralit)

- Simpan wadah penampung, tara timbangan.

- Masukkan masing – masing sase kedalam wadah penampung.

- Catat hasil pada lembar pemeriksaan.

  - Pemeriksaan Kapsul

    - Pemerian

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

Periksa pemerian pada setiap kapsul yang meliputi :

- Bentuk (Isi dan Cangkang Kapsul)

- Warna (Isi dan Cangkang Kapsul)

- Penandaan Tutup dan Wadah Kapsul

    - Panjang Kapsul

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Ambil 10 kapsul.

- Ukur panjang tiap kapsul menggunakan alat jangka sorong.

- Catat nilai yang tertera pada alat tiap satu kapsul.

- Setelah melakukan pemeriksaan, catat nilai maksimal panjang kapsul pada lembar kerja.

    - Bobot rata-rata

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Pisahkan 20 kapsul.

- Timbang secara statistik tiap kapsul menggunakan timbangan analitik.

- Print hasil pemeriksaan.

- Setelah melakukan pemeriksaan, catat rata-rata pada Laporan Analisa.

*Catatan 	: Sesuaikan dengan spesifikasi masing-masing produk untuk mengetahui bobot rata-rata yang digunakan apakah bobot isi atau bobot isi + cangkang.

    - Keragaman Bobot (Untuk zat aktif kapsul ≥ 25 mg atau ≥ 25% dari bobot kapsul teoritis)

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Keragaman Bobot

- Timbang saksama 10 kapsul satu per satu.

- Hitung jumlah zat aktif dalam tiap kapsul yang dinyatakan dalam persen dari hasil penetapan kadar masing-masing kapsul :

Bobot kapsul bruto-Bobot Kapsul Kosong Berat teoritis  x % Kadar

- Hitung nilai penerimaan dalam tabel nilai penerimaan

      - Tabel Nilai Penerimaan

Sama dengan nilai penerimaan tablet atau kaplet

    - Waktu Hancur

      - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi masing – masing produk.

      - Cara kerja :

- Masukkan 1 kapsul pada masing-masing 6 tabung dari keranjang, kemudian masukkan 1 cakram pada tiap tabung.

- Jalankan alat sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Disintegrasi Tester (I-QC-03-009).

- Gunakan akuades bersuhu 37oC ± 2oC sebagai media kecuali dinyatakan menggunakan cairan lain dalam masing-masing instruksi kerja produk.

- Angkat keranjang dan amati semua kapsul, semua kapsul harus hancur sempurna.

- Bila 1 atau 2 kapsul tidak hancur sempurna dari 6 kapsul, ulangi pengujian dengan 12 kapsul lainnya, dengan syarat tidak kurang 16 dari 18 kapsul yang diuji harus hancur sempurna.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-187 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP