- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Dimethil Polysyloxan Antifoam A dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1611 – 1612;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

USP 43 (2020) (R&D PT Kimia Farma).

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 13. | Desikator |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Spektrofotometri IR | 14. | Spatula |
| 3. | Cawan pijar | 15. | Batang pengaduk |
| 4. | Oven | 16. | Sentrifugasi |
| 5. | Gelas kimia | 17. | Pipet tetes |
| 6. | Gelas ukur | 18. | Ultrasonic bath |
| 7. | Labu ukur | 19. | Inductively Coupled Plasma |
| 8. | Pipet ukur | 20. | Syringe filter |
| 9. | Furnace | 21. | Membrane filter |
| 10. | Corong pisah | 22. | Tabung sentrifugasi |
| 11. | Shaker | 23. | Vortex |
| 12. | Penjepit cawan | 14. | Sarung tangan anti panas |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 5. | Baku kerja Dimethyl Polysyloxan |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Sulfat | 6. | Toluena |
| 3. | Asam Nitrat | 7. | Natrium Sulfat Anhidrat |
| 4. | Asam Klorida 6 N | 8. | ICP Multi Element Standar Solutin XVI |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Dimethil Polysyloxan Antifoam A (S-QC-01-162).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Dimethil Polysyloxan Antifoam A (S-QC-01-162).

    - Cara Kerja:

Spektrum serapan inframerah Larutan Uji yang dibuat seperti tertera pada Penetapan kadar menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada Larutan Baku.

  - Susut Pemanasan

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Dimethil Polysyloxan Antifoam A (S-QC-01-162).

    - Cara Kerja:

- Panaskan cawan pijar pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 15 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam cawan pijar.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 200oC.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Sisa penguapan (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Dimethil Polysyloxan Antifoam A (S-QC-01-162).

    - Cara Kerja:

      - Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah Larutan Induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Larutan Uji

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit kemudian dinginkan.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Kesesuaian Sistem

Read Time				: 8 s

Rinse Time				: 45 s

RF Power				: 1,2 kW

Stabilization Time			: 15 s

Viewing Mode			: Axial

Nebulizer Flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal		: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

  - Aktivitas Penghilang Busa (Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Dimethyl Polysyloxan Antifoam A (S-QC-

01-162).

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi bahan baku Dimethyl Polysyloxan Antifoam A (S-QC-

01-162).

    - Cara Kerja:

      - Larutan Standar

  - Timbang seksama sejumlah RS Polydimethylsiloxane sesuai tabel dibawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (mg/ml) | Jumlah yang ditimbang (mg) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,75 | 75 | 100 |
| 1,00 | 100 | 100 |
| 1,25 | 125 | 100 |

  - Tambahkan 80 ml Toluene, sonikasi hingga larut.

  - Encerkan dengan Toluene hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

      - Larutan Uji

  - Timbang seksama 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Tambahkan 80 ml Toluene, sonikasi hingga larut.

  - Encerkan dengan Toluene hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji: 1 mg/ml)

      - Preparasi Pengujian

  - Siapkan 6 corong pisah bersih dan kering.

  - Pipet masing-masing 25,0 ml Larutan Standar, Larutan Uji, dan Blanko ke dalam corong pisah.

  - Tambahkan 50,0 ml HCl 6 N, lakukan ekstraksi selama 5 menit menggunakan shaker 200 rpm.

  - Pipet 5,0 ml fasa atas (fasa organic) ke dalam tabung sentrifugasi.

  - Tambahkan 0,5 g Natrium Sulfat Anhidrat lalu tutup tabung.

  - Vortex selama 15-30 detik secara bersamaan.

  - Lakukan sentrifugasi hingga diperoleh supernatant yang jernih.

      - Pengukuran

  - Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 1180 – 1380 cm-1 dengan cell KBr.

  - Hitung absorbans masing-masing larutan standar dan sampel di 1261 cm-1.

  - Buat kurva kalibrasi standar, cek nilai R2 (R2 valid jika nilainya diatas 0,990)

    - Perhitungan

PDMS %=Aspl×100mspl×Potency

Keterangan:

Aspl		= Kadar sampel yang terhitung di alat (%)

mspl	= Bobot sampel (mg)

Potency	= Potensi PDMS dalam standar

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan standar spesifikasi Bahan Baku Dimethyl Polysyloxan Antifoam A (S-QC-

01-162)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-157 | 00 | 22 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-157 | 01 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada cara kerja susut pemanasan, logam berat dan kadar - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba | Menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA