- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Natrium Diklofenak dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Natrium Diklofenak sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 417 - 418;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analatik | 18. | Ultrasonic Bath |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Spektrofotometer IR | 19. | #### Jarum Ose |
| 3. | Spatula | 20. | Waterbath |
| 4. | #### Oven | 21. | Pembakar Spirtus |
| 5. | #### Furnace | 22. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 6. | pH Meter | 23. | Pipet Ukur |
| 7. | #### Melting Point | 24. | #### Labu ukur |
| 8. | #### Desikator | 25. | #### Plat tetes |
| 9. | #### Cawan pijar | 26. | Pipet Tetes |
| 10. | Botol timbang | 27. | Tabung reaksi |
| 11. | Penjepit cawan | 28. | Tabung Nessler |
| 12. | Sarung tangan anti panas | 29. | Kolom L7 25 cm x 4,6 mm; 5 µm |
| 13. | Inductively Coupled Plasma | 30. | Syringe filter |
| 14. | Gelas Kimia | 31. | Membrane filter |
| 15. | Autotitrator | 32. | Sentrifugator |
| 16. | Ice bath | 33. | Batang pengaduk |
| 17. | HPLC | 34. | Mikropipet |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 14. | Kalium Karbonat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Metanol | 15. | Asam α-Metoksifenil Asetat LP |
| 3. | Etanol | 16. | Tetrametilamonium Hidroksida |
| 4. | Kloroform | 17. | Amonium Hidroksida |
| 5. | Eter | 18. | Amonium Karbonat |
| 6. | Kalium Bromide for IR Spectro | 19. | Asam Nitrat |
| 7. | RS Diclofenac Sodium | 20. | ICP Multi Element Standar |
| 8. | Asam Klorida | 21. | Asam Sulfat |
| 9. | Kalium Piroantimonat | 22. | Monobasic Sodium Phosphate |
| 10. | Kalium Hidroksida | 23. | Asam Fosfat |
| 11. | Natrium Hidroksida | 24. | Asam Asetat Glasial |
| 12. | RS Diclofenac Related Compound A | 25. | Asam Perklorat |
| 13. | Diethyl phthalate |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja :

- Amati secara visual (Organoleptik).

- Lakukan pemeriksaan untuk uji titik lebur sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Metanol ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 – 100 ml Air murni ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform ke dalam tabung Nessler..

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter ke dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Natrium Diklofenak dengan 40 mg Kalium Bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 40 mg Kalium Bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada Panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut; spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

Waktu retensi puncak utama Natrium Diklofenak pada Larutan uji sesuai dengan Larutan resolusi yang diperoleh pada Cemaran Organik.

- Identifikasi C (Uji Umum Natrium)

- Uji Natrium A

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus.

- Senyawa natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji Natrium B

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 85 ml air panas, aduk.

- Dinginkan secara cepat.

- Tambahkan 50 ml Kalium Hidroksida (50 mg/ml) dan 1 ml Natrium Hidroksida 8,5%.

- Diamkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Tambahkan 14 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Prosedur

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan dengan 10 ml Air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 10 ml Kalium Karbonat 15%.

- Panaskan hingga mendidih; tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 20 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan kembali sampai mendidih.

- Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk; terbentuk endapan.

- Uji Natrium C

- Asam α-Metoksifenil Asetat LP

- Timbang 2,7 g Asam α-Metoksifenil Asetat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 6 ml Tetrametilamonium Hidroksida 10%, aduk.

- Tambahkan 20 ml Etanol, aduk.

(Simpan pada wadah polietilen)

- Prosedur

- Timbang 2 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 0,5 ml Air murni, aduk.

- Tambahkan 1,5 ml Asam α-Metoksifenil Asetat LP, dinginkan dalam tangas es selama 30 menit : Terbentuk endapan hablur putih.

- Hangatkan dalam tangas air pada suhu 20°C dan aduk selama 5 menit : Endapan tidak larut.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 2 N : Endapan larut sempurna.

- Tambahkan 1 ml Amonium Karbonat 16% : Tidak terbentuk endapan.

  - Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 20 ml Metanol, aduk hingga homogen; warna larutan akan jernih sampai kekuningan.

- Ukur absorbansi larutan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 440 nm. Gunakan Metanol sebagai blangko.

  - Kejernihan Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja :

Larutan yang dibuat pada parameter Warna Larutan tidak berbeda nyata kejernihannya jika dibandingkan dengan sejumlah Metanol yang diperlakukan sama.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 107 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 107 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam berat

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,46 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,100 | 0,10 | 100 |
| 0,200 | 0,20 | 100 |
| 0,400 | 0,40 | 100 |
| 0,800 | 0,80 | 100 |
| 1,000 | 1,00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				:1,2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0,7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220,353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja:

- Larutan A

    - Timbang 9,496 g Monobasic Sodium Phosphate, masukkan ke dalam gelas kimia.

    - Tambahkan 150 ml Air Murni, aduk hingga larut.

    - Tambahkan 150 ml Asam Fosfat 0,01 M, aduk hingga homogen.

    - Atur pH larutan hingga 2,5 dengan Asam Fosfat 10%.

- Fase Gerak

    - Campurkan 700 ml Methanol dengan 300 ml Larutan A ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

    - Aduk hingga homogen.

    - Saring dengan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

    - Sonikasi selama ± 10 menit.

- Pelarut

    - Campurkan 700 ml Methanol dengan 300 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

    - Aduk hingga homogen.

- Larutan Diethyl phthalate

    - Timbang seksama dan masukkan 20 mg reagen Diethyl phthalate ke dalam labu ukur 100 ml.

    - Larutkan dengan 50 ml pelarut.

    - Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Diethylphthalate: 0,2 mg/ml)

- Larutan Stok Standar

    - Timbang seksama 3,0 mg RS Diclofenac Related Compound A, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Tambahkan 10 ml pelarut, sonikasi selama ± 5 menit hingga larut.

    - Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Stok Standar: 0,15 mg/ml)

- Larutan Resolusi

    - Timbang seksama 15 mg RS Diclofenac Sodium, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Larutkan dengan 10 ml pelarut.

    - Tambahkan 2,0 ml larutan Diethyl phthalate dan 1,0 ml Larutan Stok Standar.

    - Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm; tampung filtrat ke dalam vial HPLC.

(Konsentrasi Diclofenac Sodium: 0,75 mg/ml, Diethyl phthalate: 20 µg/ml, RS Diclofenac Related Compound A: 7,5 µg/ml)

- Larutan Standar

    - Pipet 1,0 ml larutan Stok Standar, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 2,0 ml larutan, masukkan dalam labu ukur 10 ml.

    - Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm; tampung filtrat ke dalam vial HPLC.

(Konsentrasi Larutan Standar: 1,5 µg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang seksama 15 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Tambahkan 10 ml pelarut, sonikasi selama 5 menit hingga larut.

    - Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm; tampung filtrat ke dalam vial HPLC.

(Konsentrasi : 750 µg /ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	:	L7 25 cm x 4,6 mm; 5 µm

Detektor	: 	UV 254 nm

Flow rate	: 	1,0 ml/menit

Volume Injeksi	:	10 μl

Fase Gerak	: Metanol : Larutan A (70 : 30)

- Prosedur

    - Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

    - Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No | Nama Larutan | Frekuensi injeksi | Run time |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 1 | 2x waktu retensi Na Diklofenak |
| 2. | Larutan resolusi | 1 |  |
| 3. | Larutan standar | 6 |  |
| 4. | Larutan sampel | 1 |  |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Na Diclofenac pada 6 kali penginjekan larutan standar < 5,0% |
| Resolusi | - Resolusi puncak Diethyl phtalate dan Diclofenac RC A > 2,2 pada larutan resolusi - Resolusi puncak Diclofenac Sodium dan Diclofenac RC A > 6,5 pada larutan resolusi |

    - Perhitungan :

Cr=Li × 1,5 × 100Lk × 750

Keterangan:

Cr	= Kadar Cemaran Organik (%)

Li	= Luas area puncak impurity dalam larutan sampel

Lk	= Rata rata luas area puncak Diclofenac RC A dalam larutan standar

(Jika terdapat puncak cemaran yang bernilai di bawah 0,02% maka dilaporkan dengan “BDL (Below Disregard Limit)”)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja :

- Standarisasi Titran Asam Perklorat 0,1 N

    - Timbang 100 mg Potassium Hydrogen Phthalate (telah dikeringkan suhu 120°C selama 2 jam), masukkan ke dalam labu titrasi yang kering.

    - Larutkan dengan 30 ml Asam Asetat Glasial.

    - Lakukan titrasi potensiometri dengan larutan Asam Perklorat 0,1 N hingga titik akhir titrasi tercapai.

- Titrasi Sampel

    - Timbang 450 mg zat uji, masukkan ke dalam labu titrasi yang kering.

    - Larutkan dengan 30 ml Asam Asetat Glasial P.

    - Titrasi dengan Asam Perklorat 0,1 N LV secara potensiometrik hingga titik akhir titrasi tercapai

    - Lakukan titrasi blanko.

Tiap ml Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 31,81 mg C14H10Cl12NNaO2

    - Perhitungan :

C = Vu-Vb × N × 31,810,1 × Wu×100100-SP×100%

Keterangan:

C		= Kadar Natrium Diklofenak (%)

Vb	= Volume Asam Perklorat 0,1 N yang diperlukan untuk titrasi blanko (ml)

Vu	= Volume Asam Perklorat 0,1 N yang diperlukan untuk titrasi zat uji (ml)

N		= Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (Normalitas)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= Susut Pengeringan

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Natrium Diklofenak (S-QC-01-301).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-301 | 00 | 12 JUN 2024 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-301 | 01 |  | - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja;Identifikasi;Logam berat;Cemaran Organik dan Kadar - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Kondisi dilapangan |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA