- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Oralit Serbuk 200 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Oralit Serbuk 200 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

  - Kadar Natrium (No. Laporan VMA : VKB-MA1-6006/01, Tanggal Berlaku : 31 Jul 2024)

  - Kadar Kalium (No. Laporan VMA : VKB-MA1-6005/01, Tanggal Berlaku : 24 Jul 2024)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | - Timbangan - Alat tes kebocoran - Moisture Balance - pH meter - Kaca kobalt - Kawat Ni-Krom | - Erlenmeyer - Labu ukur - Buret - ICP-OES - Pipet ukur |
| --- | --- | --- |

  - Bahan

| - Serbuk Oralit - Asam Nitrat 2 N - NH4OH 6 N - Asam Asetat anhidrat - Tembaga (II) Tartrat - Larutan K2CrO4 10% - Larutan Na2CO3 5% - Larutan H2SO4 - Standar ICP Na 1000 ppm | - Larutan AgNO3 0,1 M - Larutan Na2S2O3 0,1 N - Larutan HClO4 0,1 N - Larutan I2 0,1 N - Larutan indikator Amilum 5 % - Larutan indikator I- Naphtolbenzein 1 % - Larutan standar oralit - Air murni - Standar ICP K 1000 ppm |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-002).

    - Cara Kerja :

Periksa secara visual (organoleptis).

  - Bobot rata – rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-002).

    - Cara Kerja :

- Keluarkan serbuk oralit dari kantongnya (sase) kemudian timbang.

- Ulangi penimbangan untuk 5 sase oralit.

- Catat hasil rata – rata penimbangan oralit.

  - Identifikasi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 652))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-002).

    - Cara Kerja :

- Pemanasan

Panaskan serbuk oralit, maka serbuk akan meleleh, awalnya berwarna kuning kemudian coklat, mengembang dan hangus, menimbulkan bau gula terbakar.

- Uji Identifikasi Natrium

- Larutkan satu sachet oralit ke dalam 250 mL Akuades, homogenkan.

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan bebrapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji pada salah satu plat tetes.

- Basahi jarum ose yang telah dipanaskan sebelumnya dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus. Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji Identifikasi Kalium

- Ambil 5 mL larutan uji dari Identifikasi B, tambahkan 4 tetes Natrium Kobaltnitrit P 10%.

- Amati perubahan yang terjadi (terbentuk endapan jingga kuning).

- Uji Identifikasi Klorida

- Ambil 5 mL larutan uji dari Identifikasi Natrium, masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan perak nitrat LP ke dalam larutan klorida: terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam asam nitrat P, tetapi larut dalam amonium hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Identifikasi Sitrat

- Ambil 5 mL larutan uji dari Identifikasi Natrium yang telah dinetralkan. (Menunjukkan reaksi Sitrat sesuai uji identifikasi umum <291>.

- Larutkan atau suspensikan beberapa mg garam sitrat dalam 1 mL air, tambahkan ke dalam 15 mL piridin P, dan kocok. Tambahkan 5 mL anhidrida asetat P ke dalam campuran, dan kocok: terjadi warna merah muda.

- Uji Identifikasi Glukosa

- Siapkan 5 mL Tembaga (II) Tartrat Alkali LP panas.

- Masukkan beberapa tetes larutan uji identifikasi B.

- Amati perubahan yang terjadi (terbentuk banyak endapan merah (glukosa)).

  - pH (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-002).

    - Cara Kerja :

- Ambil ± 25 mL larutan induk.

- Celupkan alat pH meter.

- Baca nilai pH yang terukur.

  - Keragaman Bobot (FI VI Tahun 2020 (Hal. 652))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-002).

    - Cara Kerja :

- Ambil 20 kemasan oralit.

- Timbang tiap isi kemasan oralit menggunakan timbangan analitik.

- Print hasil pemeriksaan.

- Setelah melakukan pemeriksaan, hitung penyimpangan terhadap bobot rata-rata.

- Perbedaan bobot isi tiap kemasan terhadap bobot rata-rata: tidak lebih dari 2 kemasan lebih dari 5% dan tidak satupun kemasan lebih dari 10%.

  - Susut pengeringan (FI VI Tahun 2020 (Hal. 652))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-002).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 50 ± 2°C didalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukan ke dalam oven dengan suhu 50 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutupnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang (Wb)

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-W0 ×100%

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + Zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar (Modifikasi USP 47 NF 42 (2024); FI VI Tahun 2020 (Hal. 652))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-002).

    - Cara Kerja :

- Penentuan Kadar Natrium

- Pembuatan larutan asam nitrat 2.5%

- Pipet 38.46 mL asam nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 mL yang telah berisi 500 mL air murni.

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Deret Standar (Standar induk 1000 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 1000 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 50 mL.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (mL) | Labu Ukur (mL) |
| --- | --- | --- |
| 10.88 | 0.544 | 50 |
| 12.34 | 0.617 | 50 |
| 13.60 | 0.680 | 50 |
| 14.96 | 0.748 | 50 |
| 16.32 | 0.816 | 50 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2.5 %hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Pembuatan Larutan uji

- Timbang seksama 1.64 gram Oralit Serbuk 200 mL, masukkan ke Labu Erlenmyer 250 mL.

- Tambahkan asam nitrat P 10 mL, dan 20 mL air murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel diatas hotplate hingga mendidih, aduk sesekali.

- Pindahkan dari hotplate sampai asap coklat nya menghilang.

- Dinginkan hingga suhu ruangan.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 100 mL secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pindahkan ke dalam vial coklat.

- Pipet 0.20 mL kedalam labu ukur 20 mL secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan uji siap untuk dianalisis.

- Perhitungan Larutan Uji

Cu = ppm yang terbaca di ICPwt×5204.132358.5+wt×5804.1369294.1+wt×144.1323241.20Fp ×1000 ×100%

Keterangan:

Cu		: Kadar (Natrium) yang telah diperhitungkan (%)

Wt		: Berat yang ditimbang (g)

520		: Berat NaCl dalam satu sase

580		: Berat Natrium Sitrat dalam satu sase

14		: Berat Natrium Sacharin dalam satu sase

4.13		: Berat Oralit salam satu sase (g)

23 		: Ar Natrium

58.5		: Mr Natrium Klorida

294.1		: Mr TriNatrium Sitrat

241.2		: Mr Natrium Sacharin

Fp		: Faktor Pengenceran (10000)

1000		: Konveri ke PPM

- Kondisi Pengujian

Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time		  	: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power				: 1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Radial

Viewing height			: 8 mm

Nebulizer flow			: 0.7 L/min

Plasma				: 12 L/min

Aux Flow				: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal 	: 588.995 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9950 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Penentuan Kadar Kalium

- Pembuatan larutan asam nitrat 2.5%

- Pipet 38.46  mL asam nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 mL yang telah berisi 500 mL air murni.

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Deret Standar (Standar induk 1000 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 1000 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 mL.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (mL) | Labu Ukur (mL) |
| --- | --- | --- |
| 4.98 | 0.498 | 100 |
| 5.61 | 0.561 | 100 |
| 6.23 | 0.623 | 100 |
| 6.85 | 0.685 | 100 |
| 7.48 | 0.748 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2.5 %hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan uji

- Timbang seksama 1.64 gram Oralit Serbuk 200 mL, masukkan ke Labu Erlenmyer 250 mL.

- Tambahkan asam nitrat P 10 mL, dan 20 mL air murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel diatas hotplate hingga mendidih, aduk sesekali.

- Pindahkan dari hotplate sampai asap coklat nya menghilang.

- Dinginkan hingga suhu ruangan.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 100 mL secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pindahkan ke dalam vial coklat.

- Pipet 0.20 mL kedalam labu ukur 20 mL secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Perhitungan Larutan Uji

Cu = ppm yang terbaca di ICPwt×3004,133974,5Fp ×1000 ×100%

Keterangan:

Cu		: Kadar logam (Kalium) yang telah diperhitungkan (%)

Wt		: Berat yang ditimbang (g)

300		: Berat KCl dalam satu sase

4.13		: Berat Oralit satu sase (g)

39		: Ar Kalium

74.5		: Mr Kalium klorida

Fp 		: Faktor pengenceran (10000)

1000		: Konversi ke PPM

- Kondisi Pengujian

Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time		: 8 s

Rinse time		: 45 s

RF Power		:1.2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode		: Radial

Viewing height		: 8 mm

Nebulizer flow		: 0.7 L/min

Plasma		: 12 L/min

Aux Flow		: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal 		: 766.491 nm

Replikasi		: 3 Replikasi

  - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9950 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Penentuan Kadar Glukosa

- Timbang 4,130 gram Oralit Serbuk 200 mL.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan ±40 mL Akuades, kocok hingga homogen.

- Tambahkan 0,2 mL Ammonia.

- Genapkan menggunakan Akuades hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, diamkan selama 30 menit.

- Penentuan Kadar Klorida

- Timbang 4,13 g Oralit Serbuk 200 mL.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan akuades hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 25 mL akuades dan 3 tetes K2Cr2O4 10%.

- Titrasi menggunakan larutan AgNO3 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah bata.

- Penentuan Kadar Sitrat

- Timbang 500,00 mg sampel Oralit Serbuk 200 mL.

- Masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 40 mL asam asetat glasial.

- Panaskan sampai kurang lebih ±50 °C hingga larut, kemudian dinginkan.

- Tambahkan 10 tetes indikator 1-Naphtolbenzein 1%.

- Titrasi menggunakan larutan HClO4 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari jingga menjadi hijau.

- Pengukuran

| - Untuk Glukosa | : | Lakukan pengukuran rotasi spesifik menggunakan tabung polarimeter yang sesuai. Amati dan catat hasil rotasi spesifik. JumLah Glukosa Anhidrat setara dengan mengkalikan hasil derajat rotasi optik dengan 0,9477. |
| --- | --- | --- |
| - Untuk Klorida | : | Titrasi dengan AgNO3 0,1 M , warna berubah dari kuning menjadi merah bata. |
| - Untuk Sitrat | : | Titrasi dengan larutan HClO4 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dari jingga menjadi hijau. |

- Perhitungan :

Glukosa= R ×0,9477 W teoritis×100%

Keterangan :

R 	: Rotasi Optik

W 	: Bobot zat uji teoritis (gram)

Klorida=Vu × N × 3,545  ×  Wt0,1 × 458,11 × Wu× 100 1 ×100%

Keterangan :

Vu 		: Volume peniter larutan uji (mL)

N		: Normalitas peniter (AgNO3)

Wt		: Berat isi satu sase (4,13 g)

Wu		: Berat zat uji yang ditimbang (g)

0,1 		: Konsentrasi AgNO3 secara teoritis

3,545 		: Kesetaraan Cl- tiap mL AgNO3

458,11	: Kandungan Cl- dalam NaCl dan KCl (dalam satu sase)

1001		: Faktor pengenceran

Sitrat=Vu-Vb×N×6,303×Wt0,1×372,94×Wu×100%

Keterangan :

Vb 		: Volume larutan blanko (mL)

Vu 	: Volume peniter larutan uji (mL)

N		: Normalitas peniter (HClO4)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (g)

Wt		: Berat isi satu sase (4,13 g)

6,303		: Kesetaraan C6H5O73- tiap mL HClO4

372,94	: Kandungan C6H5O73- dalam Sodium Citrate (dalam satu sase)

- Pengisian

- Contoh Hasil :

Na+			: 90,00 – 110,00 %

Cl-			: 90,00 – 110,00 %

K+			: 90,00 – 110,00 %

Glukosa		: 90,00 – 110,00 %

Citrat-3		: 90,00 – 110,00 %

Acc berat isi		: 3,9 – 4,3 g

- Cara Perhitungan :

Hasil kadar yang diperoleh semuanya dikalikan terhadap berat isi minimal 3,90 dibagi 4,13. Apabila hasilnya masuk syarat, dikalikan lagi terhadap berat isi 4,3 dengan.

Contoh :

Untuk Na+ : hasil yang diperoleh 100,00%.

Berat minimalnya = 3,9 g

100×3,94,13=94,43

Berat maksimalnya = 4,3 g

Lakukan perhitungan hingga diperoleh hasil yang memenuhi syarat dengan menurunkan berat, misal 4,2 g.

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Oralit Serbuk 200 mL (S-QC-03-002).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-002 | 00 | 25 APR 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-002 | 01 | 12 JUL 2021 | Perubahan Format Dokumen Penambahan Cara kerja penentuan kadar Natrium dan Kalium menggunakan Flamefotometer, Perubahan Pengukuran Natrium dan Kalium, Perhitungan Kadar Natrium dan Kalium | Review Dokumen |
| I-QC-03-002 | 02 | 11 DEC 2024 | - Perubahan pada metode pemeriksaan kadar Natrium dan Kalium - Perubahan templet dokumen - Perubahan poin pustaka dan penanggung jawab, - Perubahan dan penambahan pada poin identifikasi - Penghilangan pengujian kebocoran dan kadar air - Penambahan susut pengeringan dan keragaman bobot - Perubahan perhitungan klorida dan sitrat | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 652 – 653) |
| I-QC-03-002 | 03 | 30 DEC 2024 | - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - Penambahan SPML pada daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Ha. 290) <54> |
| I-QC-03-002 | 04 |  | - Penambahan referensi pada setiap parameter | Penjelasan lebih spesifik pada referensi parameter instruksi kerja |

# Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM | 6. | SPB |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPAR | 7. | SVPP |
| 3. | SSCP | 8. | SOVMA |
| 4. | SPML | 9. | AMPR |
| 5. | AMPO | 10. | SPMP |