- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Pyrimethamine dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Pyrimethamine sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI (2020), hal. 1402 – 1403;

  - Suplemen I FI VI (2020), hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Tabung Reaksi | 11. | Melting Point |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Spektrofotometer IR | 12. | Botol Timbang |
| 3. | Tabung Nessler | 13. | Desikator |
| 4. | Gelas Kimia | 14. | Cawan Pijar |
| 5. | Sentrifuge | 15. | Furnace |
| 6. | Kertas Saring | 16. | Labu Ukur |
| 7. | Oven | 17. | Pipet Seukuran |
| 8. | Pembakar Spirtus | 18. | Magnetic Stirrer |
| 9. | HPLC | 19. | Lempeng Silica (KLT) |
| 10. | Pipa Kapiler | 20. | Bejana Kromatografi (TLC) |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 14. | Kanji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aseton | 15. | Asam Klorida P |
| 3. | Etanol | 16. | Indikator Metil Merah |
| 4. | Kloroform P | 17. | Indikator Fenol Ftalein |
| 5. | Baku Kerja Pyrimethamine | 18. | Kalium Iodida |
| 6. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 19. | Mangan Dioksida P |
| 7. | Asam Nitrat 4N; 10%; 65%; 1 dalam 100 | 20. | Asam Sulfat P |
| 8. | Perak Nitrat 0,25 N | 21. | Asam Fosfat |
| 9. | Amonium Hidroksida 6N; P | 22. | Asetonitril |
| 10. | Amonia LP | 23. | n-propanol |
| 11. | Asam Asetat Glasial | 24. | Metanol |
| 12. | Bismut (III) Nitrat | 25. | Formaldehid 37% |
| 13. | Asam Tartarat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1402 – 1403

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrimethamine (S-QC-01-366).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1402 – 1403

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrimethamine (S-QC-01-366).

    - Cara Kerja

- Dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Aseton

- Larutkan 0.1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Aseton dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Asam Etanol

- Larutkan 0.1 g zat uji 10 - 100 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Dalam Kloroform

- Larutkan 0.1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan

  - Identifikasi

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1402 – 1403

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrimethamine (S-QC-01-366).

    - Cara Kerja

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Pyrimethamine dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku

- Identifikasi B (Uji Identifikasi Umum Klorida)

- Uji Identifikasi Umum Klorida A

    - Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air murni dalam tabung Nessler.

    - Tambahkan 0.5 ml Asam Nitrat 4N dan 2 tetes Perak Nitrat 0.25N.

    - Amati pemerian larutan.

    - Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Identifikasi Umum Klorida B

- Pembuatan Larutan Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 1 tetes Asam  Nitrat 10% dan 0.5 ml Perak Nitrat 0.25 N

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifuge campuran dan pisahkan filtrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100), sentrifuge kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan : endapan segera larut.

- Uji Identifikasi Umum Klorida C

- Kanji LP

- Timbang 0.2 Kanji P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan hingga 100 ml Air Murni sambal terus menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar)

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 pada Asam Klorida P.

- Cuci kertas saring dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukan warna merah, jika diteteskan Indikator Metil Merah 0.1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam kertas saring dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak meunjukan warna merah muda, jika diteteskan Indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven dengan suhu 105oC±2oC, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk gas klor yang menghasilkan warna biru pada kertas Kanji Iodida.

- Identifikasi C (HPLC)

- Lakukan pengukuran kadar menggunakan HPLC dan bandingkan puncak antara standar dari Pyrimethamine.

- Identifikasi dikatakan memenuhi pengujian jika Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar.

  - Jarak Lebur

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1402 – 1403

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrimethamine (S-QC-01-366).

    - Cara Kerja

- Masukkan sampel ke dalam pipa kapiler setinggi 3 mm.

- Simpan pipa kapiler ke dalam alat melting temperature.

- Lakukan penetapan suhu lebur dengan kecepatan pemanasan 1oC per menit.

- Amati dan catat suhu saat perubahan fasa yang terjadi.

  - Susut Pengeringan

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1402 – 1403

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrimethamine (S-QC-01-366).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1402 – 1403

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrimethamine (S-QC-01-366).

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn =Wb-WoWa-Wo ×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Kadar

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1402 – 1403

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrimethamine (S-QC-01-366).

    - Cara Kerja

  - Pembuatan Larutan A

- Masukkan 1.2 ml asam fosfat 85% ke dalam labu ukur 1000 ml yang telah berisi air.

- Tambahkan 1320 mg di-ammonium hydrogen phosphate.

- Larutkan hingga tanda batas dan kocok homogen.

  - Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan 830 larutan A dengan 170 ml asetonitril dalam botol fasa gerak.

- Stir hingga homogen.

- Saring menggunakan filter ukuran 0.2 µm atau 0.45 µm kemudian degas selama 15 menit.

  - Pembuatan Pelarut

- Pipet 1.2 ml asam fosfat kedalam labu ukur 1000 ml yang telah berisi air murni.

- Tandabataskan dengan air murni lalu kocok homogen larutan.

  - Pembuatan Larutan Standar

- Timbang seksama dan masukkan 20.0 mg standar Pyrimethamine ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan sekitar 10 ml pelarut dan lakukan sonikasi selama 10 menit untuk melarutkan.

- Tandabataskan larutan dengan pelarut lalu kocok homogen.

- Pipet 0.5 larutan diatas kedalam labu ukur 20 ml, lalu encerkan dengan pelarut hingga tanda batas kemudian kocok homogen.

  - Pembuatan Larutan Sampel

- Timbang seksama dan masukkan 20.0 mg sampel Pyrimethamine ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan sekitar 10 ml pelarut dan lakukan sonikasi selama 10 menit untuk melarutkan.

- Tandabataskan larutan dengan pelarut lalu kocok homogen.

- Pipet 0.5 ml larutan diatas kedalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok homogen.

- Lakukan duplo preparasi dimulai dari penimbangan.

  - Sistem Kromatografi

Metoda	: HPLC

Kolom		: L11 10 cm × 2.0 mm; 3 µm

Laju Alir	: 0.3 ml/min

Detector	: UV⁁ 210 nm

Volume Injeksi	: 5µL

Fasa Gerak	: Larutan A : Asetonitril (83 : 17)

  - Prosedur Uji

- Conditioning system dengan mengalirkan fase gerak selama 45 menit hingga diperoleh baseline yang stabil

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut :

| S.No | Nama Larutan | V Injeksi (µl) | Jumlah Injeksi | Run Time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 5 | 1 | 1.5 × RT Pyrimethamine |
| 2. | Larutan Standar | 5 | 5 |  |
| 3. | Larutan Sampel 1 | 5 | 1 |  |
| 4. | Larutan Sampel 2 | 5 | 1 |  |

  - Amati persyaratan kesesuaian system dibawah ini:

| Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Pyrimethamine pada 5 kali penginjekan larutan standar tak lebih dari 1.0% |
| Faktor Kapasitas | Tidak kurang 2.5 |
| Faktor Tailing | Tidak lebih dari 1.8 |

  - Perhitungan

Hitung nilai kadar di dalam larutan sampel yang diuji dengan rumus berikut, dan hitung nilai rata-rata sebagai hasil:

C = Aspl × mstd × FPspl × 100 Astd × mspl × FPstd × (100 - SP)× B%

Keterangan

C	= Kadar Pyrimethamine (%)

Aspl	= Luas Area Pyrimethamine dalam larutan sampel

Astd	= Rata-rata luas area Pyrimethamine dalam larutan standar

mspl	= Bobot sampel (mg)

mstd	= Bobot standar (mg)

FPspl	= Faktor pengenceran sampel

FPstd	= Faktor pengenceran standar

SP	= Susut Pengeringan (%)

B%	= Kadar Baku Kerja Pyrimethamine (%)

  - Cemaran Umum

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1402 – 1403

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrimethamine (S-QC-01-366).

    - Cara Kerja

          - Pembuatan Fasa Gerak

Campurkan n-propanol : asam asetat glasial : air (8:1:1)

          - Pembuatan Diluent/Pelarut

Campurkan Metanol : Kloroform (1:1)

          - Pembuatan Penampak Noda

Gunakan iodoplatine spray reagent sebagai larutan penampak bercak

          - Pembuatan Larutan Standar

- Timbang seksama dan masukkan 20 mg standar Pyrimethamine dalam labu ukur 100 ml. Larutkan dengan diluent hingga tanda batas dan kocok homogen. (Stok)

(Konsentrasi Larutan Standar : 0.2 mg/ml) setara 2%.

- Pipet 5 ml larutan stok ke dalam labu ukur 10 ml. Larutkan dengan diluent hingga tanda batas dan kocok homogen.

(Konsentrasi Larutan Standar : 0.1 mg/ml) setara 1%.

- Pipet 5 ml larutan stok ke dalam labu ukur 20 ml. Larutkan dengan diluent hingga tanda batas dan kocok homogen.

(Konsentrasi Larutan Standar : 0.05 mg/ml) setara 0.5%.

- Pipet 1 ml larutan stok ke dalam labu ukur 20 ml. Larutkan dengan diluent hingga tanda batas dan kocok.

(Konsentrasi Larutan Standar : 0.01 mg/ml) setara 0.1%.

          - Pembuatan Larutan Uji

Timbang 100 mg sampel Pyrimethamine ke dalam labu ukur 10 ml. Larutkan dengan diluent hingga tanda batas dan kocok homogen.

          - Prosedur

- Conditioning system dengan memasukan fasa gerak ke dalam bejana hingga jenuh.

- Totolkan masing-masing larutan standar, pelarut dan larutan uji sebanyak 20 µl pada lempeng silica gel (plat KLT) dengan jarak 2 cm.

- Masukkan lempeng ke dalam bejana kromatografi yang telah dijenuhkan hingga merambat ± 15 cm dari batas awal.

- Angkat lempeng, keringkan di udara. Semprot dengan larutan penampak noda. Tentukan intensitas relative bercak lain selain bercak utama dari larutan uji terhadap larutan standar.

- Dikatakan memenuhi pengujian jika tidak terdapat spot selain spot Pyrimethamine pada larutan sampel yang intensitas warnanya lebih besar dibanding larutan standar A (2.0%). Jika ada beberapa spot muncul selain Pyrimethamine maka bandingkan warna spot dengan deret larutan standar dan jika dijumlahkan setara kurang dari 2.0%

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pyrimethamine (S-QC-01-366).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-366 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA