- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT Kimia Farma,Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI V (2014), Hal. 620;

  - PT. Kimia Farma;

  - Farmakope Indonesia VI (2020) hal. 832 – 833;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - Timbangan analitik - Tabung reaksi - Gelas kimia - Pipet ukur - Jarum Ose - Oven - Desikator - Botol timbang - pH meter - Viscometer - Auto Titrator - Syringe Filter | - Pipet seukuran - Labu ukur - Erlenmeyer - Tangas air - Batang pengaduk - Cawan Pijar - Furnace. - ICP - Spatula - Batang Pengaduk - Pembakar Spirtus - Plat Tetes |
| --- | --- |

  - Bahan

| - Air murni - Ethanol - Eter - 1-naftol LP - Asam Sulfat P - Barium klorida LP - NH4OH 2N - HNO3 P - Asam Klorida P | - Larutan Induk Multielement - Asam asetat glasial P - HClO4 0.1 N - Kristal violet - Kaliumkarbonat P 15% - Kalium piroantimonat LP - Asam α-metoksifenil asetat LP - Amonium karbonat P 16% - Kloroform |
| --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 832 - 833

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 (S-QC-01-233).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 832 - 833

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 (S-QC-01-233).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air Murni

- Dispersikan 1 g zat uji dengan 1-10 ml air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml etanol dalam gelas kimia 200 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml eter dalam gelas kimia 200 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 200 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 832 - 833

    - Syarat

Sesuai dengan standar spesifikasi Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 (S-QC-01-233).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 50 ml air murni sambil diaduk hingga terdispersi homogen.

- Lanjutkan pengadukan hingga diperoleh larutan jernih.

- Uji Identifikasi A (Reaksi Warna)

- Masukkan 1 ml  larutan uji ke dalam tabung reaksi.

- Encerkan dengan 1 ml air murni.

- Tambahkan 5 tetes 1-naftol LP.

- Miringkan tabung dan tuangkan 2 ml Asam Sulfat P dengan hati-hati melalui dinding tabung.

- Terbentuk warna merah ungu pada bidang batas antara dua lapisan.

- Uji Identifikasi B (Reaksi Pengendapan)

- Masukkan 5 ml larutan uji ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml larutan barium klorida LP.

- Terbentuk endapan halus putih.

- Uji Identifikasi C (Uji Identifikasi Umum Natrium)

- Identifikasi Umum A

- Siapkan plat tetes, jarum ose dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus.

- Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api tidak berwarna.

- Identifikasi Umum B

- Larutkan 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml air murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml larutan kalium karbonat P 15%.

- Panaskan hingga mendidih,  amati larutan tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml kalium piroantimonat LP, panaskan hingga mendidih.

- Dinginkan dalam es, gesek bagian dalam tabung dengan batang pengaduk, terbentuk endapan.

- Identifikasi Umum C

  - Ke dalam 0.5 ml larutan uji yang mengandung ± 2 mg ion natrium, tambahkkan 1.5 ml asam  -metoksifenil asetat LP.

  - Dinginkan dalam es selama 30 menit, terbentuk endapan hablur putih

  - Hangatkan dalam air murni pada suhu 20oC

  - Aduk selama 5 menit, endapan tidak larut

  - Tambahkan 1 ml Ammonium hidroksida 2 N, endapan larut sempurna

  - Tambahkan 1 ml larutan ammonium karbonat P 16%, tidak terbentuk endapan

  - Susut Pengeringan

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 832 - 833

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 (S-QC-01-233).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105°C ± 2°C  di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo)

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105°C ± 2°C

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, kemudian timbang (Wb)

    - Perhitungan

SP = (Wa-Wb)(Wa-Wo) × 100%

Keterangan :

SP	= 	Susut Pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - pH

    - Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 832 - 833

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 (S-QC-01-233).

    - Cara Kerja

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dalam 100 mL air murni.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH meter.

  - Kekentalan

    - Referensi

PT Kimia Farma

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 (S-QC-01-233).

    - Cara Kerja

- Masukkan 99 ml air murni ke dalam gelas kimia 200 ml.

- Timbang seksama 1 g zat uji (yang telah diperhitungkan terhadap berat kering), masukkan zat uji sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia.

- Biarkan selama 12 jam.

- Aduk hingga homogen.

- Lakukan pemeriksaan kekentalan pada suhu 250C ± 0,20C, menggunakan spindle 3, kecepatan 60 rpm, sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Alat Viscometer.

  - Logam Berat

    - Referensi

Modifikasi USP 47 NF 41 (2024)

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 (S-QC-01-233).

    - Cara Kerja

- Preparasi Sampel Uji

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit.

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit.

- Gunakan residu sisa pemijaran sebagai sampel uji

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 38,46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml air murni.

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar Induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.100 | 0.10 | 100 |
| 0.200 | 0.20 | 100 |
| 0.400 | 0.40 | 100 |
| 0.800 | 0.80 | 100 |
| 1.000 | 1.00 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP OES.

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0,45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0,9900 |
| 2 | %Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 - 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Referensi

Farmakope Indonesia V (2014), Hal. 620

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 (S-QC-01 233).

    - Cara Kerja

- Timbang seksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer.

- Larutkan dalam 80 mL asam asetat glasial P.

- Panaskan di atas tangas air mendidih selama 2 jam.

- Dinginkan hingga suhu kamar.

- Titrasi dengan HClO4 0,1 N secara potensiometrik.

- Atau tambahkan 3 tetes kristal violet LP hingga warna hijau biru.

- Lakukan penetapan blanko.

1 ml HClO4 0,1 N setara dengan 2,299 mg Na.

    - Perhitungan

Keterangan :

Cu	=   Kadar Sodium Carboxymethyl Cellulose(%)

Vu	=   Volume HClO4 0,1 N untuk zat uji (ml)

Vb	=   Volume HClO4 0,1 N untuk blanko (ml)

N	=   Konsentrasi HClO4 (Normalitas)

W	=   Berat zat uji (mg)

SP = Susut Pengeringan

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Sodium Carboxymethyl Cell. C 4000 (S-QC-01 233).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-231 | 00 | 24 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-231 | 01 |  | Perubahan Referensi; Perubahan Alat dan Bahan; Perubahan Instruksi Kerja; dan Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SQC

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA