- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Edicol Tartrazine dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Edicol Tartrazine sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics Second Edition hal. 118, 225, dan 230;

  - Modifikasi USP 47 NF 42 (2024);

  - Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290;

  - PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang Pengaduk | 15. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Buret | 16. | Pipet ukur |  |
| - 3 | Pipet Seukuran | 17. | Spatula |  |
|  | Gelas kimia | 18. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
|  | Kaca masir | 19. | Syringe |  |
|  | Hotplate | 20. | Timbangan analitik |  |
|  | Labu Erlenmeyer | 21. | Ultrasonicbath |  |
|  | Labu ukur | 22. | Cawan Pijar |  |
|  | Furnace | 23. | Syringe Filter |  |
|  | Oven | 24. | Waterbath |  |
|  | Desikator | 25. | Corong |  |
|  | Penjepit cawan | 26. | ICP |  |
|  | Autotitrator | 27. | Kuvet |  |
|  | Glass Titration Beaker | 28. | Sample Tube ICP |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 10. | Barium klorida 0.25 N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HNO3 2.5 % | 11. | Asam Nitrat P |  |
|  | HNO3 13% | 12. | ICP Multi-element Standard Solution |  |
|  | Natrium Borohidrida (NaBH4) | 13. | Hg Standard For ICP 1,000 ppm |  |
|  | Kertas saring whatman No 42 | 14. | Natrium klorida P |  |
|  | Asam klorida 4 N | 15. | Membran Filter 0.45 µm |  |
|  | Natrium Hidroksida (NaOH) |  |  |  |
| 8. 9. | Perak nitrat 0.01 N Asam nitrat 6 N |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187).

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187)

    - Cara Kerja

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Zat Tidak Larut Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187)

    - Cara Kerja

- Panaskan kaca masir pada suhu 105oC ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan kaca masir dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 2 g zat uji (Wu), masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Larutkan dalam 200 ml Air Murni panas, kemudian dinginkan hingga suhu kamar.

- Saring dengan kaca masir yang telah diketahui beratnya.

- Cuci endapan dengan Air Murni  dingin hingga filtrat jernih dan tidak berwarna.

- Keringkan kaca masir pada suhu 135oC selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

ZTL = (Wb - Wo)Wu × 100%

Keterangan:

ZTL	: Zat Tidak Larut Air

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187).

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Pipet 38.46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1,000 ml yang telah berisi 500 ml air murni

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1,000 ml, aduk hingga homogen

- Larutan Deret Standar

    - Pipet sejumlah larutan induk 1,000 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0.5 | 100 |
| 10 | 1.0 | 100 |
| 20 | 2.0 | 100 |
| 40 | 4.0 | 100 |
| 60 | 6.0 | 100 |

    - Encerkan dengan larutan asam nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0.5 g bahan baku Edicol Tartrazine, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 20 ml air murni dan 5 ml asam nitrat P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Sonikasi selama 15 menit hingga larut sempurna.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan dengan asam nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Pemeriksaan Timbal (As)

- Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Pipet 38.46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1,000 ml yang telah berisi 500 ml air murni

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1,000 ml, aduk hingga homogen

- Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah larutan induk standar 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 20 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.2 | 20 |
| 3.0 | 0.6 | 20 |
| 5.0 | 1.0 | 20 |
| 10.0 | 2.0 | 20 |
| 15.0 | 3.0 | 20 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 0.5 g bahan baku Edicol Tartrazine, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 20 ml air murni dan 5 ml asam nitrat P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Sonikasi selama 15 menit hingga larut sempurna.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan dengan asam nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Pemeriksaan Cadmium (Cd)

- Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Pipet 38.46 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1,000 ml yang telah berisi 500 ml air murni

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1,000 ml, aduk hingga homogen

- Larutan Deret Standar

    - Pipet sejumlah larutan induk 1,00 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.100 | 0.10 | 100 |
| 0.200 | 0.20 | 100 |
| 0.400 | 0.40 | 100 |
| 0.800 | 0.80 | 100 |
| 1.000 | 1.00 | 100 |

    - Encerkan dengan larutan asam nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 0.2 g bahan baku Edicol Tartrazine, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dan genapkan hingga tanda batas menggunakan larutan asam nitrat 2.5%

- Saring larutan dengan kertas Whatman No.42

- Siapkan sampel tube untuk pemeriksaan ICP – OES

- Saring larutan uji menggunakan syringe filter 0.45 µm dan masukkan ke dalam sampel tube ICP.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Pemeriksaan Raksa (Hg)

- Larutan Asam Nitrat 13%

- Pipet 200 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1,000 ml yang berisi 50 ml air murni.

- Encerkan dengan air murni hingga volume 1,000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Standar Induk 100 ppm

- Pipet 10 ml larutan standar induk 1,000 ppm kedalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Reduktan

- Timbang seksama 3 gram Natrium Borohidrida (NabH4) dan 2 gram Natrium Hidroksida (NaOH) kedalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan 100 ml air murni lalu sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk standar 100 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 50 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | 0.15 | 50 |
| 0.5 | 0.25 | 50 |
| 1.0 | 0.50 | 50 |
| 2.0 | 1.0 | 50 |
| 4.0 | 2.0 | 50 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 13% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji (Matriks Sampel)

- Timbang seksama 0.5 g bahan baku Edicol Tartrazine, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 20 ml air murni dan 5 ml asam nitrat P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Sonikasi selama 15 menit hingga larut sempurna.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Encerkan dengan asam nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | %Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % Recovery : 80 - 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjekan deret standar dan akhir penginjekan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar NaCl dan Na2SO4

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187)

    - Cara Kerja

- Natrium Klorida (NaCl)

- Timbang seksama 1.00 g zat uji Edicol Tartrazine, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml air murni, sonikasi.

- Encerkan dengan air murni hingga 100 ml.

- Kocok dan homogenkan.

- Pipet 10 ml larutan uji, masukkan ke dalam glass titration beaker.

- Tambahkan 50 ml air murni.

- Tambahkan 5 ml asam nitrat encer (1:99).

- Titrasi dengan larutan perak nitrat 0.01 N tetapkan titik akhir secara potensiometrik.

- Catat volume hasil titrasi dan hitung.

- Lakukan penetapan blanko dengan tidak menambahkan zat aktif.

1 ml perak nitrat 0.01 N setara dengan 5.844 mg Natrium Klorida

Perhitungan:

C = Vu × N Perak Nitrat × 5.844 Wu

Keterangan :

C		= Kadar Natrium Klorida yang telah diperhitungkan (%)

Vu		= Volume Perak Nitrat 0.01 N yang keluar pada larutan uji (ml)

N Perak Nitrat	= Volume Perak Nitrat 0.01 N yang telah diketahui (M)

5.844		= Kesetaraan Perak Nitrat 0.01 N dengan Natirum Klorida

Wu		= Bobot zat aktif yang ditimbang (g)

- Natrium Sulfat (Na2SO4)

- Pipet 50 ml larutan (A), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 7 g NaCl P, tutup labu dan biarkan selama 1 jam (kocok labu ukur sesekali).

- Tambahkan larutan NaCl jenuh hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, saring larutan.

- Asamkan filtrat dengan HCl 4 N dan tambahkan berlebih (± 1 ml).

- Panaskan larutan hingga mendidih.

- Tambahkan berlebih BaCl2 0,25 N tetes demi tetes; sambil diaduk.

- Simpan di atas Waterbath selama 4 jam dan biarkan hingga mengendap sempurna.

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Saring endapan menggunakan kertas saring whatman no 42, bilas dengan Air Murni panas.

- Keringkan dan pijarkan kertas saring beserta endapan pada cawan pijar yang telah diketahui beratnya di dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50°C.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit  dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

Perhitungan:

%BaSO4 = (Wb - Wo)Wu x 100%

% Na2SO4 = 142 233 x %BaSO4

Keterangan :

Wb	= Berat cawan pijar kosong + residu BaSO4 (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

142	= Bobot Molekul Na2SO4

233	= Bobot Molekul BaSO4

- Perhitungan Total Kadar NaCl dan Na2SO4

Total Kadar NaCl dan Na2SO4	: %NaCl + % Na2SO4

  - Total Warna

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187).

    - Cara Kerja

- Larutan Uji

- Timbang seksama 60 mg zat uji Edicol Tartrazine, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan air murni sampai ¾ labu, lalu sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan dalam suhu ruang, tambahkan air murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan baku, masukkan kedalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan air murni hingga tanda batas, kocok homogen.

(Konsentrasi Larutan Uji : 0.012 mg/ml)

- Kondisi Pengujian

- Alat			: Spektrofotometer UV-Vis

- Panjang Gelombang	: Scanning pada panjang gelombang 400 – 800 nm dan photometric pada panjang gelombang 428 nm

- Blanko			: Air Murni

    - Perhitungan:

Cu = A × 100 a × b × c

Keterangan:

Cu	= Total warna dalam larutan uji yang telah diperhitungkan (%)

AU	= Absorbansi pada larutan uji

a	= Absorptivitas warna tartrazine (53)

b		= Panjang lintasan sel absorpsi (cm)

c		= Konsentrasi pada larutan uji (g/L)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Edicol Tartrazine (S-QC-01-187).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-179 | 00 | 03 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-179 | 01 | 31 OCT 2024 | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi dokumen | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-179 | 02 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja; Logam Berat; Kadar NaCl dan Na2SO4; Total Warna - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA