- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Zinc Sulfate Monohydrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Zinc Sulfate Monohydrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1804 – 1805;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP (2025).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Tabung Reaksi | 16. | Corong |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 17. | #### Kertas pH Universal Indikator |
| 3. | Cawan Penguapan | 18. | Pipet Tetes |
| 4. | #### Labu Ukur | 19. | Pipet Ukur |
| 5. | #### Desikator | 20. | Kertas Saring |
| 6. | Gelas Kimia | 21. | Buret |
| 7. | #### Gelas Ukur | 22. | #### Timbangan Analitik |
| 8. | #### Statif | 23. | #### Labu Erlenmeyer |
| 9. | #### Oven | 24. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |
| 10. | Pipet Seukuran | 25. | Penjepit Cawan |
| 11. | Spatula | 26. | Waterbath |
| 12. | Ultrasonic Bath | 27. | Furnace |
| 13. | Tabung Nessler | 28. | Mikropipet |
| 14. | Membrane filter 0.45 µm | 29. | Syringe filter 0.45 µm |
| 15. | Hotplate | 30. | Sarung tangan anti panas |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 15. | Amonium Klorida |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Klorida | 16. | Gliserol |
| 3. | Etanol P | 17. | Indikator Eriochrom Black T |
| 4. | Kalium Iodida | 18. | Asam Nitrat |
| 5. | Asam Sulfat P | 19. | ICP Multi-Element Standard Solution XVI |

| 6. | EDTA | 20. | Natrium Hidroksida |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Hidrogen Sulfida | 21. | Besi (III) Klorida |
| 8. | Natrium Asetat P | 22. | Asam Asetat Glasial P |
| 9. | Amonium Hidroksida | 23. | Magnesium Sulfat |
| 10. | Kalsium Klorida | 24. | Kalium Heksasianoferat (II) |
| 11. | Barium Klorida | 25. | Timbal (II) Asetat |
| 12. | Timah (II) Klorida | 26. | Iodium |
| 13. | Indikator Biru Hidroksinaftol | 27. | Amonium Asetat |
| 14. | Hidroksilamin Hidroklorida | 28. | Methanol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1804 – 1805.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Zinc Sulfate Monohydrate (S-QC-01-303).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1804 – 1805.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Zinc Sulfate Monohydrate (S-QC-01-303).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air Murni ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Gliserol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Gliserol ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1804 – 1805.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Zinc Sulfate Monohydrate (S-QC-01-303).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Uji Umum Zinc)

- Uji Zinc A

- Larutan Hidrogen Sulfida LP

- Alirkan gas Hidrogen Sulfida (H2S) ke dalam Air Murni dingin, simpan dalam botol berwarna gelap, isi hampir penuh.

- Larutan tidak boleh digunakan lagi jika tidak berbau H2S kuat, dan tidak segera membentuk endapan sulfur jika ditambahkan ke dalam Besi (III) Klorida 9% dengan jumlah volume sama.

(Simpan di tempat gelap dan dingin)

- Pengujian

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, kocok.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Hidrogen Sulfida LP dan Natrium Asetat P : terbentuk endapan putih, yang tidak larut dalam Asam Asetat P, tetapi larut dalam Asam Hidroklorida 3 N.

- Uji Zinc B

- Larutan Amonium Sulfida LP

- Alirkan gas Hidrogen Sulfida (H2S) ke dalam Larutan Amonium Hidroksida 35% selama 1 menit.

- Larutan ini tidak menjadi keruh dengan penambahan Magnesium Sulfat 12% atau Kalsium Klorida 7.5%.

- Larutan ini tidak boleh digunakan jika terdapat endapan sulfur.

- Pengujian

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, kocok.

- Netralkan larutan dengan penambahan Natrium Hidroksida 0.1 N.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Amonium Sulfida LP : terbentuk endapan putih, yang tidak larut dalam Asam Asetat P, tetapi larut dalam Asam Hidroklorida 3 N.

- Uji Zinc C

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, kocok.

- Tambahkan beberapa tetes Kalium Heksasianoferat (II) 10% : terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam Asam Klorida 3 N.

- Identifikasi B (Uji Umum Sulfat)

- Uji Sulfat A

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, kocok.

- Tambahkan beberapa tetes Barium Klorida 12% : terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam Asam Hidroklorida P dan Asam Nitrat P.

- Uji Sulfat B

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, kocok.

- Netralkan larutan dengan penambahan Natrium Hidroksida 0.1 N.

- Tambahkan beberapa tetes Timbal (II) Asetat 9.5% : terbentuk endapan putih yang larut dalam Amonium Asetat 10%.

- Uji Sulfat C

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni, kocok.

- Tambahkan beberapa tetes Asam Klorida P : tidak terbentuk endapan.

- Uji Sulfat D

- Larutan Iodium – Kalium Iodida LP

- Timbang 500 mg Iodium dan 1.5 g Kalium Iodida, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 25 ml Air Murni, kocok hingga homogen.

- Larutan Timah (II) Klorida LP

- Timbang 20 g timah P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 85 ml Asam Hidroklorida, aduk hingga homogen.

- Panaskan larutan sampai tidak ada lagi hirogen yang diubah.

- Pengujian

- Pada suspensi yang didapat dari reaksi uji sulfat A, tambahkan 0.1 ml Iodium – Kalium Iodida LP : suspensi tetap kuning.

- Tambahkan tetes demi tetes Timah (II) Klorida LP : warna suspensi hilang.

- Didihkan campuran : tidak terbentuk endapan berwarna.

  - Keasaman

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1804 – 1805.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Zinc Sulfate Monohydrate (S-QC-01-303).

    - Cara Kerja:

- Timbang 31.12 mg zat uji (setara dengan 28 mg Zinc Sulfate), masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 3 tetes Indikator Jingga Metil; tidak terjadi warna merah muda.

  - Alkali dan Alkali Tanah

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1804 – 1805.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Zinc Sulfate Monohydrate (S-QC-01-303).

    - Cara Kerja:

- Amonium Sulfida LP

- Alirkan gas Hidrogen Sulfida (H2S) ke dalam Larutan Amonium Hidroksida 35% selama 1 menit.

- Larutan ini tidak menjadi keruh dengan penambahan Magnesium Sulfat 12% atau Kalsium Klorida 7.5%.

- Larutan ini tidak boleh digunakan jika terdapat endapan sulfur.

- Pengujian

- Timbang 1.245 g zat uji (setara dengan 1.12 g Zinc Sulfate), masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Larutkan dengan ± 150 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Amonium Sulfida LP secukupnya hingga zinc mengendap sempurna.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring melalui kertas saring kering, buang sejumlah filtrat pertama.

- Pijarkan cawan penguapan pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan penguapan selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Tampung 100 ml filtrat ke dalam cawan penguapan.

- Tambahkan beberapa tetes Asam Sulfat P.

- Uapkan di atas waterbath lalu pijarkan di dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

  - Timbal

    - Referensi:

Modifikasi USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Zinc Sulfate Monohydrate (S-QC-01-303).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38.5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar Induk 1000 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk standar 1000 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

| Kosentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 5.0 | 0.5 | 100 |
| 10.0 | 1.0 | 100 |
| 20.0 | 2.0 | 100 |
| 40.0 | 4.0 | 100 |
| 60.0 | 6.0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 0.5 gram zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 20 ml Air Murni dan 10 ml Asam Nitrat P.

- Sonikasi hingga larutan tersebut larut sempurna selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				:1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Timbal	: 220.353 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Arsen

    - Referensi:

Modifikasi USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Zinc Sulfate Monohydrate (S-QC-01-303).

    - Cara Kerja:

  - Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38.5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Deret Standar (Standar Induk 100 ppm)

- Pipet sejumlah larutan induk standar 100 ppm sesuai tabel di bawah, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

| Kosentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.1 | 10 |
| 0.3 | 0.3 | 10 |
| 0.5 | 0.5 | 10 |
| 1.0 | 1.0 | 10 |
| 1.5 | 1.5 | 10 |

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 50 gram zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 2 ml Air Murni dan 1 ml Asam Nitrat P.

- Sonikasi hingga larutan tersebut larut sempurna selama 2 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time				: 8 s

Rinse time				: 45 s

RF Power				:1.2 kW

Stabilization time			: 15 s

Viewing mode			: Axial

Nebulizer flow			: 0.7 l/min

Plasma				: 12 l/min

Aux Flow				: 1 l/min

Panjang Gelombang Arsen		: 188.890 nm

Replikasi				: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan: Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

b.  Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Referensi:

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1804 – 1805.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Zinc Sulfate Monohydrate (S-QC-01-303).

    - Cara Kerja:

- Indikator Eriochrom Black T LP

    - Timbang 200 mg Indikator Eriochrom Black T dan 2 g Hidroksilamin Hidroklorida, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

    - Larutkan dengan Methanol hingga 50 ml, aduk hingga homogen.

- Dapar Amonium Hidroksida-Amonium Klorda LP

    - Timbang 67.5 g Amonium Klorida P, masukkan ke dalam botol pereaksi.

    - Tambahkan 430 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

    - Tambahkan 570 ml Amonium Hidroksida P, aduk hingga homogen.

- Larutan EDTA 0.05 M

    - Timbang 18.6 g Dinatrium Edetat, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml.

    - Larutkan dengan 1000 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Asam Hidroklorida Encer

    - Ambil 50 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

    - Tambahkan 27 ml Asam Hidroklorida P.

    - Tambahkan Air Murni hingga 100 ml, aduk hingga homogen.

- Natrium Hidroksida LP

    - Timbang 4 g Natrium Hidroksida P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

    - Encerkan dengan 100 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Pembakuan Larutan EDTA 0.05 M

    - Timbang 200 mg Kalsium Karbonat, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

    - Tambahkan 10 ml Air Murni dan aduk hingga terbentuk bubur.

    - Tambahkan 2 ml Asam Hidroklorida Encer, aduk hingga Kalsium Karbonat larut.

    - Bilas dinding Erlenmeyer dengan 100 ml Air Murni.

    - Tambahkan 30 ml Larutan EDTA 0.05 M melalui buret.

    - Tambahkan 15 ml Natrium Hidroksida LP.

    - Tambahkan ± 300 mg Indikator Biru Hidroksinaftol.

    - Lanjutkan titrasi dengan larutan EDTA 0.05 M sampai terjadi perubahan warna menjadi biru.

- Pengujian

    - Timbang 188.98 mg zat uji (setara dengan 170 mg Zinc Sulfate), masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

    - Larutkan dengan 100 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

    - Tambahkan 5 ml Dapar Amonium Hidroksida – Amonium Klorida LP dan 0.1 ml Indikator Eriochrom Black T LP, aduk hingga homogen.

    - Titrasi dengan larutan EDTA 0.05 M hingga terjadi perubahan warna menjadi warna biru.

Tiap ml EDTA 0.05 M LV setara dengan 8.072 mg ZnSO4

    - Perhitungan :

C = Vu × M EDTA × 8.072BM ZnSO4BM ZnSO4.H2O× Wu × 0.05 × 100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Zinc Sulfat Monohydrate (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume EDTA 0.05 M LV yang diperlukan untuk titrasi larutan uji(ml) |
| M | = | Konsentrasi EDTA yang digunakan (M) |
| 8.072 | = | Kesetaraan ZnSO4 |
| BM ZnSO4 | = | Bobot molekul (161.44) |
| BM ZnSO4.H2O | = | Bobot molekul (179.46) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 0.05 | = | Konsentrasi EDTA teoritis |

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Zinc Sulfate Monohydrate (S-QC-01-303).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-303 | 00 | 25 JUN 2024 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-303 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan Instruksi Kerja - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB

- SPML

- SOVMA