- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Selaput 5/160 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - USP 46 Tahun 2023

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | 10 |  | Vaccum |  |
| 2 | Jangka sorong | 11 |  | Ultrasonic bath |  |
| 3 | Hardness Tester | 12 |  | Vial tertutup |  |
| 4 | Friability Tester | 13 |  | Membran 0,20 µm |  |
| 5 | Mortin dan stemper | 14 |  | labu ukur 10 mL, 50mL, 1000 mL |  |
| 6 | Spatula | 15 |  | pH meter |  |
| 7 | Spektrofotometer UV-Vis | 16 |  | Syringe terumo 10 mL |  |
| 8 | HPLC | 17 |  | Syringe terumo 25 mL |  |
| 9 | Dissolution Tester | 18 |  | Sentrifuge |  |
| - Bahan |  |  |  |  |
| 1 | Baku kerja Amlodipin Besylate | 8 | Asaam Trifluoroasetat |  |  |  |
| 2 | Baku kerja Valsartan | 9 | Polisorbat 80 |  |  |  |
| 3 | Akuades | 10 | Kalium Dihidrogen Fosfat |  |  |  |
| 4 | Sampel Amlodipin/Valsartan | 11 | Natrium Hidroksida |  |  |  |
| 5 | Trietilamin | 12 | Amlodipin Related Compound A |  |  |  |
| 6 | Asam Fosfat | 13 | Valsartan Related Compound B |  |  |  |
| 7 | Metanol Pro HPLC |  |  |  |  |  |
| 8 | Asetonitril Pro HPLC |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja.

(I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Waktu Hancur (USP 46 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Identifikasi (USP 46 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

- Spektrofotometer Uv-Vis

Spektrum serapan UV dari puncak utama larutan Sampel A dan larutan Sampel B serta larutan Standar menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama yang diperoleh pada prosedur penetapan kadar dengan scanning pada panjang gelombang 200 – 400 nm.

- HPLC

Waktu retensi puncak utama larutan Sampel A dan larutan Sampel B sesuai dengan waktu retensi larutan baku yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar (USP 46 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A (Akuades : Trietilamin = 1000:10)

- Masukkan 10 mL trietilamin ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 900 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Adjust hingga pH 2,8 dengan asam fosfat, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Akuades hingga 1000 mL.

- Larutan B (Metanol : Asetonitril = 700:300)

- Siapkan 700 mL Metanol, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Tambahkan 300 mL asetonitril, homogenkan.

- Saring larutan fase gerak B dengan membrane filter 0,20 μm dengan pompa vakum.

- Awudarakan dengan ultrasonic selama 10 menit.

- Pelarut (Larutan A : Larutan B = 50:50)

- Siapkan 50 mL Larutan A, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Larutan B, aduk dan homogenkan.

- Fase Gerak

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 50 |
| 3 | 50 | 50 |
| 15 | 30 | 70 |
| 20 | 30 | 70 |
| 20.1 | 50 | 50 |
| 25 | 50 | 50 |

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Amlodipin Besilat dan Valsartan replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom 			 : Symetry C18 5 μm, 3,9 mm x 150 mm

Fase gerak			 : Gradient

Flow rate 	 		 : 1,0 mL/menit

Detektor 			 : UV 237 nm

Volume Injeksi            	 : 10 μl

Suhu Kolom 		 : 30°

Suhu Autosampler 	 : 10°

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2 |

- Larutan Baku (Amlodipin 140 ppm dan Valsartan 160 ppm)

- Timbang seksama 14 mg baku kerja Amlodipine besilat dan 16 mg baku kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5 mL metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan pelarut hingga volume tepat 100 mL, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap dianalisis.

- Larutan Stok Uji

- Timbang 20 tablet, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen

- Timbang seksama serbuk tablet inti sebanyak 326,93 mg dan tablet salut sebanyak 336,73 mg (setara dengan 160 mg Valsartan dan 7 mg Amlodipin besilat), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 5 mL air, sonikasi sampai homogen.

- Tambahkan 35 mL pelarut, sonikasi selama 45 menit sampai homogen.

- Sonikasikan selama 15 menit dan kocok selama 30 menit menggunakan shaker.

- Tambahkan pelarut sampai tanda batas.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Larutan sampel A (Amlodipine 100 ppm)

- Ambil larutan stok uji, masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan sampel A siap dianalisis.

- Larutan sampel B (Valsartan 160 ppm)

- Pipet 1 mL filtrat ke dalam labu ukur 20 mL, tambahkan pelarut hingga tanda batas.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan sampel B siap dianalisis.

- Perhitungan

    - Kadar Amlodipin

Cu= Lu Ls × WsDosis × WrWu× 408,88567,05 × FuFs× B%

Cu	: Kadar Amlodipin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	: Luas area Amlodipin pada larutan uji A

Ls	: Luas area Amlodipin pada larutan baku

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	: 5 (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

408,88	: Berat molekul Amlodipin (g/mol)

567,05	: Berat molekul Amlodipin Besilat (g/mol)

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku (100)

B%	: % Kadar baku kerja

    - Kadar Valsartan

Cu= Lu Ls × WsDosis × WrWu × FuFs× B%

Cu	: Kadar Valsartan yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	: Luas area Valsartan pada larutan uji B

Ls	: Luas area Valsartan pada larutan baku

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	: 160 (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji (1000)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku (100)

B%	: % Kadar baku kerja

  - Keseragaman Kandungan (Amlodipin) (USP 46 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A (Akuades : Trietilamin = 1000:10)

- Masukkan 10 mL trietilamin ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 900 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Adjust hingga pH 2,8 dengan asam fosfat, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Akuades hingga 1000 mL.

- Larutan B (Metanol : Asetonitril = 700:300)

- Siapkan 700 mL Metanol, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL

- Tambahkan 300 mL asetonitril, homogenkan.

- Saring larutan fase gerak B dengan membrane filter 0,20 μm dengan pompa vakum.

- Awudarakan dengan ultrasonic selama 10 menit.

- Pelarut (Larutan A : Larutan B = 50:50)

- Siapkan 50 mL Larutan A, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Larutan B, aduk dan homogenkan.

- Fase Gerak

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 50 |
| 3 | 50 | 50 |
| 15 | 30 | 70 |
| 20 | 30 | 70 |
| 20.1 | 50 | 50 |
| 25 | 50 | 50 |

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Amlodipin Besilat dan Valsartan replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom 			 : Symetry C18 5 μm, 3,9 mm x 150 mm

Fase gerak			 : Gradient

Flow rate 	 		 : 1,0 mL/menit

Detektor 			 : UV 237 nm

Volume Injeksi            	 : 10 μl

Suhu Kolom 		 : 30°

Suhu Autosampler 	 : 10°

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2 |

- Larutan Baku (Amlodipin 140 ppm dan Valsartan 160 ppm)

- Timbang seksama 14 mg baku kerja Amlodipine besilat dan 16 mg baku kerja Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5 mL metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan pelarut hingga volume tepat 100 mL, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap dianalisis.

- Larutan Stok Uji

- Ambil 1 tablet, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL. Lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan 5 mL air, sonikasi sampai homogen.

- Tambahkan 35 mL pelarut, sonikasi selama 45 menit sampai homogen.

- Sonikasikan selama 15 menit dan kocok selama 30 menit menggunakan shaker.

- Tambahkan pelarut sampai tanda batas.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Larutan sampel A (Amlodipine 100 ppm)

- Ambil larutan stok uji, masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan sampel A siap dianalisis.

- Perhitungan

- Kadar Amlodipin

Cu= Lu Ls × WsDosis × 408,88567,05 × FuFs× B%

Cu	: Kadar Amlodipin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	: Luas area Amlodipin pada larutan uji A

Ls	: Luas area Amlodipin pada larutan baku

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	: 5 (mg)

408,88	: Berat molekul Amlodipin (g/mol)

567,05	: Berat molekul Amlodipin Besilat (g/mol)

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji (100)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku (100)

B%	: % Kadar baku kerja

  - Keragaman Bobot (Valsartan) (USP 46 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspense, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

    - Kriteria Penerimaan :

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil s ediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Disolusi (USP 46 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-190).

    - Cara Kerja :

Media disolusi	: Dapar Fosfat pH 6,8 1000 mL

Alat disolusi	: tipe 2 (Dayung), 75 rpm

Waktu		: 30 menit

Suhu medium	: 37 ± 0,5 oC

Syarat		: Tidak kurang dari 85 % Amlodipin dan Valsartan (Q=80%)

- Media Disolusi

- Timbang 6,805 g Kalium Dihidrogen Fosfat dan 0,896 g Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Tambahkan Akuades hingga tepat 1000 mL, homogenkan.

- Atur pH hingga 6,8 dengan Natrium Hidroksida 0,2 N atau dengan Asam Fosfat 1 M, aduk hingga homogen.

- Pelarut

- Larutkan 1 mL Polisorbat 80 mL, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan larutan Dapar hingga tanda batas, homogenkan.

- Fase Gerak

- Campurkan 2 mL Asam Trifluoroasetat, 500 mL Asetonitril Pro HPLC dan 500 mL Akuades.

- Masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL, homogenkan.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 μm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap untuk dianalisis.

- Larutan Baku Stok A

- Timbang seksama 14 mg Amlodipine besilat baku pembanding kerja, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan 5 mL metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan pelarut hingga volume tepat 200 mL, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku Stok B

- Timbang seksama 160 mg Valsartan baku pembanding kerja, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5 mL metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Tambahkan metanol hingga volume tepat 100 mL, kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Pipet 5 mL dari masing-masing larutan baku stok dan masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan filter 0,20 μm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis.

- Larutan Uji

- Isikan 1000 mL medium ke dalam setiap labu pada alat disolusi, panaskan hingga mencapai (37 + 0,5) °C.

- Masukkan 6 tablet masing-masing ke dalam labu pada alat disolusi yang berisi 1000 mL medium.

- Jalankan alat paddle 75 rpm selama 30 menit.

- Setelah 30 menit alat dijalankan, pipet ±10 mL larutan tiap labu disolusi menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial coklat.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm dan masukkan ke dalam vial HPLC.

- Larutan uji siap untuk dianalisis.

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumLah yang tertera pada etiket

| Tahap | JumLah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan sama dengan atau lebih besar dari Q+5% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, sama atau lebih besar dari Q |

- Pengukuran

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Amlodipin Besilate dan Valsartan replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom 			 : Nova-Pak Phenyl packing L11, 4 μm, 3,9 mm x 150 mm

Fase gerak			 : Asetonitril Pro HPLC : Akuades : Asam Trifluoroasetat

(500:500:2)

Flow rate 	 		 : 1,0 mL/menit

Detektor 			 : UV 230 nm

Volume Injeksi            	 : 10 μl

Suhu Kolom 		 : 40oC

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,5 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 2 |

- Perhitungan

- Amlodipin

Cu= Lu Ls × CsCr × 408,88567,05 × B%

Cu	: Kadar Amlodipin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	: Luas area Amlodipin pada larutan uji

Ls	: Luas area Amlodipin pada larutan baku

Cs 	: Konsentrasi larutan baku (mg zat baku 200 × 550 )

Cr	: Konsentrasi larutan uji (Dosis 1000)

Dosis	: 5 (mg)

408,88	: Berat molekul Amlodipin (g/mol)

567,05	: Berat molekul Amlodipin Besilat (g/mol)

B%	: % Kadar baku kerja

- Valsartan

Cu= Lu Ls × CsCr × B%

Cu	: Kadar Valsartan yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	: Luas area Valsartan larutan uji

Ls	: Luas area Valsartan larutan baku

Cs 	: Konsentrasi larutan baku (mg zat baku 100 × 550 )

Cr	: Konsentrasi larutan uji (Dosis 1000)

Dosis	: 160 (mg)

B%	: % Kadar baku kerja

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg

(S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan A (Akuades : Trietilamin = 1000:10)

- Masukkan 10 mL trietilamin ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 900 mL Akuades, aduk hingga homogen.

- Adjust hingga pH 2,8 dengan asam fosfat, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Akuades hingga 1000 mL.

- Larutan B (Metanol : Asetonitril = 700:300)

- Siapkan 700 mL Metanol, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Tambahkan 300 mL asetonitril, homogenkan.

- Saring larutan fase gerak B dengan membrane filter 0,20 μm dengan pompa vakum.

- Awudarakan dengan ultrasonic selama 10 menit.

- Pelarut (Larutan A : Larutan B = 50:50)

- Siapkan 50 mL Larutan A, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Tambahkan 50 mL Larutan B, aduk dan homogenkan.

- Fase Gerak

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 50 |
| 3 | 50 | 50 |
| 15 | 30 | 70 |
| 20 | 30 | 70 |
| 20.1 | 50 | 50 |
| 25 | 50 | 50 |

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Amlodipin Besilat dan Valsartan replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom 			 : Symetry C18 5 μm, 3,9 mm x 150 mm

Fase gerak			 : Gradient

Flow rate 	 		 : 1,0 mL/menit

Detektor 			 : UV 237 nm

Volume Injeksi            	 : 10 μl

Suhu Kolom 		 : 30°

Suhu Autosampler 	 : 10°

- Pengukuran

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama Larutan | Volume Injeksi (μL) | Frekuensi Injeksi | Run Time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 10 | 1 | 30 |
| 2 | Larutan Kesesuaian Sistem | 10 | 1 | 30 |
| 3 | Larutan Sensitifitas | 10 | 1 | 30 |
| 4 | Larutan Baku Pembanding | 10 | 6 | 30 |
| 5 | Larutan Uji | 10 | 1 | 30 |

- Syarat UKS :

- Resolusi = Resolusi antara puncak Amlodipine dan Senyawa sejenis valsartan B tidak kurang dari 4,0 dari larutan kesesuaian sistem. Resolusi antara puncak Senyawa sejenis valsartan B dan Valsartan tidak kurang dari 4,0 dari larutan kesesuaian system.

- %RSD = %RSD puncak Senyawa sejenis Amlodipine A, Amlodipine dan valsartan pada larutan standard tidak kurang dari 5,0%.

- Rasio S/n = Tidak lebih dari 10 untuk Amlodipine dan valsartan pada larutan sensitifitas.

- Larutan Stok Baku Pembanding A

- Timbang seksama 28 mg Amlodipine besilat baku pembanding kerja dan 32 mg Valsartan baku pembanding kerja, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan 10 mL metanol, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga volume tepat 200 mL, kocok hingga homogen.

- Larutan baku pembanding siap dianalisis.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 8 mg Baku Pembanding Valsartan Related Compound B, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan 50 mL Larutan Stok Baku Pembanding A, ultasonik dan homogenkan.

- Tambahkan Larutan Stok Baku Pembanding A hingga tanda batas, kocok dan homogenkan.

- Larutan Sensitifitas

- Pipet 1 mL larutan stok baku pembanding A, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Larutkan dengan 500 mL pelarut, kocok dan homogenkan

- Tambahkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok dan homogenkan.

- Larutan Stok Baku Pembanding B

- Timbang seksama 12,85 mg Baku Pembanding Amlodipine Related Compound A ~ 10 mg Amlodipine RC A free base, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5 mL metanol, kocok dan homogenkan.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok dan homogenkan.

- Larutan Amlodipin (0,75 ppm)

- Timbang seksama 7,5 mg baku pembanding Amlodipine, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan pelarut hingga tanda batas, kocok homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan diatas, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Larutkan dengan pelarut hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan Baku Pembanding

- Pipet masing-masing dari labu berikut :

- Larutan Stok Baku Pembanding A (Amlodipine) sebanyak 1 mL

- Larutan Stok Baku Pembanding A (Valsartan) sebanyak 1 mL

- Larutan Amlodipine 0,75 ppm sebanyak 10 mL

- Masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan 50 mL pelarut, kocok hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga volume tepat 200 mL, kocok hingga homogen.

- Larutan baku pembanding siap dianalisis.

- Larutan Stok Uji

- Timbang 20 tablet Amlodipin/Valsartan Tablet Salut Selaput 5/160 mg, hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama serbuk tablet salut sebanyak 336,73 mg (setara dengan 160 mg Valsartan dan 7 mg Amlodipine besilat), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5 mL air, sonikasi sampai homogen.

- Tambahkan 35 mL pelarut, sonikasi selama 45 menit sampai homogen.

- Sonikasikan selama 15 menit dan kocok selama 30 menit menggunakan shaker.

- Tambahkan pelarut sampai tanda batas.

- Sentrifugasi larutan selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Larutan sampel A

- Pipet 5 mL filtrat ke dalam labu ukur 200 mL, tambahkan pelarut hingga tanda batas.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan sampel siap dianalisis.

- Larutan sampel B

- Pipet 1 mL filtrat ke dalam labu ukur 10 mL, tambahkan pelarut hingga tanda batas.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

- Larutan sampel B siap dianalisis.

- Perhitungan

- Kadar persentase Senyawa Sejenis Amlodipine A dalam Tablet Amlodipin/Valsartan (5/160mg) adalah :

Result=Ru Rs × CsCu × Mr1Mr2 × B%

Keterangan :

Ru	: Luas area Amlodipin pada larutan uji A

Rs	: Luas area Amlodipin pada larutan baku

Cs	: Konsentrasi baku pembanding Amlodipin pada larutan baku (mg/mL)

Cu 	: Konsentrasi baku pembanding Amlodipin pada larutan uji A (mg/mL)

Mr1	: Berat molekul Senyawa Sejenis A Amlodipin (406,86 g/mol)

Mr2	: Berat molekul Senyawa Sejenis A Amlodipin Fumarat (522,93 g/mol)

B%	: % Kadar baku kerja

- Kadar persentase cemaran produk lain Valsartan selain Senyawa Sejenis Valsartan A dalam Tablet Amlodipin/Valsartan (5/160mg) adalah :

Result=Ru Rs × CsCu  × B%

Keterangan :

Ru	: Luas area Valsartan pada larutan uji B

Rs	: Luas area Valsartan pada larutan baku

Cs	: Konsentrasi baku pembanding Amlodipin pada larutan baku (mg/mL)

Cu 	: Konsentrasi baku pembanding Amlodipin pada larutan uji A (mg/mL)

B%	: % Kadar baku kerja

- Syarat

| Nama | RRT | Syarat, Tidak lebih dari (%) |
| --- | --- | --- |
| Devaleryl valsartana | 0.24 | 0.2 |
| Senyawa sejenis Amlodipine Ab | 0.50 | 0.5 |
| Produk Degradasi Valsartan 1c | 0.54 | 0.2 |
| Produk Degradasi Valsartan 2c | 0.81 | 0.2 |
| Amlodipine | 1.00 | - |
| Senyawa sejenis valsartan Bd | 1.34 | - |
| Produk Degradasi Valsartan 3c | 1.44 | 0.2 |
| Valsartan | 1.74 | - |
| Produk Degradasi Valsartan 4c | 2.06 | 0.2 |
| Valsartan ethyl estere | 2.32 | 0.2 |
| Produk degradasi tidak spesifik lainnya | - | 0.2 |
| Total degradasi produkf | - | 1.2; 2.0 jika senyawa sejenis valsartan A produk degradasi potensial |

aN-{[2′-(1H-Tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine.

b3-Ethyl 5-methyl [2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate].

cCemaran spesifik yang tidak dikenal. Tidak tersedia informasi untuk struktur kimia atau nama kimia untuk cemaran ini.

eN-Valeryl-N-{[2′-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine ethyl ester.

fJika Senyawa Sejenis Valsartan A merupakan produk degradasi potensial, batas total produk degradasi tidak termasuk Senyawa Sejenis Valsartan A dan Senyawa Sejenis Amlodipine A.

*Keterangan : Abaikan senyawa sejenis valsartan B, asam benzenasulfonat pada waktu retensi relative 0,19 dan abaikan puncak yang bernilai di bawah 0,1%.

  - Batas Senyawa Sejenis Valsartan A (USP 46 Tahun 2023)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Campurkan 850 mL n-Hexane, 150 mL 2-propanol dan 1 mL Asam trifluroasetat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Saring larutan fase gerak dengan membrane filter 0,20 μm dengan pompa vakum.

- Awudarakan dengan ultrasonic ± 10 menit.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Valsartan dan Valsartan Related Compound A replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom 			 : L40 5 μm, 4,6 mm x 250 mm

Fase gerak			 : n-Hexane : 2-Propanol : Asam Trifluoroasetat (850:150:1)

Flow rate 	 		 : 0,8 mL/menit

Detektor 			 : UV 230 nm

Volume Injeksi            	 : 20 μl

Suhu Kolom 		 : 30°

Suhu Autosampler 	 : 10°

- Pengukuran

- Conditioning system dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil.

- Lakukan uji kesesuaian system dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama Larutan | Volume Injeksi (μL) | Frekuensi Injeksi | Run Time (menit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 20 | 1 | 3,5Xrt Valsartan RCA |
| 2 | Larutan Kesesuaian Sistem | 20 | 6 |  |
| 3 | Larutan Baku Pembanding | 20 | 1 |  |
| 4 | Larutan Uji | 20 | 1 |  |

- Note : RRT = Valsartan RCA dan Valsartan berturut-turut 0,7 dan 1,0

- Syarat UKS :

- Resolusi = Resolusi antara puncak Valsartan dan Senyawa Sejenis Valsartan A tidak kurang dari 2,0 dari larutan kesesuaian sistem. Resolusi antara puncak Senyawa sejenis valsartan B dan Valsartan tidak kurang dari 4,0 dari larutan kesesuaian system

- %RSD = %RSD puncak Senyawa Sejenis Valsartan A pada larutan baku pembanding tidak kurang dari 5,0%.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 2 mg Senyawa Sejenis Valsartan A dan 2 mg Baku Pembanding Valsartan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 25 ml fase gerak, sonikasi hingga homogen..

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas.

- Saring menggunakan filter 0,20 µm.

- Larutan UKS siap dianalisis (konsentrasi 40ppm Valsartan RCA dan Valsartan).

- Larutan Baku Pembanding

- Timbang seksama 2 mg Valsartan RCA, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan 100 ml fase gerak, kocok hingga larut.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas.

- Saring dan pipet 1 ml larutan diatas, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok dan homogenkan.

- Saring larutan dengan membrane filter 0,20 µm.

- Larutan baku pembanding siap dianalisis (konsentrasi 1 ppm Valsartan RCA).

- Larutan Uji

- Ambil 20 tablet Amlodipine/Valsartan Tablet Salut Selaput, gerus hingga halus.

- Timbang seksama serbuk tablet salut setara dengan 1 tablet yaitu 336,73 mg (setara dengan 160 mg Valsartan), masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan fase gerak, sonikasikan hingga homogen.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas.

- Saring dan pipet 2,5 ml larutan diatas, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok homogen.

- Pipet 5 ml larutan diatas, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan fase gerak dengan membrane filter 0,20 µm.

- Larutan sampel siap dianalisis (konsentrasi 500 ppm Valsartan).

- Perhitungan

Cu= Lu Ls × WsDosis × WrWu × FuFs× B%

Keterangan :

Cu	: Kadar Valsartan yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	: Luas area Valsartan pada larutan uji

Ls	: Luas area Valsartan pada larutan baku

Ws	: Berat baku pembanding yang ditimbang (mg)

Dosis	: 160 (mg)

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	: Faktor pengenceran larutan uji (320)

Fs	: Faktor pengenceran larutan baku (2000)

B%	: % Kadar baku kerja

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Amlodipin/Valsartan  Tablet Salut Sealput 5/160 mg (S-QC-03-037).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-190 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SVPP

- SOVMA

- SPB

- AMPR

- SPMP