- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Starch Glycolate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - USP 2025

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik |  | 17. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia |  | 18. | Spektrofotometer IR |
| 3. | Autotitrator |  | 19. | Pipet Tetes |
| 4. | Labu Ukur |  | 20. | Pipet Ukur |
| 5. | Botol Timbang |  | 21. | Erlenmeyer |
| 6. | Oven |  | 22. | Buret |
| 7. | Desikator |  | 23. | Gelas ukur |
| 8. | Tabung Nessler |  | 24. | Corong |
| 9. | Glass Titration Beaker |  | 25. | Lumpang dan Alu |
| 10. | Furnace |  | 26. | Syringe Filter 0.2 μm |
| 11. | Magnetic Stirrer |  | 27. | Vortex |
| 12. | Penjepit Cawan |  | 28. | Water bath |
| 13. | pH meter | 29. |  | Kawat platina |
| 14. | Hot plate | 30. |  | Spektrofotometer UV-Vis |
| 15. | Spirtus | 31. |  | Tang Krus |
| 16. | Kertas saring |  |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 14. | CRM Multi Elements SCP Science QC No. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Baku Kerja Sodium Starch Glycolate | 15. | Asam Asetat Glasial P; 6 N |
| 3. | Iodine 0.1 N | 16. | AgNO3 0.1 N |
| 4. | Kalium Iodida 16.5% | 17. | Etanol 80% |
| 5. | Asam Klorida 0.1 N | 18. | Kalium Bromida P |

| 6. | Asam Nitrat P | 19. | Kalium Bikromat 1% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | HClO4 0.1 N LV | 20. | Kalium Piroantimonat |  |  |
| 8. | Kalium Karbonat 15% | 21. | Aseton |  |  |
| 9. | Natrium Klorida | 22. | Asam Sulfat P |  |  |
| 10. | 2,7-dihydroxynaphthalene | 23. | Kalium Piroantimonat |  |  |
| 11. | Kalium Hidroksida (3 dalam 20) | 24. | Indikator Kristal Violet |  |  |
| 12. | Asam Asetat Glasial P |  |  |  |  |
| 13. | Asam 2,4-Dihidroksibenzoat / Asam Sinamat |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi :

USP 2025

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi :

USP 2025

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

  - Larutkan 1 g zat uji dalam 10 - 30 ml Air Murni dingin ke dalam tabung Nessler.

  - Amati larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi :

USP 2025

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja :

              - Identifikasi A (Spektrum Serapan Inframerah)

        - Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Sodium Starch Glycolate dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

        - Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

        - Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 – 4000 cm-1.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Reaksi Warna)

- Timbang 0.1 g zat uji; larutkan dalam 30 ml Air Murni kedalam tabung Nessler.

- Tambahkan beberapa tetes HCl 0.1 N sampai larutan sedikit asam.

- Tambahkan I2 0.1 N dan KI 16.5%.

- Amati perubahan warna larutan yang terjadi.

- Identifikasi C (Reaksi Pengendapan)

- Larutan Kalium Piroantimonat

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 85 ml Air murni panas, aduk, dinginkan dengan cepat.

- Tambahkan 10 ml larutan Kalium Hidroksida (3 dalam 20).

- Biarkan selama 24 jam, saring, dan genapkan dengan Air murni hingga volume 100 ml.

- Analisa

- Ambil 2 ml Larutan uji pada parameter Batas Besi ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Kalium Karbonat 15%, panaskan hingga mendidih : Tidak ada endapan muncul.

- Tambahkan 4 ml Kalium Piroantimonat LP, panaskan hingga mendidih.

- Dinginkan di air es, apabila diperlukan gosok bagian dalam tabung reaksi dengan batang pengaduk : Muncul endapan pekat.

- Identifikasi D (Uji Nyala)

        - Celupkan kawat platina ke dalam Larutan uji pada parameter Batas Besi.

        - Pijarkan di atas api : Nyala api menimbulkan warna kuning pekat yang tidak bercahaya.

  - Batas Natrium Klorida

    - Referensi :

USP 2025

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Perak Nitrat (AgNO3) 0.1 N

  - Timbang 17.5 gram Perak Nitrat (AgNO₃), masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml yang telah berisi air murni ± 200 ml.

  - Kocok dengan ultrasonic bath hingga larut.

  - Tambahkan air murni sampai tanda batas.

  - Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Kalium Kromat (K2CrO4) 5%

  - Timbang 5 gram K₂CrO₄ P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

  - Tambahkan 100 ml air murni.

  - Aduk hingga larut.

- Pembakuan Larutan Perak Nitrat (AgNO3) 0.1N

  - Timbang 0.15 gram Natrium Klorida (NaCl) standar volumetrik yang telah dikeringkan pada suhu 150°C selama 2 jam, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

  - Tambahkan 25 ml air murni.

  - Tambahkan 1 ml K₂CrO₄ 5% LP.

  - Titrasi dengan Perak Nitrat (AgNO₃) 0.1 N sampai terbentuk endapan merah bata kecoklatan.

  - Lakukan titrasi duplo.

- Pembuatan Larutan Uji

  - Timbang saksama 500 mg Sodium Starch Glycolate, masukkan ke dalam labu wadah titrasi potensiometri.

  - Larutkan dalam 100 ml air murni.

  - Tambahkan indikator Kalium Kromat 5%, aduk hingga homogen.

  - Titrasi dengan Perak Nitrat 0.1 N LV dari larutan warna kuning hingga timbul endapan merah bata kecoklatan.

Tiap ml AgNO3 0.1 N setara dengan 5.844 mg NaCl

    - Perhitungan

  - Pembakuan Larutan Perak Nitrat (AgNO3) 0.1N

N=W58.45 ×V

Keterangan:

N		= Normalitas Larutan AgNO3

W		= Berat NaCl standar volumetrik (mg)

V		= Volume AgNO3 0.1 N LV (ml)

58.45 = Berat Ekivalen Natrium Klorida

  - Kadar Natrium Klorida dalam Sodium Starch Glycolate

C=Vu × N0.1 × 5.844Wu × 100%

Keterangan:

C		= Kadar Natrium Klorida (%)

Vu		= Volume AgNO3 0.1 N LV yang diperlukan untuk mentitrasi larutan uji (ml)

N		= Normalitas AgNO3 LV yang digunakan (N)

0.1		= Konsentrasi AgNO3 LV teoritis (N)

5.844	= Kesetaraan 1 ml AgNO3 0.1 N dengan Natrium Klorida (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Batas Natrium Glycolate

    - Referensi :

USP 2025

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja :

  - Larutan Asam Asetat 6N

- Encerkan 34 ml asam asetat glasial P dengan air murni hingga 100 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan A

- Timbang 10 mg 2,7-dihydroxynaphtalene, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Asam Sulfat P, sonikasi ± 5 menit sambal sesekali di aduk.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan asam sulfat P hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Biarkaan larutan hingga warnanya hilang atau memudar, dan gunakan dalam waktu 2 hari.

- Larutan Standar

- Keringkan sejumlah Glycolic Acid di atas Phosphorus Pentoxide dalam desikator pada suhu ruang selama semalam.

- Timbang 310 mg Glycolic Acid yang sudah dikeringkan, masukkan ke dalam labu ukur 500 ml.

- Tambahkan air murni hingga ¾ labu, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5.0 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 4 ml Asam Asetat 6 N, dan biarkan selama 30 menit.

- Tambahkan 50 ml Acetone P dan 1 g Natrium Klorida, lalu kocok.

- Saring hasil larutan dengan kertas saring yang dibasahi dengan Acetone P ke dalam labu ukur 100 ml.

- Cuci gelas kimia dan kertas saring dengan Acetone P.

- Gabungkan filtrat dan larutan hasil pencucian, genapkan hingga tanda batas menggunakan Acetone P.

- Kocok hingga homogen.

- Biarkan larutan selama 24 jam tanpa dikocok.

- Gunakan larutan bening sebagai larutan standar.

- Larutan Uji

- Timbang 200 mg bahan baku Sodium Starch Glycolate ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Tambahkan 4 mL asam asetat 6 N dan 5 mL air murni.

- Aduk hingga larut selama 10 menit.

- Tambahkan 50 mL Acetone P dan 1 g Natrium Klorida, lalu kocok.

- Saring hasil larutan dengan kertas saring yang dibasahi dengan Acetone P ke dalam labu ukur 100 mL.

- Cuci gelas kimia dan kertas saring dengan Acetone P.

- Gabungkan filtrat dan larutan hasil pencucian, genapkan hingga tanda batas menggunakan Acetone P.

- Kocok hingga homogen.

- Biarkan larutan selama 24 jam tanpa dikocok.

- Gunakan larutan bening sebagai larutan uji.

- Prosedur Analisis

- Perlakukan larutan sampel dan larutan standar seperti di bawah ini.

- Pipet 2.0 mL larutan ke dalam tabung reaksi.

- Panaskan larutan dalam waterbath dengan suhu 60 °C selama 20 menit untuk menghilangkan acetone.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 20.0 mL Larutan A, lalu kocok.

- Panaskan kembali larutan dalam waterbath dengan suhu 60 °C selama 20 menit.

- Dinginkan dibawah air mengalir, dan pindahkan larutan secara kualitatif ke dalam labu ukur 25 mL (Pastikan labu terendam air mengalir).

- Tandabataskan dengan asam sulfat P, lalu homogenkan.

- Dalam waktu 10 menit segera ukur larutan.

- Pengukuran

Ukur absorbansi larutan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 540 nm. Gunakan air murni sebagai blanko.

  - Kadar

    - Referensi :

USP 2025

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

- Pembuatan Larutan Asam Perklorat 0.1 N

- Masukkan 8.5 ml asam perklorat P ke dalam 500 mL asam asetat glasial P.

- Tambahkan 21 ml anhidrida asetat P.

- Dinginkan dan tambahkan asam asetat glasial P hingga 1000 ml.

- Biarkan selama 24 jam.

- Pembakuan Larutan Asam Perklorat 0.1N

- Timbang saksama ± 700.00 mg Kalium Biftalat P yang sebelumnya telah dihaluskan dengan hati-hati dan dikeringkan pada suhu 120°C selama 2 jam.

- Larutkan dalam 50 ml asam asetat glasial P dalam labu erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan 2 tetes kristal violet LP.

- Titrasi dengan larutan asam perklorat sampai warna ungu berubah menjadi hijau biru.

- Hitung Normalitas larutan.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer.

- Tambahkan 20 ml Etanol 80%, aduk selama 10 menit.

- Kemudian saring larutan.

- Ulangi sampai klorida terekstraksi semua; tes larutan terhadap 2 tetes AgNO3 0,1 N. Jika terbentuk endapan putih, maka masih terdapat klorida di dalam larutan.

- Ambil bagian yang tidak larut, keringkan pada suhu 105°C selama 3 jam.

- Timbang saksama 350 mg; masukkan ke dalam Glass Titration Beaker.

- Tambahkan 40 ml Asam Asetat Glasial.

- Refluks di atas Waterbath selama 2 jam, dinginkan hingga suhu kamar.

- Tetapkan titik akhir secara potensiometrik dengan HClO4 0,1 N LV; sesuai instruksi kerja pemakaian Alat Autotitrator.

- Lakukan penetapan blanko.

Tiap ml HClO4 0,1 N setara dengan 22,99 mg Natrium

    - Perhitungan:

  - Pembakuan Larutan Asam Perklorat 0.1 N

N=W0.20422 ×V

Keterangan:

V	= Volume larutan Asam Perklorat yang diperlukan (ml)

W	= Bobot Kalium Biftalat (g)

N	= Normalitas Asam Perklorat

  - Kadar Natrium

Kadar=(Vu ×N Asam Perklorat ×22.99)Wu×100(100-SP) ×100%

Keterangan:

Vu			= Volume larutan Asam Perklorat yang diperlukan (ml)

N Asam Perklorat	=  Konsentrasi larutan Asam Perklorat (N)

22.99			= Kesetaraan Sodium Starch Glycolate dalam tidap ml larutan

Asam Perklorat (mg)

Wu			= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP			= Susut Pengeringan

  - pH

    - Referensi :

USP 2025

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114)

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji, dispersikan dengan 30 ml Air Murni di dalam gelas kimia 50 ml.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Referensi :

USP 2025

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

        - Panaskan botol timbang pada suhu 130 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

        - Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

        - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

        - Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

        - Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang ± 5 mm - 10 mm.

        - Masukkan ke dalam oven dengan suhu 130 ± 2oC.

        - Panaskan selama 90 menit.

        - Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Batas Besi

    - Referensi :

Modifikasi USP 2025

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Besi (Fe)

  - Pembuatan Larutan Asam Nitrat 2.5%

- Pipet 35.71 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml Air murni.

- Encerkan dengan Air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Induk Standar 10 ppm

- Pipet 5 ml Larutan CRM Multi Elements SCP Science QC No. 1, masukkan dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 2.5% hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 10 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.05 ppm

- Pipet 0.5 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.05 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.1 ppm

- Pipet 1 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.1 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.2 ppm

- Pipet 2 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.2 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.3 ppm

- Pipet 3 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.3 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar 0.4 ppm

- Pipet 4 ml Larutan induk standar, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Fe : 0.4  ppm)

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 5 gram zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan Asam Nitrat P 10 ml, dan 20 ml Air murni.

- Diamkan selama 30 menit.

- Lakukan destruksi dengan memanaskan larutan uji diatas hotplate selama 15 menit atau hingga asap berwarna merah tidak ada lagi.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 50 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat.

  - Kesesuaian Sistem

- Read time		: 5 s

- RF Power		:1.2 kW

- Stabilization time	: 15 s

- Viewing mode		: Axial

- Nebulizer flow		: 0.7 L/min

- Plasma			: 12 L/min

- Aux Flow		: 1 L/min

- Panjang Gelombang	: 238.204 nm

- Replikasi		: 3 Replikasi

  - Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah) | % recovery : 90 – 110 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

    - Perhitungan :

Cu= (Intesitas-Intercept)Slope×VolMassa×fp

Keterangan :

Cu		= Kadar logam besi yang telah diperhitungkan (ppm)

Intensitas		= Intesitas larutan uji

Intercept		= Intercept dari deret standar

Slope		= Slope dari deret standar

Vol		= Volume awal (50 ml)

Massa		= Massa sampel uji (gram)

Fp 		= Faktor pengenceran (10 ml)

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi :

USP 2025

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Starch Glycolate (S-QC-01-114).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-089 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-089 | 01 | 19 JAN 2022 | Perubahan Templet; Point 6; Point 7 Template Changes; Point 6; Point 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-089 | 02 | 21 DEC 2022 | Perubahan redaksi; Perubahan referensi, Alat dan Bahan, Poin 7; Penghapusan pengujian natrium glikolat | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-089 | 03 | 16 MAY 2023 | Penambahan alat dan bahan; Penambahan parameter Identifikasi Reaksi Pengendapan, Identifikasi Uji Nyala, Batas Sodium Glycolate | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-089 | 04 | 12 OCT 2023 | Perubahan referensi; perubahan bahan; Perubahan parameter batas natrium klorida, identifikasi batas natrium glycolate, batas besi dan uji batas mikroba | Review dokumen sesuai kebutuhan NIE |
| I-QC-01-089 | 05 |  | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses instruksi kerja - Penambahan Daftar Distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA