- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Opadry II 85G62544 Yellow dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Opadry II 85G62544 Yellow sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma;

Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI (2024), Hal. 295 – 298;

Suplemen I Farmakope Indonesia (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 11. | Furnace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 12. | Pipet Tetes |  |
| 3. | Cawan Pijar | 13. | Spatula |  |
| 4. | Desikator | 14. | Magnetic Stirrer |  |
| 5. | Penjepit cawan | 15. | Gelas Ukur |  |
| 6. | Gas Chromatography | 16. | Membrane filter |  |
| 7. | Pipet ukur | 17. | Syringe filter |  |
| 8. | Labu ukur | 18. | Sentrifugasi |  |
| 9. | Penjepit cawan | 19. | Sarung tangan anti panas |  |
| 10. | Ultrasonic bath | 20. | Kolom (G16) 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm. |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 4. | RS Diethylene Glycol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | RS Ethylene Glycol | 5. | Methanol |
| 3. | Asam Sulfat P |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

PT Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G62544 Yellow (S-QC-01-202).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Dispersi

    - Referensi:

PT Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G62544 Yellow (S-QC-01-202).

    - Cara Kerja:

- Timbang 0.1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni, kocok selama 5 menit.

- Biarkan larutan.

- Amati pemerian larutan, campuran akan mengendap.

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

PT Kimia Farma

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G62544 Yellow (S-QC-01-202).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang saksama (Wo).

- Timbang saksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600oC ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5-15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Referensi:

Suplemen III Farmakope Indonesia VI (2024), Hal. 295 – 298.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G62544 Yellow (S-QC-01-202).

    - Cara Kerja:

  - Pembuatan Larutan

- Larutan Internal Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Ethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur gelap 100 ml.

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

(Konsentrasi Ethylene Glycol: 1 mg/ml atau 1000 ppm)

- Larutan Internal Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Diethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur gelap 100 ml.

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas kocok hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

(Konsentrasi Diethylene Glycol: 1 mg/ml atau 1000 ppm)

- Larutan Standar Uji Kesesuaian Sistem

- Pipet 50 μl Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm dan 100 μl Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 5 ml yang sama.

- Larutkan dan encerkan dengan methanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.45 μm, tampung filtrat ke dalam vial.

- Larutan siap untuk dianalisis

(Kosentrasi Ethylene Glycol: 10 μg/ml atau 10 ppm dan Diethylene Glycol 20 μg/ml atau 20 ppm)

- Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah tertentu larutan stock standar Ethylene Glycol 1000 ppm (x) dan larutan stock standar Diethylene Glycol 1000 ppm (y) berdasarkan tabel, masukkan dalam labu ukur 5 ml yang sama.

| Ethylene Glycol |  | Diethylene Glycol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadar Larutan baku (μg/ml) | Larutan baku persediaan (μl) | Kadar Larutan Baku (μg/ml) | Larutan baku persediaan (μl) |
| 5 | 25 | 10 | 50 |
| 6 | 30 | 12 | 60 |
| 8 | 40 | 16 | 80 |
| 10 | 50 | 20 | 100 |
| 12 | 60 | 24 | 120 |
| 14 | 70 | 28 | 140 |
| 15 | 75 | 30 | 150 |

- Larutkan dan encerkan dengan methanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.45 μm, tampung filtrat dalam vial.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Larutan Uji

- Timbang seksama 2.5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan methanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama  ± 15 menit (aduk sesekali).

- Vortex larutan hingga larut sempurna (tidak menggumpal dan menempel pada dinding labu).

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan methanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Masukkan larutan ke dalam tabung centrifuge.

- Centrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Saring larutan bening dengan saringan membrane 0.45 μm, tampung filtrat ke dalam vial.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Sistem Kromatografi

- Kolom		: Fase Diam Polietilen Glikol (G16); 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm

- Volume Injeksi	: 1.0 μl

- Mode injeksi	: Split, dengan split ratio 10 : 1

- Suhu injeksi	: 250°C

- Gas pembawa	: Helium MS Grade

- Laju alir kolom	: 0.65 ml/menit

- Kontrol suhu	: Gradient

- Untuk larutan standar:

| Rate (°C /min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 3 | 5.5 + 3 |
|  |  |  |  | 20 |

* Untuk run time sampel disetting menjadi 60 menit agar pembacaan ion EG dan DEG maksimal

- Suhu MS:

- Ion Source	: Electron impact ionization, 230°C

- Interface	: 240°C

| Waktu (min) | Mode | Event Time | m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.20 – 11.00 | Scan | 0.3 | 29 - 400 |
| 8.20 – 11.00 | SIM | 0.3 | 31.00; 33.00; 62.00 |
| 11.01 – 16.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 11.10 – 16.00 | SIM | 0.3 | 45.00; 75.00; 31.00 |

- Syarat Penerimaan:

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relative (SBR) ≤ 6.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relative (SBR) ≤ 6.0% |
| 3 | Tailing Factor (tf) | Tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (r) | Antara puncak Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol r ≥ 30.0 |

    - Perhitungan:

- Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam ppm

x = (y-b)a

Keterangan:

x	= Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (ppm)

y	= Area Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol pada larutan uji

b	= Intercept kurva kalibrasi deret standar

a	= Slope kurva kalibrasi deret standar

- Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam %

Cu= x×V×FWu×106×B%

Keterangan:

Cu	= Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (%)

x	= Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (ppm)

V	= Volume labu ukur awal yang digunakan pada larutan uji (ml)

F	= Faktor pengenceran larutan uji (jika ada)

W	= Bobot sampel yang ditimbang (g)

106	= Faktor konversi μg menjadi g

B%	= Kadar Reference Standar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I Farmakope Indonesia (2022), Hal. 290.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Opadry II 85G62544 Yellow (S-QC-01-202).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-200 | 00 | 29 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-200 | 01 |  | - Perubahan Format Dokumen - Perubahan Referensi - Perubahan Instruksi Kerja - Penambahan Daftar Distribusi | Mengikuti Referensi Terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB

    - SPML

    - SOVMA