- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan Bahan Baku Linezolid dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Bahan Baku Bahan Baku Linezolid sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP (2025);

PT Kimia Farma;

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Cawan Pijar | 14. | Labu Erlenmeyer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Furnace | 15. | Waterbath |
| 3. | Desikator | 16. | Buret |
| 4. | Timbangan analitik | 17. | Gelas Ukur |
| 5. | Tabung Nessler | 18. | Karl Fischer |
| 6. | Ultrasonic bath | 19. | Sarung tangan anti panas |
| 7. | Penjepit cawan | 20. | HPLC |
| 8. | IR Spectroscopy | 21. | Polarimeter |
| 9. | Labu ukur | 22. | Botol fase gerak |
| 10. | Syringe filter | 23. | Membrane filter |
| 11. | Magnetic stirrer | 24. | Kolom L1 7.5 cm x 4.6 mm; 3 µm |
| 12. | Pipet ukur | 25. | Kolom L51 15 cm x 4.6 mm; 5 µm |
| 13. | Pipet seukuran |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 10. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aseton | 11. | Kloroform |
| 3. | Etanol | 12. | Asam Sulfat |
| 4. | Metanol | 13. | Reagen Karl Fischer |
| 5. | Monobasic Potassium Phosphate | 14. | Baku kerja Linezolid |
| 6. | Asetonitril | 15. | Linezolid Related Compound D |
| 7. | n-Hexane | 16. | Asam Trifluoroasetat |

| 8. | Etanol Absolute | 17. | RS Linezolid R-isomer |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Isopropil Alkohol |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Referensi:

USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Referensi:

USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Referensi:

USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Linezolid dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Kadar Air

    - Referensi:

USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Rotasi Optik

    - Referensi:

PT Kimia Farma.

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja:

- Timbang 225 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan 10 ml kloroform, kocok hingga larut.

- Tambahkan etanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan hingga 20 ± 0.5oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 20 ± 0.5oC dan panjang gelombang 589 nm sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

- Gunakan kloroform sebagai blanko.

    - Perhitungan:

∝=100×aL×C×(100-KA)

Keterangan:

α 	= Rotasi Optik/Jenis/Spesifik terhadap panjang gelombang (deg)

a	= Rotasi optik yang teramati dikurangi dengan blanko

C 	= Konsentrasi dari zat uji dalam % b/v

KA	= Kadar air atau susut pengeringan (%)

L	= Panjang tabung dalam desimeter

  - Sisa Pemijaran

    - Referensi:

USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn =  Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn		= Sisa pemijaran (%)

Wo		= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kadar

    - Referensi:

USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja:

      - Larutan Buffer

Larutkan 2.1 g Monobasic Potassium Phosphate ke dalam 1500 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

      - Larutan A

- Campurkan 150 ml Metanol, 50 ml Asetonitril, dan 800 ml buffer ke dalam botol fasa gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen; saring menggunakan membrane filter 0.20 μm dengan bantuan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Larutan B

- Campurkan 500 ml Metanol dan 500 ml buffer ke dalam botol fasa gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen; saring menggunakan membrane filter 0.20 μm dengan bantuan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Pelarut

- Campurkan 350 ml Asetonitril dan 650 ml Air Murni ke dalam labu ukur 1000 ml

- Stirrer selama 10 menit hingga homogen.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama masing masing 2.5 mg Baku Kerja Linezolid dan Linezolid Related Compound D, masukkan kedalam labu ukur 50 ml yang sama.

- Tambahkan 30 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Linezolid dan Linezolid Related Compound D: 50 µg/ml)

- Larutan Standar

- Timbang seksama 20 mg RS Linezolid, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Pipet 2.0 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Linezolid: 0.08 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Pipet 2.0 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Linezolid: 0.08 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 7.5 cm x 4.6 mm; 3 µm

Suhu Kolom		: 30oC

Suhu Sampler		: 15oC

Laju Alir		: 1.5 ml/min

Detektor		: 254 nm

Volume Injeksi		: 10 µl

Fase Gerak		:

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 8 | 57 | 43 |
| 18 | 0 | 100 |
| 25 | 0 | 100 |
| 30 | 80 | 20 |

- Prosedur

- Conditioning sistem dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil

- Lakukan uji kesesuaian sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama larutan | Volume injeksi (µl) | Frekuensi injeksi | Run time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 10 | 1 | 30 menit |
| 2. | Larutan uji kesesuaian sistem | 10 | 1 |  |
| 3. | Larutan standar | 10 | 5 |  |
| 4. | Larutan uji 1 | 10 | 1 |  |
| 5. | Larutan uji 2 | 10 | 1 |  |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Linezolid pada 5 kali penginjekan larutan standar < 1.0% |
| Tailing factor | Tailing factor puncak Linezolid dari 5 kali penginjekan larutan standar < 1.5 |

    - Perhitungan

C= LuLs × WsWu × 100%100% -KA × B%

Keterangan:

C		= Kadar Linezolid yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu		= Luas area larutan uji

Ls		= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

KA	= Kadar Air (%)

B%	= Kadar Baku Kerja Linezolid (%)

  - Cemaran Organik

    - Referensi:

USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja:

      - Larutan Buffer

Larutkan 2.1 g Monobasic Potassium Phosphate ke dalam 1500 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

      - Larutan A

- Campurkan 150 ml Metanol, 50 ml Asetonitril, dan 800 ml buffer ke dalam botol fasa gerak 1000 ml.

- Aduk hingga homogen; saring menggunakan membrane filter 0.20 μm dengan bantuan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Larutan B

- Campurkan 500 ml Metanol dan 500 ml buffer ke dalam botol fasa gerak.

- Aduk hingga homogen; saring menggunakan membrane filter 0.20 μm dengan bantuan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

  - Pelarut

- Campurkan 350 ml Asetonitril dan 650 ml Air Murni ke dalam labu ukur 1000 ml

- Stirrer selama 10 menit hingga homogen.

  - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama masing masing 2.5 mg Baku Kerja Linezolid dan Linezolid Related Compound D, masukkan kedalam labu ukur 50 ml yang sama.

- Tambahkan 30 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Linezolid dan Linezolid Related Compound D: 50 µg/ml)

  - Larutan Standar

- Timbang seksama 20 mg RS Linezolid, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Pipet 2.0 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Pipet kembali 0.5 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Linezolid: 0.0008 mg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang seksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Pipet 2.0 ml larutan masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Linezolid: 0.08 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom			: L1 7.5 cm x 4.6 mm; 3 µm

Suhu Kolom		: 30oC

Suhu Sampler		: 15oC

Laju Alir		: 1.5 ml/min

Detektor		: 254 nm

Volume Injeksi		: 10 µl

Fase Gerak		:

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 8 | 57 | 43 |
| 18 | 0 | 100 |
| 25 | 0 | 100 |
| 30 | 80 | 20 |

  - Prosedur

- Conditioning sistem dengan mengalirkan fasa gerak selama 30 menit hingga diperoleh baseline yang stabil

- Lakukan uji kesesuaian sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama larutan | Volume injeksi (µl) | Frekuensi injeksi | Run time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 10 | 1 | 30 menit |
| 2. | Larutan uji kesesuaian sistem | 10 | 1 |  |
| 3. | Larutan standar | 10 | 6 |  |
| 4. | Larutan uji 1 | 10 | 1 |  |
| 5. | Larutan uji 2 | 10 | 1 |  |

  - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak Linezolid pada 6 kali penginjekan larutan standar < 5.0% |
| Tailing factor | Tailing factor puncak Linezolid dari 6 kali penginjekan larutan standar < 1.5 |

    - Perhitungan

C=LiLk×CsCu×100

Keterangan:

Cr		= Kadar cemaran organik (%)

Li		= Luas area puncak cemaran pada larutan uji

Lk		= Rata rata luas area puncak Linezolid dalam larutan standar

Cs		= Konsentrasi larutan standar (µg/ml)

Cu	= Konsentrasi larutan uji (µg/ml)

  - Kemurnian Enansiomer

    - Referensi:

USP (2025).

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja:

      - Fase Gerak

- Campurkan 650 ml n-Hexane, 350 ml Etanol dan 1.0 ml Asam Trifluoroasetat ke dalam botol fasa gerak 1000 ml. (Dahulukan etanol absolut masuk ke botol fasa gerak, lalu diikuti n-hexane dan trifluoroacetic acid)

- Aduk hingga homogen; saring menggunakan membrane filter 0,20 μm dengan bantuan pompa vacuum.

- Sonikasi selama ± 10 menit.

- Pelarut

Gunakan etanol absolut sebagai pelarut.

- Larutan Stok Linezolid

- Timbang seksama 2.5 mg Baku Kerja Linezolid, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Linezolid: 0.25 mg/ml)

- Larutan Stok Linezolid R-Isomer

- Timbang seksama 2.5 mg RS Linezolid R-isomer, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Linezolid R-Isomer: 0.25 mg/ml)

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Pipet 500 µl Larutan Stok Linezolid dan 500 µl Larutan Stok R-Isomer ke dalam labu ukur 5 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Linezolid dan Linezolid R-Isomer: 25 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 30 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm.

- Tampung filtrat dalam vial HPLC, lalu tutup.

(Konsentrasi Linezolid: 0.5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom			: L51 15 cm x 4.6 mm; 5 µm

Suhu Kolom		: 25oC

Laju Alir		: 1.5 ml/min

Detektor		: 254 nm

Volume Injeksi	: 20 µl

Fase Gerak		: Isokratik

n-Hexane : Etanol Absolut : TFA (650:350:1)

- Prosedur

- Pastikan HPLC sudah siap dialiri fasa normal (normal phase).

- Berikut cara conditioning kolom yang harus dilakukan:

| N-hexane : IPA (90:10) | 0.2 ml/menit | 15 menit |
| --- | --- | --- |
| N-hexane : IPA (65:35) | 0.2 ml/menit | 15 menit |
| N-hexane : Etanol Absolut (65:35) | 0.5 ml/menit (dinaikan bertahap dari 0.2 ml/menit) | 60 menit |
| Fasa gerak N-hexane : Etanol Absolut : TFA (65:35:1) | 0.5 ml/menit 0.75 ml/menit 1.0 ml/menit 1.25 ml/menit 1.5 ml/menit | 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 15 menit |
| Running Sequence |  |  |
| Fasa gerak N-hexane : Etanol Absolut : TFA (65:35:1) | 1.5 ml/menit 1.25 ml/menit 1.0 ml/menit 0.75 ml/menit 0.5 ml/menit | 5 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit |
| N-hexane : Etanol Absolut (65:35) | 0.5 ml/menit (setelah 60 menit, diturunkan bertahap menjadi 0.2 ml/menit) | 60 menit |
| N-hexane : IPA (65:35) | 0.2 ml/menit | 15 menit |
| N-hexane : IPA (90:10) | 0.2 ml/menit | 30 menit |

Jika uji kesesuaian system tidak tercapai, perlu adanya flushing kolom dengan etanol absolut 100% selama 1-2 jam setelah pengaliran n-hexane : etanol absolut (65:35)

- Lakukan uji kesesuaian sistem dan urutan injeksi sesuai dengan sequence berikut:

| No. | Nama larutan | Volume injeksi (µl) | Frekuensi injeksi | Run time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelarut | 20 | 1 | 30 menit |
| 2. | Larutan uji kesesuaian sistem | 20 | 1 |  |
| 3. | Larutan uji | 20 | 1 |  |

- Puncak enansiomer akan muncul terlebih dahulu dibandingkan puncak Linezolid (abaikan puncak yang muncul pada larutan blanko)

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi Linezolid-Linezolid R-Isomer > 1.5 |

    - Perhitungan

R-Isomer =LuLt×100

Keterangan:

R-Isomer	= Kadar R-Isomer Linezolid (%)

Lu		= Luas area Linezolid R-Isomer dalam larutan uji

Lt		= Total luas seluruh puncak dalam larutan uji

  - Uji Batas Mikroba

    - Referensi:

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290.

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Linezolid (S-QC-01-364).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-364 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML

      - SOVMA