- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295) <482>

  - FI VI Tahun 2020

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (No. Laporan VMA : VKB-MA10-4003/00, Tanggal berlaku : 07 Nov 2024)

  - Kadar (No. Laporan VMA : VKB-MA1-4030/00, Tanggal berlaku : 17 Apr 2026)

  - Identifikasi A HPLC (No. Laporan VMA : VKB-MA8-4007/00, Tanggal berlaku : 22 Apr 2026)

  - Identifikasi B Kromatografi Lapis Tipis (KLT) (No. Laporan VMA : VKB-MA8-4006/00, Tanggal berlaku : 17 Apr 2026)

  - 4-Aminofenol (No. Laporan VMA : VKB-MA9-4002/00, Tanggal berlaku : 29 Apr 2026)

- Alat dan Bahan

| 6.1. Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Timbangan analitik | 9. | Lampu UV |
|  | Kolom HPLC | 10. | Pipet Ukur 1 mL, 25 mL |
|  | Bejana pengembang | 11. | Gelas Kimia 100 mL, 500 mL |
|  | Ultrasonic bath | 12. | Gelas Ukur 100 mL, 1000 mL |
|  | Corong gelas & kertas saring | 13. | Labu ukur 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 200 mL |
|  | pH meter | 14. | Filter 0,20 µm |
|  | Pelat KLT | 15. | GC-MS |
|  | Penotol KLT |  |  |

6.2. Bahan

| 1. | Baku Kerja Paracetamol | 9. | Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Sirup Paracetamol | 10. | Baku kerja 4-Aminofenol |
| 3. | Natrium hidroksida | 11. | RS Ethylene Glycol |
| 4. | Kalium dihydrogen fosfat | 12. | RS Diethylene Glycol |
| 5. | Asam fosfat pekat | 13. | Diklorometan |
| 6. | Metilen klorida | 14. | Natrium Sitrat Dihidrat |
| 7. | Metanol | 15. | Asam Sitrat Anhidrat |
| 8. | Air murni |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja.

(I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL

(S-QC-03-077).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Identifikasi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362 – 1363))

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL

(S-QC-03-077).

- Identifikasi A HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding.

- Identifikasi B Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Pola noda KLT sampel sama dengan pola noda KLT baku pembanding.

    - Cara Kerja	:

- Identifikasi A HPLC

Waktu retensi puncak utama larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan baku yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Identifikasi B Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

- Larutan Fase Gerak

- Buat Campuran Diklorometan:Metanol (4:1), kocok hingga homogen.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 32.00 mg baku kerja Paracetamol powder, masukkan ke dalam Labu Ukur 20 mL.

- Tanda bataskan dengan metanol, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk digunakan (Konsentrasi Paracetamol : 1.6 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Pipet 5 mL sampel, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL

- Tambahkan metanol, sonikasi selama 15 menit.

- Tanda bataskan

- Larutan uji siap untuk diuji.

- Kondisi Pengujian

- Fase Diam			: TLC Silika Gel 60 F254 Plate

- Fase Gerak			: Diklorometan:Metanol (4:1)

- Jarak Antar Noda		: ± 2 cm

- Volume Penotolan		: 10 µL

- Detektor 			: UV 254 nm

  - Berat Jenis (PT. Kimia Farma) (the tolong gantiin penomorannya yah ehhe)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL

(S-QC-03-077).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - pH (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL

(S-QC-03-077).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(I-QC-00-187).

  - Volume Terpindahkan (FI VI Tahun 2020 (Hal. 2121))

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL

(S-QC-03-077).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187).

  - Kadar (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1363))

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL

(S-QC-03-077).

    - Cara Kerja	:

- Larutan Fase Gerak

- Masukkan 750 mL air murni ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Tambahkan 250 mL Metanol Pro HPLC, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm secara vakum.

- Awudarakan selama 15 menit.

- Larutan siap digunakan.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 8 mg baku kerja Paracetamol Powder, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan ¾ labu ukur dengan fase gerak.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas.

- Pipet 5 mL Larutan, masukkan ke dalam labu uku 25 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Paracetamol : 0.016 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 5 x BJ larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Acetaminophenum Powder : 0.016 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom		: C18 (L1); 3.9 mm x 30 cm; 5 µm

- Detektor		: UV 243 nm

- Flow rate		: 1.5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 10 µl

- Perhitungan

Cu=LuLs × WsDosis × (Vr x BJ)Wu ×FuFs ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Acetaminophenum Powder yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Acetaminophenum Powder pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area Acetaminophenum Powder pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 160 mg |
| Vr | = | Berat sirup teoritis (5 mL) |
| BJ | = | Berat jenis sirup (g/mL) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (g) |
| Fu | = | Pengenceran pada larutan uji (10000) |
| Fs | = | Pengenceran pada larutan baku (500) |
| B% | = | %Kadar baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL

(S-QC-03-077).

    - Cara Kerja:

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - 4-Aminofenol (USP 48 NF 43 Tahun 2025)

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan Dapar

- Timbang dengan saksama 4 g Natrium Sitrat Dihidrat dan 1.5 g Asam Sitrat Anhidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan air murni 1000 mL.

- Aduk hingga larut dan homogen.

- Pembuatan Pengencer

- Buat campuran Dapar : Acetonitrile dengan perbandingan (9:1).

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan A

- Timbang 600 mg Kalium Fosfat Monobasa dan 820 mg Natrium Fosfat Dibasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 mL air murni.

- Atur pH hingga 7.0 dengan penambahan asam fosfat.

- Saring dan awaudarakan larutan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Pembuatan Larutan B

- Gunakan air murni sebagai Larutan B, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 mL.

- Saring dan awaudarakan larutan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath  selama 15 menit.

- Pembuatan Larutan C

- Gunakan acetonitrile sebagai larutan C, masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 mL.

- Saring dan awaudarakan larutan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Pembuatan Fase Gerak

- Gunakan variasi campuran larutan A, larutan B dan larutan C seperti tertera pada tabel berikut:

| Waktu (min) | Larutan A (%) | Larutan B (%) | Larutan C (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 5 | 5 |
| 5 | 90 | 5 | 5 |
| 7 | 10 | 10 | 80 |
| 7.1 | 90 | 5 | 5 |
| 10 | 90 | 5 | 5 |

- Pembuatan Larutan Baku Persediaan

- Timbang 2.5 mg reference standard 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan pengencer hingga 34 labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi 4-Aminofenol : 25 μg/mL).

- Pembuatan Larutan UKS

- Pipet 1 mL larutan baku persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan pengencer hingga tanda batas, homogenkan.

- Saring larutan dengan membran 0.2μm, tampung filtrate dalam vial dan tutup (Konsentrasi 4-Aminofenol : 2.5μg/mL).

- Pembuatan Uji Persediaan

- Pipet 15.5 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi Acetaminophenum : 9.92 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 25 mL larutan uji persediaan dan 15 mL larutan baku persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pengencer hingga tanda batas, homogenkan

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup (Konsentrasi Acetaminophenum : 4.96 mg/mL, Konsentrasi 4-Aminofenol : 0.0075 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Pipet 25 mL larutan uji persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, homogenkan

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2μm, tampung filtrat dalam vial dan tutup (Konsentrasi Acetaminophenum : 4.96 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom		:  L85; 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

- Panjang gelombang	:  UV 300 nm

- Laju alir		:  1.0 mL/menit

- Volume Injeksi	:  10 µL

- Suhu Kolom 	:  30 ⁰C

- Fase Gerak		: Campuran (elusi gradien) Larutan A : Larutan B : Larutan C

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 1.5 |
| 4 | Resolusi (R) | R ≥ 1.0 |
| 5 | Signal to Noise (s/n) | s/n ≥ 20 |

- Perhitungan

Cu=Lu(Ls-Lu) × CsCu ×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar 4-Aminofenol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan uji

Ls	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan baku

Cs	= Konsentrasi 4-Aminofenol pada Larutan baku (0.0075)

Cu	= Konsentrasi Acetaminophenum pada larutan uji (4.96)

B%	= % kadar baku kerja

  - Keragaman Bobot (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1363; 2025 – 2028))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol demam anak Rasa Stroberi 60 mL

(S-QC-03-075)

    - Cara Kerja :

(Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk, dan Kapsul)

(I-QC-00-187)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295) <482>)

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan Stock Standar Ethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Ethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Stock Standar Diethylene Glycol 1000 ppm

- Timbang saksama 100 mg RS Diethylene Glycol, masukkan ke dalam labu ukur 100.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Diethylene glycol : 1 mg/mL atau 1000 ppm).

- Pembuatan Larutan Standar UKS

- Pipet 50 µL larutan stock standar Ethylene Glycol 1000 ppm dan 100 µL larutan stock standar Diethylene glycol 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL yang sama.

- Tambahkan methanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Ethylene glycol 10 µg/mL atau 10 ppm dan Diethylene Glycol : 20 µg/mL atau 20 ppm).

- Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah tertentu larutan stock standar Ethylene glycol 1000 ppm (x) dan larutan stock standar Diethylene glycol 1000 ppm (y) berdasarkan tabel, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL yang sama.

| Etilen glikol |  | Dietilen glikol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadar Larutan baku (µg per mL) | Larutan baku persediaan etilen glikol (µL) | Kadar Larutan Baku (µg per mL) | Larutan baku persediaan dietilen glikol (µL) |
| 5 | 25 | 10 | 50 |
| 6 | 30 | 12 | 60 |
| 8 | 40 | 16 | 80 |
| 10 | 50 | 20 | 100 |
| 12 | 60 | 24 | 120 |
| 14 | 70 | 28 | 140 |
| 15 | 75 | 30 | 150 |

- Tambahkan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 0.5 gram Fermol Demam Sirup Rasa Stroberi 60 mL, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL.

- Tambahkan metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 5 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap digunakan (Konsentrasi Fermol Demam Sirup Rasa Stroberi : 100 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

- Instrument 		: GC-MS

- Kolom 			: Fase Diam Polietilen glikol (G16); 30 m× 0.25 mm × 0.25 µm

(DB-WAXUI Thermo Scientific)

- Injection volume 	: 1.0 µL

- Injection mode 		: Split, dengan split ratio 10:1

- Injection Temperature 	: 250°C

- Gas Pembawa 		: Helium MS Grade

- Column Flow Rate 	: 0.65 mL/menit

- Temperature Control 	: Gradient

| Rate (°C/min) | Suhu Awal (°C) | Suhu Akhir (°C) | Hold Time (min) | Total Time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 10 | 100 | 130 | 7 | 3 + 7 |
| 20 | 130 | 240 | 3 | 5.5 + 3 |
|  |  |  |  | 20 |

*Untuk run time sampel disetting menjadi 60 menit agar pembacaan ion EG dan DEG maksimal.

- MS Temperature :

- Ion source		: Electron impact ionization, 230°C

- Interface		: 240°C

| Waktu (min) | Mode | Event Time | m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.20 – 11.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 8.20 – 11.00 | SIM | 0.3 | 31.00; 33.00; 62.00 |
| 11.01 – 16.00 | Scan | 0.3 | 29 – 400 |
| 11.10 – 16.00 | SIM | 0.3 | 45.00; 75.00; 31.00 |

  - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 6.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (r) | Antara puncak Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol ≥ 30.0 |

  - Kriteria Penerimaan Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol :

| No | Nama Cemaran | Kriteria Penerimaan (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masing-masing Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol | ≤ 0.10 |

- Perhitungan

- Perhitungan Kadar Ethylene Glycol atau Diethylene Glycol dalam ppm

x = y-ba

Keterangan :

x	: Konsentrasi larutan Ethylene Glycol atau Diethylen Glycol (ppm)

y	: Area Ethylene glycol atau Diethylene Glycol pada larutan uji

b	: Intercept kurva kalibrasi deret standar

a	: Slope kurva kalibrasi deret standar

- Perhitungan Jumlah Cemaran Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol dalam (b/b) Sirup

Cu= x ×V × FWu ×106×100

Keterangan :

Cu	: Kadar Ethylene glycol atau Diethylen Glycol (mg/mL)

x	: Konsentrasi larutan Ethylene glycol atau Diethylen Glycol (ppm)

V	: Volume labu ukur awal yang digunakan (mL)

F	: Faktor pengenceran larutan uji

W	: Bobot sampel yang ditimbang (g)

106	: Faktor konversi µg menjadi g

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-078 | 00 | 24 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-078 | 01 | 28 JAN 2021 | Perubahan kata Strawberry menjadi Stroberi | Penyesuaian nama yang tertera NIE |
| I-QC-03-078 | 02 | 29 JUL 2021 | Penambahan pemeriksaan penetapan kadar 4-Aminofenol | Menyesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-03-078 | 03 | 16 JAN 2024 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab, Referensi, Bahan - Penambahan faktor pengenceran larutan uji dan larutan baku - Perubahan pada larutan uji persediaan, larutan baku dan larutan uji pada poin 4-Aminofenol - Perubahan nama Uji Batas Mikroba - Penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diuji oleh pihak ke 3 | - Hasil akurasi dan presisi dari prosedur existing tidak memenuhi syarat - Karena adanya perubahan templet, review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |
| I-QC-03-078 | 04 | 25 APR 2024 | - Perubahan pada syarat metode KLT dan perubahan jarak antar noda menjadi 2 cm | Review dokumen dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |
| I-QC-03-078 | 05 | 26 SEP 2024 | - Penambahan metode pemeriksaan cemaran EG dan DEG - Perubahan pada poin alat dan bahan | Menyesuaikan dengan hasil validasi metode yang mengacu pada Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2023 <482> |
| I-QC-03-078 | 06 | 03 FEB 2025 | - Perubahan referensi dokumen - Penambahan parameter Keragaman Bobot. - Perubahan metode pemeriksaan cemaran EG dan DEG | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 1362 – 1363 dan 2025 – 2028), Suplemen III FI VI Tahun 2024 (Hal. 295) <482> |
| I-QC-03-078 | 07 |  | - Perubahan pada poin referensi dan bahan - Perubahan pada poin pemeriksaan identifikasi, kadar dan 4-Aminofenol - Perubahan pada daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan kompendia terbaru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SVPP

- SPMP

- AMPT

- SOVMA