- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi timbangan Micro Analytical Balance Mettler Toledo XPR2, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi timbangan Micro Analytical Balance Mettler Toledo XPR2 di PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengesahkan dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Plant Manager bertanggung jawab untuk memeriksa dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Micro Analytical Balance Mettler Toledo XPR2 instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi dan Kalibrasi.

- Definisi

  - Timbangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran massa suatu benda.

  - Ketidakpastian Pengukuran adalah suatu parameter yang menetapkan rentang didalamnya diperkirakan nilai benar yang diukur berada.

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - OIML R111-1 Edition 2004

  - OIML R76-1 Edition 2006

  - The Calibration of Balance, Monograph 1, CSIRO Australia

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Tahun 2020

  - SNI 19-17025-2017

  - ISO 14001:2015

  - ISO 45001:2018

  - SMK3 PP 50/2012

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Standard Calibration Weight (1mg s.d. 1000 g)

- Thermohygrometer standar

- Barometer

- Sarung tangan

- Kuas halus

- Pinset

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Letakkan timbangan pada tempat yang kokoh dan rata.

- Pastikan waterpass pada alat berada di tengah-tengah lingkaran.

- Nyalakan timbangan selama ± 30 menit untuk pemanasan.

- Pakailah sarung tangan.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Bersihkan anak timbangan yang akan digunakan dengan menggunakan kuas halus.

- Siapkan anak timbangan didekat timbangan yang akan dikalibrasi.

  - Kalibrasi Timbangan Scales

    - Adjustment

- Nol-kan timbangan, catat sebagai z1 pada lembar kerja.

- Klik “Methods” pada timbangan.

- Lalu klik “Adjustment” dan pilih “Adjustment External”

- Lakukan adjustment dengan meletakkan anak timbangan 2 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m1 pada lembar kerja.

- Ambil anak timbangan dan kemudian timbang kembali, catat pembacaan sebagai m2 pada lembar kerja.

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2 pada lembar kerja.

    - Kemampuan Baca Kembali

- Nol-kan timbangan, catat sebagai zi pada lembar kerja.

- Letakkan anak timbangan 1 g pada bagian tengah diatas piring timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai mi pada lembar kerja setengah kapasitas.

- Ambil anak timbangan.

- Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai zi pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan langkah b s.d e sampai 10 kali pembacaan.

- Lakukan langkah f dengan menggunakan anak timbangan 2 g untuk kapasitas penuh.

    - Penyimpangan dari Nilai Nominal

      - Catat nilai nominal dari 10 titik pengukuran sebagai berikut: 1 mg – 5 mg – 10 mg – 20 mg – 50 mg – 100 mg – 200 mg – 500 mg – 1 g dan 2 g sebagai nilai nominal.

      - Nol-kan timbangan dan catat sebagai z1 pada lembar kerja.

      - Letakkan anak timbangan 1 mg pada bagian tengah diatas piring timbangan.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m1.

      - Ambil anak timbangan 1 mg dan kemudian timbang kembali.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai m2.

      - Ambil anak timbangan 1 mg.

      - Tunggu sampai pembacaan stabil, catat pembacaan sebagai z2.

      - Lakukan langkah c s.d h dengan menggunakan anak timbangan 5 mg – 10 mg – 20 mg – 50 mg – 100 mg – 200 mg – 500 mg – 1 g dan 2 g.

    - Histerisis

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 1 g di tengah-tengah Pan.

- Baca dan catat nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Tambahkan anak timbangan sampai kapasitas maksimum hingga timbangan tidak dapat membaca.

- Angkat anak timbangan, sehingga hanya ada 1 g anak timbangan.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh.

- Angkat anak timbangan 1 g.

- Baca dan catat kembali nilai yang diperoleh pada lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan langkah b sampai h sebanyak 3 kali pengukuran.

    - Pembebanan Tidak di Pusat Pan

- Catat nilai nominal massa yang digunakan yaitu 1 g.

- Nol-kan timbangan.

- Letakkan anak timbangan 1 g di tengah-tengah Pan pada posisi 1.

- Tunggu sampai stabil, catat pembacaan di lembar kerja.

- Pindahkan anak timbangan 1 g ke posisi 2, 3, 4, dan 5 pada daerah garis Pan dan catat pembacaannya pada lembar kerja.

- Lakukan langkah c s.d e sebanyak 4 kali.

- Posisi anak timbangan pada Pan.

1

55

45

35

25

1

2

3

4

55

  - Pengolahan Data

    - Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y	= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - % Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

    - Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Kalibrasi Timbangan

- Ketidakpastian dari standard calibration weight

u1=ucrt2

- Ketidakpastian dari daya ulang pembacaan (Repeatability)

- Hitung perbedaan pembacaan (Δm) dengan rumus:

ri = mi – zi

- Hitung Standar Deviasi dari perbedaan pembacaan dengan rumus:

SD=∑x2- (∑X)2nn

- Hitung ketidakpastian standar daya ulang pembacaan dengan rumus:

u2=SDn

- Ketidakpastian dari mampu baca timbangan

u3= 12 x resolution3

- Ketidakpastian dari bouyancy udara

u4= 1 ppm x Nominal Mass3

- Ketidakpastian dari ketidakstabilan standard calibration weight

u5= 8% x MPE1

- Ketidakpastian gabungan

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

- Ketidakpastian bentangan/diperluas

U95=k x Uc

- Persamaan Regresi

Langkah-langkah untuk mencari koefisien regresi pada Microsoft Excel, yaitu:

- Klik data.

- Klik data analysis, apabila data analysis belum ada harus diinstal

terlebih dahulu, caranya yaitu:

1. Klik file/gambar………

2. Klik excel options.

3. Klik add – ins.

4. Klik go.

5. Checklist semua kotak.

6. Klik ok.

7. Biarkan penginstalan berjalan sampai selesai.

- Klik regression.

- Input data kolom y.

- Input data kolom x.

- Checklist confidence level 95%.

- Klik ok.

Diperoleh persamaan regresi seperti berikut,

mi  ( g )  =   a  +  bxi

Keterangan,

mi (g) = besarnya massa suatu benda ke-i

xi (g) = penunjukkan pembacaan timbangan ke-i

a	= intercept dari summary output

b	= X Variable 1 dari summary output

- Perhitungan minimum menimbang

Hitung penyimpangan (SD) dari perbedaan repeatability setengah kapasitas timbangan dengan rumus :

SD=∑x2- (∑X)2nn

Jika hasil penyimpangan (SD) = 0

Min Weight = 0.41 * d * proses toleransi

Jika hasil penyimpangan (SD) lebih dari 0.41 * d

Min Weight = SD * proses toleransi

Keterangan

mi			= Pembacaan timbangan (g).

zi			= Pembacaan nol (g).

ri			= Perbedaan pembacaan (g).

MPE 		= Maximum Permissible Error (Lihat tabel OIML R111).

SD			= Deviasi standar.

N 			= Jumlah pengulangan.

ucrt			= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar.

k			= Faktor cakupan (k = 2).

resolution		= Nilai yang diperoleh dari standar/ alat uji..

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

instability		= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar.

u			= Ketidakpastian.

U			= Ketidakpastian gabungan.

d			= Daya baca timbangan.

A			= Proses Toleransi

Proses Toleransi Berdasarkan referensi :

| No. | Area Lokasi Timbangan | Proses Toleransi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Room QC Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 2 | Sampling Booth Pharma,Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 3 | Weighing Booth Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 4 | IPC Pharma, Herbal | 0.1 % | a = 2000 |
| 5 | Granulation Pharma | 1% | a = 200 |
| 6 | Tabletting Pharma | 1% | a = 200 |
| 7 | Coating Pharma | 1% | a = 200 |
| 8 | Primary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 9 | Secondary Packaging Pharma | 1% | a = 200 |
| 10 | Granulation Herbal | 1% | a = 200 |
| 11 | Tabletting Herbal | 1% | a = 200 |
| 12 | Coating Herbal | 1% | a = 200 |
| 13 | Primary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 14 | Secondary Packaging Herbal | 1% | a = 200 |
| 15 | Warehouse | 1% | a = 200 |
| 16 | WWTP / K3 | 1% | a = 200 |

- Perhitungan hysteresis

Hitung rata-rata dari selisih antara m1 dan m2. Nilai tersebut adalah nilai yang diperoleh pada penentuan histerisis suatu timbangan.

- Perhitungan Limit Of Performance (LOP)

Limit of Performance timbangan (F), dapat dihitung dengan rumus:

F = 2.26 s(max) + Cmax + U(Cmax)

Keterangan,

s(max)	=Nilai standar deviasi maksimum pengukuran timbangan

Cmax	=Koreksi maksimum pembacaan timbangan

U(Cmax)	=Nilai ketidakpastian maksimum pada titik ukur koreksi maksimum

Nilai LOP merupakan rentang toleransi dimana didalamnya terdapat kemungkinan semua pembacaan timbangan,

md – F < m < md + F

Keterangan,

md	= pembacaan timbangan

F		= LOP

M	= nilai massa sebenarnya

    - Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Weighing Scale | ± 5% of Error |
| 2 | Hysterisis | < 1 Resolusi |

  - Catatan

- Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

- Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

- Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan timbangan Micro Analytical Balance Mettler Toledo XPR2.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi & Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-023 | 00 | 02 OCT 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-023 | 01 | 30 NOV 2022 | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan pada Penanggung jawa | Menyesuaikan kondisi di lapangan |
| I-EM-05-023 | 02 |  | - Perubahan Penanggung Jawab dan Referensi - Perubahan Format | Karena menyesuaikan actual kondisi saat ini |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. | AMUT SKK |
| --- | --- |