- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi alat Mini Data Logger Testo 174H, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi pada alat Mini Data Logger Testo 174H.

- Penanggungjawab (belum ada Plant Manager)

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengesahkan dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Manager Teknik & Pemeliharaan bertanggung jawab untuk memeriksa dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada Mini Data Logger Testo 174 H instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi dan Kalibrasi.

- Definisi

  - Data Logger adalah proses otomatis pengumpulan perekaman data dari sensor untuk tujuan pengarsipan atau tujuan analisis.

  - Kalibrator/alat standar adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu sebagai acuan (pembanding) yang digunakan saat kalibrasi.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Tahun 2021

  - SNI 19-17025-2017

  - ISO 14001:2015

  - ISO 45001:2018

  - SMK3 PP 50/2012

- Alat dan Bahan

  - Alat

- Thermohygrometer standard

- Stability Chamber

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

- Pastikan Pelaksana Kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Pastikan alat yang akan dikalibrasi dalam kondisi bersih dan siap dijalankan.

- Catat identitas alat yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Siapkan Thermohygrometer Standar yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

  - Kalibrasi Alat

- Kalibrasi Suhu

- Siapkan Thermohygrometer Standar.

- Masukkan Thermohygrometer Standar dan alat yang akan diuji secara berhimpit ke dalam Stability Chamber.

- Atur Suhu 20oC pada Stability Chamber.

- Jika suhu telah stabil, catat suhu yang diperoleh pada Thermohygrometer Standar dan alat uji di lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali.

- Lakukan langkah c sampai e pada titik pengujian 25 oC dan 30oC dan 40oC,

- Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

- Kalibrasi Kelembaban

- Siapkan Thermohygrometer Standar.

- Masukkan Thermohygrometer Standar dan alat yang akan diuji secara berhimpit ke dalam Stability Chamber.

- Atur Kelembaban 45% pada Stability Chamber.

- Jika kelembaban telah stabil, catat kelembaban yang diperoleh pada Thermohygrometer Standar dan alat uji di lembar kerja kalibrasi.

- Lakukan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali.

- Lakukan langkah c sampai e pada titik pengujian 60% dan 75%

- Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

  - Pengolahan Data

- Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- % Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

- Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperature | ±5% Kesalahan |
| 2 | Relative Humidity | ±20% Kesalahan |

  - Catatan khusus

- Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

- Alat dinyatakan baik apabila memenuhi persyaratan kalibrasi yang telah ditentukan.

- Apabila terjadi kegagalan fungsi harap diinformasikan kepada supervisor atau pihak yang bertanggung jawab dengan alat Mini Data Logger Testo 174H.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-021 | 00 | 14 AGU 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-021 | 01 | 30 NOV 2022 |  |  |
| I-EM-05-021 | 02 |  | - Perubahan Penanggung Jawab & Referensi - Perubahan Bahasa | Karena menyesuaikan kondisi actual saat ini |

- Review Dokumen

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. | AMUT SKK |
| --- | --- |