- Tujuan

Memberikan panduan dalam pelaksanaan kalibrasi instrumen dalam mesin Marchesini Blister INTEGRA-220, baik dalam hal persiapan maupun saat pelaksanaan kalibrasi agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan kalibrasi instrumen dalam mesin Marchesini Blister INTEGRA-220 dengan serial nomor mesin M14170001, M14170002, M14170003, dan M14170004.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengesahkan dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Plant Manager bertanggung jawab untuk memeriksa dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Utility dan Supervisor Kualifikasi, Kalibrasi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana kalibrasi yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

- Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan dan kalibrator yang akan dipakai pada mesin Marchesini Blister INTEGRA-220 sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pelaksanaan dan pemeliharaan kepada Supervisor Kualifikasi dan  Kalibrasi.

- Definisi

  - Mesin Marchesini Blister INTEGRA-220 adalah lini blister yang saling terintegrasi terdiri dari blister thermoforming dan packaging carton dengan output 210 blisters/min dan 150 cartons/min.

  - Human Machine Interface (HMI) adalah suatu perangkat elektronik yang menjadi jembatan antara mesin dan operator, baik itu dalam hal penyajian data (displaying) maupun pengaturan operasional mesin (controlling).

  - Kalibrator adalah alat ukur atau suatu besaran tertentu yang menjadi acuan (pembanding).

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2024

  - Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Tahun 2021

  - Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Tahun 2020

  - ISO Guide to the Expression of Uncertainty Measurement : 1993

  - JCGM 100 : 2008, Evaluation of measurement data- Guide to the expression  of uncertainty in measurement

  - Translation of Original Blister Machine Reference Documentation : 2018

  - Translation of Original Blister Machine Operator Interface : 2018

  - Translation of Original Blister Machine Calibration, Adjustment : 2018

  - Pelatihan Teknik Pengukuran dan Kalibrasi Suhu UPT BPI - LIPI : 2018

  - ASTM E644-98, Standard Test Methods for Testing Industrial Resistance Thermometers

  - SNI 19-17025-2017

  - ISO 14001:2015

  - ISO 45001:2018

  - SMK3 PP 50/2012

- Alat dan Bahan

- Digital Thermometer Standar

- Thermo Hygrometer yang terkalibrasi

- Lap halus

- Tool Kit

- Instruksi Kerja

  - Persiapan Alat

- Pastikan pelaksana kalibrasi telah terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

- Sebelum dilakukan kalibrasi mesin harus dalam keadaan bersih dan mesin layak untuk dioperasikan.

- Pastikan tombol emergency stop tidak terkunci.

- Catat identitas instrumen dan kondisi ruangan yang akan dikalibrasi pada lembar kerja kalibrasi.

- Siapkan kalibrator yang akan digunakan, pastikan dalam keadaan baik dan layak untuk dioperasikan.

- Pastikan lap halus yang digunakan dalam keadaan bersih.

- Tool kit yang akan dipakai disesuaikan dengan fungsionalnya.

  - Kalibrasi Alat

- Kalibrasi Suhu/Termperature Calibration Hapus

      - Nyalakan panel kontrol mesin agar mesin dalam keadaan stand by atau ready to operate.

      - Atur mode “Normal Production”.

      - Nyalakan Digital Thermometer Standar.

      - Atur suhu pada HMI dengan cara menekan menu “MACHINE STATES” lalu “TEMPERATURE” (1), atur suhu (2) pada titik pengujian yang telah ditentukan (F-I-EM-05-008-01).

      - Setelah suhu mencapai suhu yang ditetapkan, tunggu setidaknya 10 menit lagi hingga stabil.

      - Posisikan probe Digital Thermometer Standar dengan memasukkannya ke titik yang ditunjukan.

      - Catat pembacaan suhu yang muncul pada HMI dan standar pada lembar kerja kalibrasi.

      - Lakukan pengulangan pembacaan dan pencatatan sebanyak 3 kali setiap titik pengujiannya.

      - Lakukan kembali langkah e sampai h sesuai pada titik pengujian yang telah ditentukan pada table berikut ini :

| No | Parameter | Rentang | Titik Uji (oC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Preheating Upper Temperature (B28.0) | 110.0 dari 150.0 oC | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
| 2 | Preheating Lower Temperature (B28.3) | 110.0 dari 150.0 oC | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 |
| 3 | Sealing Temperature (B28.6) | 150.0 dari 250.0 oC | 150.0 | 175.0 | 200.0 | 225.0 | 250.0 |

      - Setelah kalibrasi selesai:

    - Matikan Digital Thermometer Standar.

    - Keluarkan probe Digital Thermometer Standar dan bersihkan dengan menggunakan lap halus.

      - Lakukan pengolahan data hasil pengujian.

  - Pengolahan Data

- Faktor Koreksi

Correction Factor=X-Y

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

Description	: X		= Value obtained from standard readings

Y		= Value obtained from device/HMI

- %Kesalahan

%Error= Y-XXx 100

Keterangan	: X		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan standar

Y		= Nilai yang diperoleh dari pembacaan alat/HMI

Description	: X		= Value obtained from standard readings

Y		= Value obtained from device/HMI Hapus

- Perhitungan Ketidakpastian Pengukuran Suhu

      - Ketidakpastian baku dari daya ulang pembacaan (repeatability).

SD=∑x2- (∑X)2nn	u1=SDn

      - Ketidakpastian baku dari sertifikat standar.

u2= ucrtk

      - Ketidakpastian resolusi standar.

u3= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian resolusi alat.

u4= 12 x resolution3

      - Ketidakpastian baku dari inhomogenitas bath.

u5= Inhomogeneity3

      - Ketidakpastian baku dari instabilitas bath.

u6= Instability3

      - Ketidakpastian gabungan.

Uc= u1  2+u2  2+ u3  2+u4  2+ u5  2+u6  2

      - Ketidakpastian bentangan/diperluas.

U95=k x Uc

Keterangan : 	SD		= Deviasi Standar

n		= Jumlah pengulangan

ucrt		= Nilai ketidakpastian dari sertifikat standar

k		= Faktor cakupan (k = 2)

resolution	= Nilai yang diperoleh dari standar/alat uji

inhomogeneity	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

instability	= Nilai yang diperoleh dari sertifikat standar

u		= Ketidakpastiaan

U		= Ketidakpastiaan gabungan

Description : 	SD		= Standard deviation

n		= Number of repeat

ucrt		= Uncertainty value of standard certificate

k		= Scope factor (k = 2)

resolution	= Value obtained from standard/test device

inhomogeneity	= Value obtained from standard certificate

instability 	= Value obtained from standard certificate

u		= Uncertainty

U		= Combined uncertainty Hapus

- Syarat Penerimaan

| No | Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperature | ± 5% dari %kesalahan |

  - Catatan khusus

    - Lakukan kalibrasi sesuai frekuensi yang telah ditentukan.

    - Alat dinyatakan baik apabila memenuhi syarat kalibrasi yang telah ditentukan.

    - Apabila terjadi kegagalan fungsi, harap diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan mesin Marchesini Blister INTEGRA-220.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-05-008-01/01 | Temperature Calibration Test Point Dihapus | 31 AUG 2018 |

- Sejarah Revisi

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-05-008 | 00 | 31 AGU 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-EM-05-008 | 01 | 31 MAR 2022 | Point 5 Referensi Point 6 Alat & Bahan Point 7.2 Persiapan Point 7.3 Kalibarasi alat | Menyesuaikan kondisi di lapangan |
| I-EM-05-008 | 02 |  | - Perubahan penanggung jawab & Refrensi. - Perubahan Alat dan Bahan - Perubahan pada instruksi kerja | Menyesuaikan kondisi actual saat ini |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| F-I-EM-05-008-01 | Temperature Calibration Test Point |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. 2. | AMUT SKK |
| --- | --- |