- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028; 2025 – 2027)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Cemaran Organik (No. Laporan VMA : VKB-MA6-3003/00, Tanggal berlaku : 21 Jun 2023)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Pengaduk |  | 11. |  | Membran filter 0,20 µm |  |
| 2. | Botol Fasa Gerak |  | 12. |  | Labu Disolusi |  |
| 3. | Dissolution Tester |  | 13. |  | Mortir dan Stemper |  |
| 4. | Desintegration Tester |  | 14. |  | pH meter |  |
| 5. | Friability Tester |  | 15. |  | Sentrifuga |  |
| 6. | Gelas Kimia |  | 16. |  | Spatula |  |
| 7. | Hardness Tester |  | 17. |  | Syringe |  |
| 8. | UHPLC |  | 18. |  | Timbangan analitik |  |
| 9. | Spektrofotometer UV-Vis |  | 19. |  | Ultrasonic bath |  |
| 10. | Labu ukur 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100ml, 1000ml |  | 20. |  | Pipet Volumetrik 1 ml, 2 ml |  |
|  |  |  | 21. |  | Kolom Waters 4,6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm |  |
| - Bahan |  |  |  |  |  |
| 1. | Akuades | 6. |  | Amonium Asetat |  |
| 2. | Metanol Pro HPLC | 7. |  | Baku Kerja Levofloxacin Hemihydrate |  |
| 3. | Asetonitril pro HPLC | 8. |  | Asam Klorida |  |
| 4. | Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat | 9. |  | Levofloxacin Related Compound A |  |
| 5. | L-Isoleucin |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Sebelum melaksanakan pemeriksaan produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg, analis wajib menggunakan APD sesuai dengan dokumen Instruksi Kerja APD dan Pakaian Kerja (I-HS-01-022).

  - Pemerian (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik  Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187)

  - Dimensi (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik  Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187)

  - Bobot rata-rata (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik  Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187)

  - Kekerasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik  Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187)

  - Waktu Hancur (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik  Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187)

  - Identifikasi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028))

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

  - Kadar (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan A

- Timbang 874 mg Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat, 918 mg L-Isoleucin, dan 5.94 gram Ammonium Asetat ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 700 mL Akuades ke dalam labu ukur 1000 mL dan aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 mL Metanol pro HPLC dan aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0.20 µm.

- Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

    - Larutan Pengencer

- Tambahkan 800 mL akuades dan 200 mL Asetonitril pro HPLC ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Levofloxacin Hemihydrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom			: Waters 4.6 x 250 mm; C-18; L1 ; 5 µm; Reliant

Kolom Temperatur	: 45o C

Detektor		: UV 360 nm

Laju Alir			: 0.8 mL/ menit

Volume Injeksi		: 25 μL

Fase gerak		: Larutan A : Metanol pro HPLC (700:300)

Pelarut			: Akuades : Asetonitril pro HPLC (800:200)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1,8 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Faktor Kapasitas (k’) | k’ ≥ 1,5 |

- Larutan Baku

    - Timbang 51.245 mg baku kerja Levofloxacin Hemihydrate masukan ke dalam labu ukur 50 mL.

    - Tambahkan pelarut sebanyak 25 mL, sonikasi selama 15 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0.1025 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang sampel tablet inti 330 mg, dan timbang sampel tablet salut 340 mg (setara dengan 256.226 mg Levofloxacin Hemihydrate).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan pelarut sebanyak 25 mL dan kocok selama 30 menit.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen.

    - Pipet filtrat sebanyak 1 mL, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan pelarut.

    - Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0.1025 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Levofloxacin Hemihydrate yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 250 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (2500) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (500) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

  - Keregasan (PT. Kimia Farma)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik  Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187)

  - Keragaman Bobot (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

Dokumen Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik  Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul

(I-QC-00-187)

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15.0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0.01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0.01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25.0) | L2 = 25.0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1026 – 1028))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

- Kondisi Disolusi

| Media | : | 900 mL HCl 0.1 N |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 1 (Keranjang) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0.5 °C |
| Waktu | : | 30 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 85% (Q=80%) |

- Pembuatan Larutan HCl 0.1 N

    - Pipet 8.3 mL HCl pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Ambil 100 mL akuades, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

    - Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, homogenkan.

- Pengukuran

| Alat | : | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- |
| Panjang gelombang | : | 332 nm |
| Blanko | : | HCl 0.1 N |

- Larutan Baku

- Timbang 14.235 mg baku kerja Levofloxacin Hemihydrate, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 30 mL HCl 0.1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0.1 N.

- Pipet 2 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0.1 N, homogenkan.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0.0114 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan tiap satu tablet ke dalam labu disolusi yang berisi dengan 900 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Analisa.

- Setelah proses selesai, ambil larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam gelas kimia 300 mL.

- Ambil 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Media Disolusi.

- Lakukan preparasi sebanyak enam kali.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,0111 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs ×Cs Cr× B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Levofloxacin Hemihydrate yang sudah diperhitungkan terhadap baku pembanding (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Serapan larutan uji |
| As | : | Serapan larutan baku |
| Cs (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan baku (mg zat baku100×225) |
| Cr (mg/mL) | : | Konsentrasi larutan uji (Dosis900×125) |
| Dosis | : | 250 mg |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik (FI VI Tahun 2020 (Hal. 1027 – 1028))

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg

(S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Pengencer

- Campurkan Asetonitril dan Air dengan perbandingan (1 : 4)

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Timbang seksama 874 mg Tembaga (II) Sulfat P, 918 mg L-Isoleusin P dan 5.94 g Amonium Asetat P.

- Tambahkan 700 mL Air, aduk hingga larut.

- Tambahkan 300 mL Metanol P, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Fasa gerak siap untuk digunakan.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Levofloxacin Hemihydrate replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom 		: L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu			: 45oC

Detektor		: UV 360 nm

Laju Alir		: 0.8 mL/menit (± 0.2 mL/menit)

Volume injeksi		: 25 μL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2.0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 1.8 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Pembuatan Larutan Stok Baku

- Timbang seksama 50 mg baku kerja Levofloxacin Hemihydrate (setara dengan 48.79 mg Levofloxacin) masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi Levofloxacin : 2.0 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Stok Internal Standar

- Timbang seksama 2 mg Levofloxacin Related Compound A ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen (Konsentrasi Levofloxacin Related Compound A : 0.02 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 2 mL Larutan stok baku dan pipet 1 mL Larutan stok internal standar, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Levofloxacin : 0.2 mg/mL; konsentrasi Levofloxacin Related Compound A : 0.001 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Levofloxacin Hemihydrate TSS 250 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang sampel 340.00 mg (setara dengan 250 mg Levofloxacin), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 75 mL Pengencer, diamkan selama 15 menit.

- Shaker selama 30 menit dengan kecepatan 200 rpm.

- Encerkan dengan Pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan kertas saring no. kat. 3001917, buang 5 mL filtrat pertama.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis (konsentrasi Levofloxacin: 0.2 mg/mL).

- Perhitungan

  - Cemaran Senyawa Sejenis A Levofloksasin :

CO= LuLs×CsCu×B%

Keterangan :

| CO | : | Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area puncak Levofloxacin Related Compound A pada larutan uji |
| Ls | : | Luas area puncak Levofloxacin Related Compound A pada larutan baku |
| Cs | : | Konsentrasi Levofloxacin Related Compound A pada larutan baku (0.001 mg/mL) |
| Cu | : | Konsentrasi Levofloxacin pada larutan uji berdasarkan bobot yang ditimbang (0.2 mg/mL) |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

  - Masing-masing Cemaran dalam Tablet Levofloxacin

CO= LuLs×CsCu×1F×B%

Keterangan :

| CO | : | Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | : | Luas area puncak masing masing cemaran pada larutan uji |
| Ls | : | Luas area puncak Levofloxacin pada larutan baku |
| Cs | : | Konsentrasi Levofloxacin pada larutan baku (0.2 mg/mL) |
| Cu | : | Konsentrasi Levofloxacin pada larutan uji berdasarkan bobot yang ditimbang (0.2 mg/mL) |
| F | : | Faktor respons relatif seperti tertera pada Tabel kriteria penerimaan cemaran organik |
| B% | : | Kadar baku kerja (%) |

Tabel Kriteria Penerimaan Cemaran Organik :

| Nama Cemaran | Waktu Retensi Relatif (RRT) | Faktor Respons Relatif (F) | Batas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dekarboksi Levofloksasin | 0.38 | 0.60 | 0.3 |
| Senyawa sejenis A levofloksasin | 0.47 | - | 0.7 |
| Turunan diamin | 0.52 | 0.83 | 0.3 |
| N-oksida levofloksasin | 0.63 | 0.68 | 0.7 |
| 9-Desfluoro levofloksasin | 0.73 | - | -* |
| Levofloksasin | 1.00 | - | - |
| Dektrofloksasin | 1.23 | - | -* |
| Isomer Levofloksasin 9-piperazino | 1.69 | - | -* |
| Cemaran Lain | - | 1.0 | 0.2 |
| Total Cemaran | - | - | 1 |

(*) Hanya untuk informasi

  - Uji Batas Mikroba (Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg (S-QC-03-080).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-081 | 00 | 01 JUL 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-081 | 01 | 23 FEB 2023 | Perubahan pustaka, perubahan jumlah UKS, perubahan perhitungan kadar dan disolusi, penambahan konsentrasi larutan uji dan larutan baku | Review dokumen dan menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-081 | 02 | 14 MAR 2023 | Penambahan Uji Batas Mikroba dan penambahan distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan untuk pemenuhan registrasi BPOM |
| I-QC-03-081 | 03 | 31 JUL 2023 | Penambahan parameter pemeriksaan Cemaran Organik | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-081 | 04 |  | Perubahan templet dokumen dan daftar distribusi | Review dokumen 3 tahun |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| S-QC-03-080 | Spesifikasi Produk Levofloxacin Hemihydrate Tablet Salut Selaput 250 mg |
| I-QC-00-187 | Instruksi Kerja Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul |
| PQC-04-003 | Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SVPP

- SPB

- SPMP

- AMPT

- SOVMA